吉林市挥发性有机物组分自动监测

运行维护技术需求

一、项目说明

本项目为吉林市挥发性有机物自动监测站（以下简称VOCS）运行维护项目，对吉林市VOCS站点开展运维，运维期限为一年（2025年6月26日～2026年6月25日）。

运维服务范围包括：VOCS站点环境空气挥发性有机物在线自动监测系统（包括大气预浓缩仪、气相质谱联用仪、氢空一体机、空气压缩机、工控机等）、紫外辐射计、气象仪器、质控设备、辅助设备、防雷等基础设施，一氧化碳、臭氧、二氧化氮三参数分析设备的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，以及承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受省生态环境厅和省生态环境监测中心（以下简称省中心）质量检查和考核，确保VOCS各项监测仪器正常稳定运行，并于国家、省联网正常，。

二、VOCS站情况

（一）设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括站房内环境空气挥发性有机物在线自动监测系统、质控设备、紫外辐射计、气象仪器和辅助设备设施四部分。其中，监测仪器主要包括包括环境空气挥发性有机物在线自动监测系统、一氧化碳、臭氧、二氧化氮监测仪，采样系统等。质控设备主要包括零气发生器和各类标气。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施以及站房主体、围栏、护栏等等。

（二）监测项目

监测VOCS中116种物质，以及一氧化碳、臭氧、二氧化氮、紫外辐射。

（三）监测频次及数据传输

VOCS监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过VPN建立私有安全网络以加密方式向省级监测站实时上传监测数据，上传数据包括在线VOCS监测设备的组分数据、三参数（NO2、CO、O3）小时值。仪器设备、工控机的状态参数向各级平台定时传输。

数采技术支持由省中心提供。

三、运维技术要求

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1. VOCS站房的场地租赁费、站房租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

2. 运维单位应配备专业技术人员负责日常维护及在省中心进行VOCS站的数据审核管理，工作人员应接受省中心管理，省中心有权要求运维单位撤换不符合运维管理要求的工作人员。运维单位应按省中心要求承担必要的运维服务场地和相关办公设备、办公用品的费用。运维单位实施VOCS日常运维及管理的工作人员均应遵守省中心工作人员相关管理规定。针对上述内容，投标人须按要求提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

3. 运维单位投入本项目的全部专业技术人员须保证在中标后半年内取得省级及以上相关部门颁发的挥发性有机物自动监测领域上岗证，中标半年后新参与运维的专业技术人员须先持证后上岗。

4. 运维单位需要配备必要的质量控制设备：站点配备标准气体，标准气体须为有证标准样品或物质。

5. 运维单位须为VOCS站点配置一套备机（备机监测原理须与原机匹配），且提供的备机须通过监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。投标人为监测仪器生产厂家的须提供用于运维工作的库存设备清单；已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。中标后半年内，备机应按照相关标准进行验收并向省中心备案。

6. 运维单位须承诺中标后2个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

7. 运维单位不得擅自改变站点网络传输方式；运维单位应至少按照10M以上的上行带宽支付有线网络传输费用。

8 运维单位应配备专用仪器维护维修工具。

9. 运维单位应为每个VOCS站房、仪器设备、辅助设备购买商业财产保险，其保额不得低于其实际价值。

10. 中标后，承诺按照省生态环境厅或省中心要求开展VOCS运维交接工作。

11. 中标后，应无条件接受省中心和招标公司对承诺内容的检查。（须按附件格式提供承诺函并加盖公章）

运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计的日常运行维护；

2. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O）气象 、辐射计的日常质量管理；

3. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计的日常安全管理及应急安全管理；

4. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计的运维及监测数据的日常审核、上报；

5. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计仪器设备维护保养及故障维修；

6. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

7. 挥发性有机物站点及三参数（NO2、CO、O3）气象 、辐射计涉及省中心开发的数采软件的技术问题可报告省中心协调解决。

8. 当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

9.	当仪器故障或损坏导致不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省中心。

10.	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告省中心，省中心视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

11. 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地环保部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

12.	运维单位与省中心签订运维合同4个月内，运维单位需完成所有挥发性有机物站点监测设备的第一次预防性维护工作。

（三）运维工作目标

运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度和安全保障体系，保障人员及设备安全，切实消除安全隐患。

运维单位确保提供及时、准确、有

效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010）与《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》的函 总站气函[2019]785号中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.	各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

3.	各项指标数据质控合格率达到85%（以小时值计）以上；

4.	运维任务完成率100%；

5.	异常情况处理率100%。

（四）运维工作要求

运维单位应遵守生态环境部、总站关于挥发性有机物监测站点现行的运行管理的各项规定，如运维期间省生态环境厅、省中心出台补充规定，则运维工作同时执行。

1.运维工作一般要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

(4)	保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、日常运维要求

2.1挥发性有机物系统每日维护内容

2.1.1 系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

2.1.2 基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线(质谱应使用 TIC图)是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

2.1.3 保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs 组分检查保留时间漂移是否超出0.5min,如超出要求应重新设置保留 时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响， 应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是 否影响目标化合物的积分。

2.1.4 质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰 面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

2.1.5 数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

2.1.6 数据审核

数据审核应在72 小时内完成。

2.2 每周巡检内容

2.2.1 监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足 HJ193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检 1 次，巡检工作主要包括：

(1)检查站房内温度是否保持在 25℃±5℃(要求站房温度波动 稳定),相对湿度保持在 85%以下。

(2)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度;检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

(3)检查采样总管进气、排气是否正常。

(4)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

(5)检查站房排风排气装置工作是否正常。

(6)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气;检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa(或系统相关要求值)前应更换。

(7)如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

(8)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

(9)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

(10)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

(11)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

(12)对站房周围的杂草和积水应及时清除;对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

(13)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

(14)记录巡检情况。

2.2.2 自动监测系统周巡检

(1)富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

(2)富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免响应分析。如检测系统为FID 检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

(3)气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC 设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

(4)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置(含除烃、除氧、除水装置等),如有异常应及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

2.3每月运维要求：

a. 参数设置及运行情况检查。

b. 采样流量检查。

c. 检查校准系统校准气和稀释气流量。

d. 清理采样支管。

2.4每季度运维要求：

a. 绘制至少包含5个浓度点的标准曲线。

b. 验漏检查。

c. 清理采样总管。

2.5每年运维要求：

a. 每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

b. 每年开展目标化合物测试，测试包括空白检查、系统残留检查、方法检出限和测定下限、精密度、准确度、期间精密度、期间准确度、漂移。

c. 视标气使用情况及有效期来更换标气。

d. 更换高纯氦气的过滤器和高纯氮气的过滤器。

2.6其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀 膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件， 并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护 操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

2.7三参数运维日常运维要求

2.7.1每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

检查仪器保留时间漂移情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现监测数据异常，应立即通知省中心，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

运维单位对省控城市站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交省中心复核。

每周三前完成上周站点原始小时值的审核，报送省中心复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以省中心最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向省中心报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

2.7.2每周工作内容如下：

每周至少巡视站房1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样头、采样管的完好性，及时对缓冲瓶中积水进行清理；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

对NO2、O3、CO自动监测仪器进行零点、跨度检查，零点、标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

在冬、夏季节应注意空气自动站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象；

检查采样支管是否存在冷凝水，若存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理；

应及时清除空气自动站周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

检查空调、电源灯辅助设备的运行是否正常。检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全；

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

每周对仪器配备的干燥剂等进行检查，及时更换；若采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；

每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省中心汇报；

每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.7.3每月工作内容如下：

气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

若零气发生器连接使用，应根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水，接近警戒线时应立即将积水排干；经常观察干燥剂变色情况，根据观察变色经验进行干燥剂更换；

每月对运维记录进行存档备份。

2.7.4每季度工作内容如下：

采样风机每季度至少清洗一次；

臭氧标准传递：若采用发生型工作标准或三级标准开展传递，需要每个季度开展一次标准传递。

检查和校准相对湿度、温度传感器和压力传感器；

使用标准流量计对动态校准仪中的质量流量控制器进行至少1次单点检查；

对每台监测仪器每季度至少进行1次精密度审核检查。

2.7.5 每半年工作内容如下：

采样支管每半年至少清洗一次，必要时更换；

对NO2、O3、CO自动监测仪器进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

对NO2监测仪钼炉转化率进行检查，如果转化率超过国家相关规范要求，需要进行维修或更换；

对能见度仪器进行校准；

臭氧标准传递：若采用分析型工作标准或二级标准开展传递，需要每半年开展一次标准传递。

检查和校准气象五参数设备。

2.7.6 每年工作内容如下：

采样总管每年至少清洗一次，并在清洁后进行检漏测试。

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点每年至少开展一次NO2、O3、CO自动监测仪器准确度审核，具体工作参照《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.7.7日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知省中心。

(3)运维单位保证满足环保部门对空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(4)当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省中心，省中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告省中心。

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2.7.8质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为有证标准样品或物质。当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省计量中心或国家计量院，每年将空气站所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须配合省厅、省中心及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写。

2.7.9系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责空气站所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、标准样品测试等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照准确度审核要求实施，并遵守《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

3 挥发性有机物日常运行质量体系要求

3.1 人员要求

运维单位根据其负责的监测系统和运维任务对技术人员进行必要的理论和实操培训，使其能够熟练的掌握系统的运维和质控操作。掌握耗材备件更换及必要的维护工作，并熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等。责任方应对人员能力进行考核确认，并建立相应的人员档案，保存人员的培训和考核记录。

3.2 关键技术文件要求

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运 维工作、质控工作、维修工作等，并放置于点位现场备查。

3.3 内部监督检查要求

VOCS运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式 定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

4 挥发性有机物系统质量控制要求

4.1 每周质量控制内容

4.1.1 零气空白检查(全系统空白)

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系 统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于 0.1nmol/mol(操作方法及合格标准参考 4.3.1),零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20% 的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs 组分不合格，应对系统进 行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

4.1.2 单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点 标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度 (推荐核查浓度≤2nmol/mol)。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格(质谱检测器放宽至30%)。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs(如苯系物等)不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况。若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。

环戊烷和异戊烷、2,3-而甲基戊烷和2 甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1 时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物(如苯系物等，间、对二甲苯除外)分离度≤1 时，应检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

4.2 每月质量控制内容

4.2.1采样流量检查

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%(如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样 流量计一致;如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量)。 相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复 核，不合格的数据应进行数据异常标识。

4.3 每季度质量控制内容

4.3.1 标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查(全系统空白),空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5 个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。标准曲线要求与4.3.2一致。

4.3.2 验漏检查

每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书 的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

4.3.3 温度、压力传感器检查

如系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

4.4 每年质量控制内容

4.4.1 年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

4.4.2目标化合物测试

每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs 组分，形成该站点的目标化合物名录。新系统应在调试验收时形成名录，验收后每年测试一次，重新确定目标化合物目录。站点应根据历史数据确定当地臭氧生成潜势较高的前10名组分，作为必测组分列入化合物名录中。目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。

(1)空白与残留检查

依照4.3.1及 4.3.7分别进行零气空白和系统残留测试。记录测试时各化合物浓度，90%组分的检查结果应满足4.3.1和 4.3.7的要求。

超过 10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

(2)标准曲线

空白测试合格后，依照4.3.2进行标准曲线的绘制，高污染季节或高污染地区可根据实际情况酌情提高。

完成标准曲线绘制后，目标化合物测试阶段不得再对标准曲线进行更改。

(3)方法检出限和测定下限

完成标准曲线后，在系统正常工作状态下，依照4.3.3 进行方法检出限和测定下限测试。90%组分(至少包括乙烷和乙烯)的方法检出限应≤0.15 nmol/mol;如超过 10%组分不合格时，应对系统进行维 护、检修，维护、检修后重新测试检出限。

(4)分离度

依照4.3.6 进行分离度测试，应满足环戊烷和异戊烷的分离度、 2,3-二甲基戊烷和 2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0 以上。

(5)期间精密度和准确度

每年开展目标化合物测试期间，选取连续七天作为测试时间段，依照4.3.5进行期间精密度和准确度测试。各浓度点的期间准确度应 ≤20%,期间精密度应≤20%(质谱检测器放宽至30%)。

测试完成后更新系统目标化合物目录，将不合格的组分从目标化 合物目录中剔除，将新增合格组分加入目标化合物目录中。各监测点 需将挥发性有机物自动监测目标化合物名录备注上报国家环境空气 监测网，并将原始数据、审核数据上传至国家环境空气监测网数据库。 系统在测试阶段的参数设置、关键配件、耗材使用情况应明确记录，记录表存放于站点，如后续监测过程中发生偏离，应详细记录并阐明原因。如发生重大方法调整，应重新进行目标化合物测试并确定并上报最新的目标化合物目录。

5 挥发性有机物量值溯源

5.1 标准气体

应使用可溯源性的标准气体对系统进行校准，国产标准气体推荐使用国家标准物质(GBW和 GBW-E)、国家标准样品(GSB),进口标准气体应能溯源至国际权威的计量机构(如NIST 等)。

如标准气体经稀释后储存在不锈钢罐(内壁经惰性化处理)中使用，不锈钢罐存储时间不应超过20天(如所配标准气体含有TO-15 或含氧VOCs,推荐各单位对稀释后的标准气体进行稳定性测试以确 定稀释后标气储存时间)。储存标气的不锈钢罐应专罐专用，不能用于环境空气或工业园区、污染源废气采样，使用前按相关说明书要求 清洗，推荐进行加热、加湿清洗。同一批次不锈钢罐清洗完成后，参考HJ-759 中关于实验室空白的要求，按每批次不小于10%抽查要求(不足1个时按1个算),对不锈钢罐进行空白测试。空白测试结果各目标化合物浓度应低于其在目标化合物测试阶段测试得的检出限，配气前应进行不锈钢罐气密性检查。

5.2 稀释装置

使用压力比进行稀释的装置应按照各厂家说明书的要求定期使用在计量认证有效期内的标准气压计对压力进行核查。

使用流量比进行动态稀释的装置可使用在计量认证有效期内的标准流量计对其内部各流量计或流量控制装置进行流量传递，流量传递应注意流量计的输出状态，使用标准压力和和标准温度计换算成同等状态进行核查和校准。

上述核查至少每季度执行一次，并建立相关的质控表格进行跟踪。

5.3 标准流量计

应根据采样流量范围或动态稀释流量范围选择合适的流量计，流量计每年应采用计量检定、计量校准等形式进行量值溯源，进行溯源的气体流量点应在其日常应用的流量范围内。流量计示值与标准流量值的相对误差应≤±1%,如超过±1%,应对其示值进行修正。

6、挥发性有机物数据审核和处理

6.1 无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数 据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

6.2 数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

6.3 数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

6.4 有效数据率

运维单位应最大限度保证系统连续运行，有效数据率不低于80%,数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行;重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

6.5日常质量控制要求

（1）监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（2）质量检查

运维单位必须配合省厅、省中心及其委托单位和人员的质量检查。

（3）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写。

6.6系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责空气站所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；依照相关规范要求，同时提交相应报告。

7、运维单位应建立挥发性有机物及三参数维护档案

日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

(1)VOCs,及三参数运行维护记录；

(2)VOCs,及三参数监测仪校准检查记录；

(3)VOCs,及三参数校准检查记录；

(4)VOCs,及三参数自动监测系统仪器设备维修记录；

(5)VOCs,及三参数自动监测系统备品备件管理记录；

(6)VOCs,及三参数主要消耗材料使用记录；

(7)VOCs,及三参数多点线性校准表格；

(8)VOCs,及三参数站室内外环境记录；

(9)VOCs,及标准物质使用记录；

(10)VOCs,及自动监测系统仪器资料保管清单。

8、数据归属及保密要求

运维单位在运维过程中形成的VOCs,及三参数监测数据归省中心所有，运维单位承担设备运维过程中形成的监测数据的保密责任，不得利用监测数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，省中心有权终止合同，并追究相关法律责任。

挥发性有机物月报、污染分析报告编写

每月10前上报省中心吉林市挥发性有机物源解析月报，及根据实际情况，编写污染分析报告。

四、监督考核要求

省中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，省中心可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（一）考核办法

每年对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站点考核的方式，主要包括单站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。三参数的数据有效率不低于85%。

2.考核总分（100分）

环境空气挥发性有机物在线自动监测系统及三参数达到以上运维考核目标以后，参照本部分执行。综合考核包括监测设备数据有效率、辅助设备运行率、监测设备质控考核、监测设备运行维护考核4个部分，满分100分。具体计算方式为：综合考核总分＝监测设备数据有效率（%）×30分+辅助设备运行率（%）×10分＋监测设备质控考核（满分30分）＋监测设备运行维护考核（满分30分）。

（1）监测设备数据有效率（%）（满分30分）

按照监测设备数据有效率考核目标表格内所有监测设备的数据有效率平均值计算。

（2）辅助设备运行率（%）（满分10分）

按照设备运行率考核目标表格内所有辅助设备的设备运行率平均值计算。

（3）监测设备质控考核（满分30分）

质控考核详细得分情况参照每半年至少1次的现场质控考核，考核内容由招标人制定。

（4）监测设备运行维护考核（满分30分）

运行维护部分包括质控完成情况、现场检查情况、异常情况处理3个部分，每个部分10分，共计30分，每半年至少检查1次，运行维护情况得分为每次检查得分的平均分。质控完成情况，要求实际完成次数达到每台设备质控要求，其中实际完成次数以现场记录表中有记载的、并经招标人检查人员核实的真实记录次数为准，每发现1次不合格的扣2分。现场检查情况，根据招标人每次进行现场抽查结果计算，每发现1处不合格的扣1分。异常情况处理，要求运维人员对于6:00～18:00异常情况，需在发生后2小时内发现并制定解决方案，若超过2小时未做出响应视为异常情况未响应，由招标人远程查看仪器运行情况和现场检查情况对异常未响应情况进行记录，发现1次扣5分。当招标人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

运维期的考核总分高于90分（含）的，支付全年运维费用；85（含）～90分，扣除年度合同款的5%；80（含）～85分，扣除年度合同款的10%；75（含）～80分，扣除年度合同款的15%；低于75分，扣除年度合同款的20%

省中心有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气站运维管理相关的工作。