- 采购需求

一、项目概述

本项目按照《政府采购需求管理办法》等有关规定编制采购需求，“★”系指采购项目中的单一产品或者核心产品，属于实质性要求的已用符号“▲”标明，否则均属于非实质性要求；“△”系指重要性和优先级较高的量化指标。

二、采购内容（需求一览表）

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜 | 1 | 425 | 允许进口产品 |

三、商务要求

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施条件的资质证明文件： - 招标文件中未列明的技术标准或规范，均以国家有关部门最新颁布的相应标准规范为准；供应商拟提供的货物及服务均须符合国家强制性技术标准及规范。 - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可(备案)的，供应商须在投标文件中提供相关认证或许可(备案)证明。未经认证、许可(备案)，或者虽经认证、许可(备案)但相关证书已经失效的，投标无效。 - 投标产品属于第二、三类医疗器械的，提供医疗器械产品注册证；属于第一类医疗器械的，提供医疗器械产品备案凭证。属于特种设备的，提供压力容器制造许可证。 |
| ▲2 | 投标报价： - 报价方式：固定总价（人民币）。 - 投标总价是指履行合同的最终价格，是完成本项目采购需求的所有费用，包括但不仅限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 投标人应当提供完整的投标标的清单，核实报价完整性；报价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在报价中；未列明报价明细的，则视为已包含在报价中。 |
| 3 | 付款条件： - 对于小微企业：合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，验收合格并开具发票后支付合同总价的60%； - 对于大型企业：合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的20%，设备验收合格并开具发票满2个月后付40%，设备验收合格并开具发票满4个月后付35%，剩余5%一年后付清。 - 签约时中标人表明无需预付款的，不适用上述规定。 |
| 4 | 交付期限、地点： - 交付(实施)期限：合同签订，接到用户通知后90天内到货。 - 交付(实施)地点：新昌县中医院 指定地点。 |
| 5 | 包装运输： - 本项目推广使用绿色包装，涉及商品包装和快递包装的，产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 - 投标人应当在投标文件中提供详细的配置清单、供货计划，明确货物包装以及运输方式。由于包装运输不善所引起的货物毁损、灭失等一切风险均由投标人负责承担。 - 投标人应当配合执行医疗器械进货查验记录制度，明确产品包装标识及其名称、规格型号、注册证号或备案凭证号、注册人或备案人、生产厂家、批号（编号或序列号）、生产日期（包括灭菌日期）和使用期限或者失效日期，储运条件（有特殊要求的储运条件是否符合产品说明书和按标签标示的要求）；符合国家强制标准如属于商检目录的须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录的须提供CCC认证。 |
| 6 | 安装调试： - 安装地点：新昌县中医院指定地点。 - 安装时间：接到买方通知后15个工作日内完成安装调试并正常运行。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范及技术标准要求。 - 随机资料：提供完整的标准作业程序手册、使用操作手册、维修技术手册等产品资料。 - 投标产品有信息系统接口的，应当全部免费开放；能够接入采购人现有医用信息系统的，则由投标人负责接入，且相关接口费用应当计入投标报价中。 - 投标人应当在投标文件中说明安装调试过程中需采购人配合的内容，包括软硬件(含数据接口)使用限制条件并提供相应解决措施。安装调试未能达到合同规定的性能指标和功能要求的，一切损失均由投标人负责承担。安装调试直至验收所需的装卸、搬运和设备保险，包括前期现场规划、机房设计改造（按需）等可能影响投标报价和项目实施风险的因素，均由投标人充分考虑相关费用且计入投标报价中。 |
| 7 | 检测验收： - 本项目鼓励开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃物回收处理，实现全周期的绿色环保；有关检验按照政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行，凡检验结果证明其有害物质含量超标的材料均不得使用。 - 验收方式：分为商务验收和技术验收。商务验收，是对项目有关货物和资料的清点；进口产品需要提供报关、商检等材料。技术验收，是对项目有关功能、性能、质量及运行情况的验收；投标响应的规格配置、技术参数及服务规范等，将作为技术验收的依据；同时,需提供技术白皮书、出厂检验报告和质量合格证书，包括产品使用年限（有效期）等。 - 验收标准：与投标文件技术规格一致，且符合国家有关技术规范和技术标准。 - 采购人有权邀请第三方机构参与验收，技术复杂的需提供第三方质量检测报告，放射类设备提供放射防护检测合格报告，计量设备需提供计量检定证书；如果达不到验收标准或者合同规定的，中标人须对其缺陷方面进行修理或更换，使其最终达到规定性能指标和功能要求，并承担由此引起的一切责任。 - 国家规定的检测项目费用和验收过程中所发生的所有费用，均计入投标报价中。 - 违约责任：安装调试完成15个工作日后，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）原因，导致未达到验收标准或者合同规定的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的2‰作为违约款。当累计违约款的金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款；同时，卖方应当赔偿采购人合同总价的30%。如果买方的损失大于该赔偿金，买方保留继续要求卖方赔偿的权利。 |
| 8 | 质量保证： - 投标标的质保期：医用内窥镜≥3年（投标时列明质保清单，如未列明则视为所有附件、易损件、易耗品、周期性更换备件都在质保内），并且在规定的签约时间之前提供相应保修时间的原厂书面承诺；保修期内开机率≥95%，否则，停机每超过一天相应延长十天保修时间。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包含零部件)。 - 所有投标标的必须是全新的、未使用过的原厂生产的产品，所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；禁止提供代工、贴牌产品。出厂日期（以产品标签、标识为准）原则上应在到货日前6个月内。产品使用期限不低于5年（提供铭牌标识、照片或说明），零配件保证供应8年以上，质保期满后不收任何人工维修费、差旅费等，仅收取配件费（不高于本次报价的90%），终身维护，软件终身免费升级。 - 根据《医疗器械使用质量监督管理》的规定，投标人应当提供产品维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息等，保证医疗器械使用安全、有效；并且必须配合医疗器械不良事件监测和质量问题处理。 - 投标人应当建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并详细说明合同期内的质控计划；同时，明确落实质量安全管理措施，针对紧急或特殊情况，制定应急预案，保证有效管控现场及人员作业的风险；因中标人原因造成的一切事故或纠纷，由其承担全部责任。 - 投标人应当保证提供的货物及服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人必须与该第三方交涉并且承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。采购人享有中标产品软件的永久使用权。 - 投标人应当明确落实信息安全、数据保护等安全管理措施；同时，建立必要的保密制度，不向任何第三方泄露项目实施中获悉的采购人尚未公开的任何信息资料，包括但不仅限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。 |
| 9 | 售后服务： - 投标人应保证项目实施人员的数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履约的要求，并且接受采购人的监督检查。 - 投标人应当提供详细的服务方案，明确服务内容、服务流程、响应时间以及服务承诺等；提供定期巡检和保养计划，故障维修响应时间≤1小时，到现场≤4小时，免费升级软件和设备使用期内免费保养次数≥2次/年（需提供相应保养报告）。 - 投标文件中应当表明距离采购人最近或者最优的售后服务网点设置情况，并详细说明服务(维修)人员、联系方式，包括服务(维修)范围、服务(维修)程序以及配件清单、收费标准明细等；如果未列明额外收费事项的，则视为已包含在投标报价中。 - 投标人应当在采购人现场提供操作应用培训，使临床操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用功能，并按需提供操作教学视频、操作规程、培训记录。 - 投标人应当在采购人现场提供维修保养培训，使维修工作人员掌握设备的参数设置、日常保养及常见故障排除等技能，并按需提供厂家内部培训、专用工具、维修手册、培训记录。 - 投标人应当提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、时间、参加人员以及考核方式；培训完成后应当提交完整的培训考核记录。培训相关所有费用均应计入投标报价中。并按需提供不少于1名上级医院进修名额，时间不少于半年，费用由投标人承担。 - 在设备使用期内，卖方应当确保设备正常使用，在接到用户维修要求后需立即作出回应，通过电话联系无法解决的，应当在承诺的时间里赶赴现场处理，如果72小时内无法修复设备，应当提供性能相当的备用机供用户使用或可操作的应急解决方案。 - 合同期内，中标人应当根据实际需求及时完成设备软件升级，提供必要的信息化系统更新，以便满足优化医疗服务流程、实现智慧医疗等目标，所需费用均计入投标报价中。 |
| 10 | 其他条款： - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体指标，投标文件应作出明确响应并提供合法有效的技术资料。招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖公章。 - 根据《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）有关规定，本项目采购需求涉及其他有关管理方案、质量目标、履约能力，包括同类业绩、经验能力、设计方案、技术措施、组织方案、服务方案、运行成本、能耗管理以及设备兼容性，可以作为评审时考虑的因素，相关内容属于本采购需求的组成部分。详见招标文件第四部分评标办法。 - 投标人必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，应当结合采购需求和项目实际，配备管理实施人员、编制工作方案、制定实施计划、明确任务指标，细化项目实施有关的技术、服务、安全标准，以便采购人评估和组织验收。采购人应当按照规定加强本项目的履约验收和考核评价管理，并在签约时制定具体管理办法。 - 中标通知书发出之日起10日内需完成合同签定，合同内容不得与投标文件及承诺书内容有抵触，投标文件未列明且不被采购人所认可的内容，不得作为合同条款的一部分。中标供应商应确保项目主体产品代理证明（或制造商出具的授权书）及授权链的完整有效。 - 本表内容如与技术要求有冲突的，以技术要求为准；如有不足的，在技术要求中补充。 |

- 技术要求

标项名称：医用内窥镜

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 主要用途：用于消化道的诊断和治疗 |
| 2 | 主要配置：包含但不限于以下设备：图像处理装置、光源、监视器、电子胃镜、电子结肠镜、放大胃镜及相关附属设备 |
| △3 | 所有电子胃镜和电子结肠镜须具有NBI窄波成像功能或DSI光谱成像功能或MSI染色功能，用于增强粘膜表层血管的可视性（提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| △4 | 电子胃镜和电子结肠镜成像方式：黑白CCD顺次扫描成像方式或彩色CCD同时扫描并支持激光成像方式或CMOS同时扫描并支持激光成像方式（针对不同的成像方式提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| △5 | 放大胃镜和十二指肠镜能与医院在用现有主机兼容 |
| 二 | 系统技术规格及概述 |
| 1 | 图像处理装置 |
| 1.1 | 数量1台 |
| 1.2 | 具有多种图像信号输出方式，至少包含HDTV、SDTV（或SDI、DVI）等 |
| 1.3 | 色调调节：“R”调节：≥±8档，“B”调节：“C”≥±8档 |
| 1.4 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 |
| 1.5 | 对比度：可以至少3档调节图像对比度 |
| 1.6 | 具备色彩强调设定、构造强调设定、轮廓强调设定 |
| ▲1.7 | 具有自体荧光观察技术（AFI功能）或光学染色i-scan功能或聚谱成像技术SFI0，可提高病变识别的敏感度，允许与其他品牌相关设备组合使用（提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| △1.8 | 兼容功能强大：兼容同品牌电子胃镜、电子结肠镜、环型扫描超声电子胃镜、凸阵扇形扫描超声电子胃镜、凸阵扇形扫描超声电子支气管镜、电子十二指肠镜等多镜种（提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| △1.9 | 具有兼容细胞内镜功能或者共聚焦激光显微内镜功能， 用于500倍以上放大从而实现对粘膜表层细胞与细胞核的观察，提高早癌诊断率，允许与其他品牌相关设备组合使用（提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| 1.10 | 具备图像放大、冻结、回放、画中画等功能 |
| 1.11 | 具备自动增益（AGC） |
| 1.12 | 具备图像降噪功能 |
| 1.13 | 分辨率≥1920*1080 |
| 2 | 光源系统 |
| 2.1 | 具备自动亮度控制功能 |
| 2.2 | 主光源：氙气灯光源或激光光源或LED光源（提供产品彩页或注册证等佐证资料） |
| 2.3 | 平均寿命≥500小时 |
| 2.4 | 亮度自动或手动可调节 |
| 3 | 监视器 |
| 3.1 | 数量：2个 |
| 3.2 | 主监视器：4K医用，≥27英寸，分辨率≥3840×2160 |
| 3.3 | 辅助监视器：超高清，≥32英寸 |
| 4 | 双焦距超高清电子胃镜 |
| 4.1 | 数量≥2根 |
| 4.2 | 视野角：常规焦距模式≥140°，近焦模式≥140° |
| 4.3 | 景深：常规焦距模式7-100mm，近焦模式3-7mm |
| 4.4 | 插入部外径≤9.9mm |
| 4.5 | 先端部外径≤10.2mm |
| 4.6 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100° |
| 4.7 | 具有副送水功能 |
| 4.8 | 钳子管道内径≥2.8mm |
| 5 | 治疗型电子胃镜 |
| 5.1 | 数量≥1根 |
| 5.2 | 视野角≥140°(直视) |
| 5.3 | 景深：5-100mm |
| 5.4 | 插入部外径≤9.9mm |
| 5.5 | 先端部外径≤9.8mm |
| 5.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°、右≥100° |
| 5.7 | 具有副送水功能 |
| 5.8 | 钳子管道内径≥3.2mm |
| 6 | 高清电子检查肠镜 |
| 6.1 | 数量≥3根 |
| 6.2 | 视野角≥170°(直视) |
| 6.3 | 景深：5-100mm |
| 6.4 | 先端部外径≤12.2mm |
| 6.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160° |
| 6.6 | 钳子管道内径：≥3.2mm |
| 6.7 | 具有可变硬度、智能弯曲和强力传导功能 |
| 6.8 | 具有副送水功能 |
| 7 | 加长型高清电子检查肠镜 |
| 7.1 | 数量≥1根 |
| 7.2 | 视野角≥170°(直视) |
| 7.3 | 景深5-100mm |
| 7.4 | 插入部外径≤12mm |
| 7.5 | 先端部外径≤12.2mm |
| 7.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160° |
| 7.7 | 钳子管道内径≥3.2mm |
| 7.8 | 具有可变硬度、智能弯曲和强力传导功能 |
| 7.9 | 具有副送水功能 |
| 8 | 放大胃镜 |
| 8.1 | 数量≥1根 |
| 8.2 | 常规视野角≥140°(直视)，放大视野角≥95°(直视) |
| 8.3 | 景深：1.5-3 mm（放大观察），7-100mm（常规观察） |
| 8.4 | 插入部外径≤9.6mm |
| 8.5 | 先端部外径≤9.9mm |
| 8.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| 8.7 | 有效长度≥1030mm |
| 8.8 | 钳子管道内径≥2.8mm |
| 8.9 | 具有副送水功能 |
| 9 | 十二指肠镜 |
| 9.1 | 数量≥1根 |
| 9.2 | 视野角度≥100° |
| 9.3 | 视野方向≥15度向后斜视 |
| 9.4 | 景深：5-60mm |
| 9.5 | 先端部外径≤12.6mm |
| 9.6 | 插入部外径≤11.3mm |
| 9.7 | 弯曲角度：上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110° |
| 9.8 | 内径≥3.65mm |
| 9.9 | 抬钳器：内置V形卡槽，配相关附件可以实现单人操作，提高诊疗效率，允许与其他品牌相关设备组合使用（提供产品彩页或注册证等佐证资料。） |
| ▲10 | 其他配置要求，至少包括： |
| 10.1 | 提供水泵1台 |
| 10.2 | 提供气泵1台 |
| 10.3 | 提供原装台车1辆 |
| 10.4 | 提供品牌电脑2台 |
| 10.5 | 提供PACS接口1套 |
| 10.6 | 提供胃肠镜专用电动吸引器2台 |
| 10.7 | 提供转运监护仪1台 |
| 10.8 | 提供转运床2张 |
| 10.9 | 提供彩色打印机1台 |
| 10.10 | 提供储镜柜2个，每个可储存不少于6条镜子 |
| 10.10 | 提供水瓶、送水送气按钮、吸引按钮等易损件一批，请注明数量 |