- 杭州市富阳区政府采购项目

采购需求

采购单位：杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体

项目名称：全自动血液细胞分析仪

编制单位：杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体

编制时间：2025年6月9日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：R是  £否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：£是  R否

（三）需求调查方式

R咨询 £论证 £问卷调查 £其他方式（）

（四）需求调查对象

①帝迈②国赛③迈瑞

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

- 全自动血液细胞分析仪（Automated Hematology Analyzer）是临床检验核心设备，用于血常规检测（CBC），可快速分析红细胞、白细胞、血小板等参数。随着精准医疗和基层医疗需求增长，全球市场持续扩容，技术向高通量、智能化、多参数联检方向发展。未来增长动力主要来自老龄化加剧、慢性病防控需求增加，以及医疗技术升级和政策支持。国际品牌如贝克曼、希森美康等占据高端市场主导地位；国内企业如迈瑞医疗、迪瑞医疗、普门科技等通过技术创新逐步打破进口垄断。国内企业在性价比和本土化服务方面优势显著，未来有望通过技术迭代进一步扩大市场份额，推动行业向智能化、高集成度方向发展。

- 2.市场供给情况

目前浙江省内以及省外各大小医院全自动血液细胞分析仪主要供应商如迈瑞、贝克曼、美康等，均为大型企业。

3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）128.8万元(磐安县卫生健康局，14套）

（2）27.5万元（嵊泗县人民医院，1套）

（3）27.54万元（绍兴市越城区斗门街道社区卫生服务中心，1套）

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

- 根据行业相关规定执行。

- 5.其他相关情况

- 本次拟采购的全自动血液细胞分析仪是一种常用于临床诊断的医学检验设备，主要用于对人体血液样本中的各种生化指标进行定量或定性分析，从而为疾病的诊断、治疗和监测提供依据。目前市场上主流全自动血液细胞分析仪均为大型企业生产，考虑到临床医疗设备使用的安全性与可靠性，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款“(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，故本项目不适宜专门面向中小企业采购。

- 二、采购需求内容

（一）项目概况

我单位拟采购全自动血液细胞分析仪一台。

（二）预算金额（元）：200000；大写（人民币）：贰拾万元整。

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

£扶持中小企业 £节能环保 R其他（无）

（四）采购标的是否进口产品： £进口 R国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体全自动血液细胞分析仪采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | - 序号; - 主要要求. - 一、; - 总体要求. - 1; - 血液分析仪是一种用于检测血液化学成分和血细胞的设备，可以帮助医生地评估的身体健康状况。血液分析仪可以检测多种指标，如血红蛋白、白细胞、血小板等。. - 二、; - 主要技术参数要求：. - 1; - 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定. - 2; - 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道. - 3; - 检测参数：≥32项参数（包括报告参数以及研究参数，不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息. - ▲4; - 品牌一致性：血常规和CRP检测仪器均为同一品牌. - 5; - 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式. - △6; - 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明材料）。. - 7; - 样本添加：具备可随时添加样本功能. - 8; - 进样器容量：≥40个. - 9; - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式. - 10; - 样本用量：五分类+CRP模式≤40ul. - 11; - 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时. - 12; - 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能. - 13; - WBC线性范围：0~400×109/L，PLT线性范围：0~5000×109/L. - 14; - CRP线性范围：0.2~320mg/L. - 15; - CRP携带污染：≤1.0%. - △16; - 血常规项目投标品牌试剂2023-2024年度国家临检中心室间质评平均使用率＞2%，（提供证明材料）。. - 17; - 具备正反冲洗，高压灼烧等排堵方式. - 18; - 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件. - 19; - 工作电压: (100V-240V)允差±10%. - 三; - 配置要求. - 1; - 主机1台. - 2; - 操作电脑1台，打印机1台. - 3; - LIS接口1个. - 4; - 配套软件1套. - 5; - 配件包1套. |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：接甲方通知后30个工作日内

2.交付（实施）的地点（范围）：甲方指定地点

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后预付合同总金额40% |
| 2 | 60 | 设备安装调试验收合格无任何问题后结清合同总金额60% |

4.售后服务要求

（1）整套设备保修期：≥5年，提供整机原厂免费保修，保修期内乙方负责对其提供的设备进行免费的维修；

（2）保修期内开机率须达到95%（按每年/365天计），每年故障率不得超过14天，否则，每超过一天保修期相应延长10天；

（3）保修期内的维护保养次数：每年不少于2次；

（4）维修备件到达医院时间：≤48小时；零配件供应≥10年；

（5）维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤4小时（浙江省行政区域内），工作时间包括节假日；

（6）质保期内不收取任何维修保养服务费用，质保期后不收取任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，提供厂商证明；

（7）在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

（1）采购的货物为进口产品时，乙方负责办理进口环节的一切手续工作（包括但不仅限于进口审批手续、进口免税手续、办理《机电产品进口许可证》（如有）等），甲方应予以协助；乙方应及时向甲方通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度；乙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

（2）运费承担和运输方式：1）由供方送到需方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。2）设备由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由供方承担一切责任。3）在运输至需方指定地点，并经需方验收合格前，设备毁损、遗失的风险由供方承担。

（七）采购项目的其他要求

1.生产日期：设备安装之日前6个月内

2.人员培训：免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）。

3.安装验收

（1）符合我国国家有关技术规范和技术标准；

（2）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准；

4．提供配套试剂耗材价格清单及优惠条件

（1）提供详细的试剂耗材清单；

（2）提供试剂耗材长期供应的优惠措施。

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：200000；最高限价（元）：200000。

（二）开展采购活动的时间安排：2025年

（三）采购组织形式：	£集中采购		R分散采购

（四）委托代理安排

£集中采购机构		£部门集中采购机构

R采购代理机构 	£自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	£分标项		R不分标项

（六）合同分包：		£允许分包    R不允许分包

（七）供应商资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）采购方式

R公开招标		□邀请招标			□竞争性谈判

£竞争性磋商		£询价				£单一来源采购

□电子卖场		□其他采购方式 （）

（九）选择采购方式的理由

公开招标为政府采购的主要采购方式，最能体现三公原则。

（十）竞争范围：	R公开发布		£电子卖场   £单一来源

（十一）评审规则：	R综合评分		£最低价中标		£其他（单一来源采购）

- 二、合同管理安排

（一）合同类型

R货物合同  		£服务合同

£建设工程合同	□其他 （）

（二）定价方式

R固定总价			£固定单价

£成本补偿		    £绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的（1）

| 标的内容 | 杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体全自动血液细胞分析仪采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | - 序号; - 主要要求. - 一、; - 总体要求. - 1; - 血液分析仪是一种用于检测血液化学成分和血细胞的设备，可以帮助医生地评估的身体健康状况。血液分析仪可以检测多种指标，如血红蛋白、白细胞、血小板等。. - 二、; - 主要技术参数要求：. - 1; - 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定. - 2; - 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道. - 3; - 检测参数：≥32项参数（包括报告参数以及研究参数，不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息. - ▲4; - 品牌一致性：血常规和CRP检测仪器均为同一品牌. - 5; - 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式. - △6; - 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明材料）。. - 7; - 样本添加：具备可随时添加样本功能. - 8; - 进样器容量：≥40个. - 9; - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式. - 10; - 样本用量：五分类+CRP模式≤40ul. - 11; - 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时. - 12; - 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能. - 13; - WBC线性范围：0~400×109/L，PLT线性范围：0~5000×109/L. - 14; - CRP线性范围：0.2~320mg/L. - 15; - CRP携带污染：≤1.0%. - △16; - 血常规项目投标品牌试剂2023-2024年度国家临检中心室间质评平均使用率＞2%，（提供证明材料）。. - 17; - 具备正反冲洗，高压灼烧等排堵方式. - 18; - 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件. - 19; - 工作电压: (100V-240V)允差±10%. - 三; - 配置要求. - 1; - 主机1台. - 2; - 操作电脑1台，打印机1台. - 3; - LIS接口1个. - 4; - 配套软件1套. - 5; - 配件包1套. |

2.履行时间（期限）：接甲方通知后30个工作日内

3.履约地点和方式：甲方指定地点

4.价款或者报酬：按实际中标价

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后预付合同总金额40% |
| 2 | 60 | 设备安装调试验收合格无任何问题后结清合同总金额60% |

6.资金支付方式：分期付款

7.验收、交付标准和方法

按照采购合同中的要求执行。

- 质量保修范围和保修期：

按照投标文件及采购合同中的要求执行。

- 知识产权归属、处理方式：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

10.成本补偿、风险分担约定

投标人保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标人承担。

11.违约责任与解决争议的方法：

如提供的服务不符合要求或者造成他人人身、财产损害的，由供方向受害人承担全部的损害赔偿责任。供需双方对服务内容有争议的，需要第三方鉴定的，由供方负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

12.其他条款

无

- 三、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体

2.是否选择代理机构：	£是	R否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	£是	R否

4.是否邀请专家：	£是	R否

5.是否邀请服务对象：	R是	£否

6.其他

无

（二）履约验收时间：未定

（三）履约验收方式：	£简易程序		R一般程序

（四）履约验收程序：	R一次性验收	£分段验收		£分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。验收费用由产品中标方负担。

2.商务履约内容

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。验收费用由产品中标方负担。

（六）履约验收标准

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

（七）履约验收其他事项

按照正式招标文件和中标供应商投标文件的约定。

- 四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	R是	£否

（一）国家政策变化应对措施

如国家政策导致不能实施本采购项目的，甲乙双方友好协商解决，各自承担合同约定的相应责任。

（二）实施环境变化应对措施

如实施环境变化导致不能按合同规定的时间和地点等实施本采购项目的，甲乙双方友好协商解决，尽量推进采购项目正常实施。

（三）重大技术变化应对措施

实施过程中如有涉及本项目的重大技术变化，甲乙双方应友好协商，在合同总价不变的情形下，尽可能采用新的技术规范来实施本采购项目。

（四）预算项目调整应对措施

如预算项目调整导致本采购项目无法实施的，甲乙双方应友好协商，甲方应按合同约定承担相应的违约责任。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

按质疑投诉的正常程序进行，做好不能按计划交付采购项目的技术准备，在延迟交货期内做好项目替代方案。

（六）采购失败应对措施

采购失败时，重启二次采购，如二次采购仍然失败的，申请转变采购方式。在延迟交货期内做好项目替代方案。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

甲乙双方友好协商，协商不成，按合同约定走法律途径解决。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

出现损害国家利益和社会公共利益情形时，应调整采购项目实施方式，消除该类影响因素。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

出现其他采购和合同履行过程的风险时，甲乙双方应本着积极推进本采购项目实施的角度友好协商解决。