## Sheet1
永嘉县人民医院检测明细
序号 | 设备名称 | 检测数量 | 电气安全单价 | 性能检测单价 | 金额 | 检测项目 | 检测依据
1 | 心电监护仪 | 235 |  | / |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)
2 | 除颤仪 | 25 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：能量误差、同步模式延迟、最大能量充电时间 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、GB T 9706.8-2009医用电气设备第2-4部分:心脏除颤器安全专用要求(参)、WS/T 603-2018心脏除颤器安全管理(参)
3 | 呼吸机 | 68 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：潮气量、呼吸频率、氧浓度、气道峰压、呼吸末正压 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》(参)
4 | 电刀 | 10 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：输出功率 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、GB 9706.4-2009医用电气设备第2-2 部分:高频手术设备安全专用要求(参)、WS/T 602-2018 高频电刀安全管理(参)
5 | 麻醉机 | 10 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：潮气量、呼吸频率、气道峰压、呼吸末正压 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、GBT 9706.29-2006医用电气设备第2部分:麻醉系统的安全和基本性能专用要求 (参)、WS/T 656-2019麻醉机安全管理(参)
6 | 血透机 | 53 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：透析液电导率、温度、静脉压力、流量 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、JJF 1353-2012血液透析装置校准规范(参)
7 | 重点科室微量注射泵（双通道） | 46 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 性能：流速、阻塞压力 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、WS/T 657-2019医用输液泵和医用注射泵安全管理(参)
8 | 婴儿培养箱 | 6 |  |  |  | 电气安全：对地漏电流、外壳漏电流、接地电阻 | GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:通用安全要求(参)、WS/T 658-2019婴儿培养箱安全管理(参)
9 | 医用冰箱 | 41 | / |  |  | 温度 | (参照)JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
10 | 生物安全柜 | 13 | / |  |  | 噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、洁净度、高效过滤器完整性、气流烟雾模式 | YY 0569-2011《ⅡI级生物安全柜》 GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》
11 | 立式灭菌器 | 7 | / |  |  | 温度、压力 | (参照) JJF(浙)1120-2019蒸汽灭菌器温度、压力校准规范
12 | 脉动真空灭菌器 | 2 | / |  |  | 温度、压力 | WS 310.3-2016 医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准
13 | 清洗机 | 1 | / |  |  | 温度 | 《消毒技术规范》2002版
14 | 培养箱 | 10 | / |  |  | 温度 | (参照)JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
15 | 透视循环水槽 | 2 | / |  |  | 温度 | (参照)JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
16 | 洁净工作台 | 2 | / |  |  | 噪声、照度、洁净度、气流状态、垂直气流流速 | JG/T292-2010《洁净工作台》
17 | 移液枪 | 64通道 | / |  |  | 容量 | (参照)JJG 646-2006移液器检定规程
合计