- 第四部分   项目技术规范和服务要求

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR | 1套 | 1000000.00 | ★本项目不允许进口设备投标 |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

- 招标要求、设备主要功能和参数要求、商务及项目其他要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备用途：DR设备可以在数秒内快速显示X线摄影图像，具有成像迅速、图像清晰等特点，主要用于诊断骨折、肺部疾病、腹部疾病、乳腺疾病以及观察骨骼关节等‌。 |
| 1.2 | 设备数量：1套 |
| 1.3 | 投标货物若纳入医疗器械管理范畴，投标时提供完整版本的医疗器械注册（备案）产品技术要求或产品说明书或注册检验报告，和产品彩页。（产品技术要求或产品说明书或注册检验报告须制造商或全国总代理或国内办事处盖章有效） |
| 1.4 | 投标时提供详细投标配置清单及分项价格，投标人应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。 |
| 1.5 | 投标时列明设备使用所需的消耗品、零配件（200元以上）的详细价格清单，投标人应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。（如无列出，视为无偿提供） |
| 1.6 | 投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备专用耗材在浙江省药械采购平台的产品列表界面截图。列明专用耗材价格。（如无列出，视为无偿提供） |
| ▲1.7 | 设备使用年限（期限）不少于10年。投标时出具注册证附件产品技术要求或产品使用说明书或设备铭牌照片等证明文件。 |
| 2 | 设备主要功能和参数要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外） |
| ★2.1 | 总体要求：直接数字化X射线摄影，必须满足职业病体检数字化摄影设备技术参数要求（GBZ70-2015），提供最新软件版本。 |
| 2.2 | 主机结构：立式胸片架，移动摄影床和悬吊式球管，满足人体各部位摄影需求。 |
| 2.3 | 数字平板探测器要求： |
| ★2.3.1 | 配置一块碘化铯非晶硅无线平板探测器，像素尺寸≤100微米，且具备电缆供电的固定平板工作模式。 |
| 2.3.2 | DQE量子捕获效率（最大值）≥72%。 |
| 2.3.3 | 采集矩阵≥4200 × 4200。 |
| 2.3.4 | 平板像素≥1800万。 |
| 2.3.5 | 探测器尺寸规格≥17×17英寸。 |
| 2.3.6 | 最大空间分辨率≥5线对/毫米。 |
| 2.3.7 | 探测器外形尺寸规格≤46厘米× 46厘米× 1.5厘米。 |
| 2.3.8 | 探测器重量≤3.5公斤。 |
| 2.3.9 | 探测器最大承重≥300公斤。 |
| 2.3.10 | A/D数模转换≥16比特。 |
| ▲2.3.11 | 探测器防尘防水标准达到IP56级别（投标时提供探测器铭牌照片证明）。 |
| 2.3.12 | 配置无线平板探测器电池≥2块。 |
| 2.3.13 | 探测器供电模式。 |
| 2.3.14 | 可通过胸片架内接口在线供电。 |
| 2.3.15 | 可通过电池供电。 |
| 2.3.16 | 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数≥300次（7.5小时内）。 |
| 2.3.17 | 探测器电池可快速拆卸更换（非内置式电池）。 |
| 2.3.18 | 提供外置式离线充电器可为备用探测器电池充电。 |
| 2.3.19 | 投标时提供平板探测器单价。 |
| 2.4 | X射线高压发生器要求： |
| 2.4.1 | 设备配置的X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。 |
| 2.4.2 | 高压产生方式：逆变频率≥240kHz。 |
| 2.4.3 | 最大功率≥65KW。 |
| 2.4.4 | 管电压范围须包含40～150KV。 |
| 2.4.5 | 具备自动曝光量控制功能。 |
| 2.4.6 | 最短曝光时间≤1毫秒。 |
| 2.4.7 | 最长曝光时间≥6秒。 |
| 2.4.8 | 摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥800毫安。 |
| 2.4.9 | 摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥800毫安秒。 |
| 2.4.10 | 具备阴极灯丝特征发射特性曲线的校准方法、阳极转速检测（投标时须提供相关证明材料）。 |
| 2.5 | X射线球管要求： |
| 2.5.1 | 双焦点，焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米。 |
| 2.5.2 | 小焦点功率≥27千瓦，大焦点功率≥75千瓦。 |
| 2.5.3 | 阳极热容量≥300kHu。 |
| 2.5.4 | 高速旋转阳极，阳极转速≥9500转/分钟。 |
| 2.6 | X射线束光器要求： |
| 2.6.1 | X射线照射野最大≥43厘米× 43厘米。 |
| 2.6.2 | 束光器有LED射野灯光定时控制开关。 |
| 2.6.3 | 具备激光定位线。 |
| 2.7 | 悬吊式X射线球管机架要求： |
| 2.7.1 | 支持五自由度运动悬吊式X射线球管支架（水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转）。 |
| 2.7.2 | X射线球管移动范围：水平面X轴≥300厘米，水平面Y轴≥190厘米。 |
| ★2.7.3 | 垂直方向电动及手动升降范围≥150厘米。 |
| ★2.7.4 | X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+170/-155度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-175度。 |
| 2.7.5 | 悬吊X射线球管自动跟踪功能：X射线球管自动跟踪胸片架探测器托架升降。 |
| 2.8 | X射线球管端近台操作控制要求： |
| 2.8.1 | 可以同步显示患者检查信息列表。 |
| 2.8.2 | 可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示。 |
| 2.8.3 | 球管端近台操作屏尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作。 |
| 2.8.4 | X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 |
| 2.8.5 | 配置红外遥控器（非射频遥控）：可以控制包含胸片架升降；自动跟踪等功能。 |
| 2.9 | 胸片架装置要求： |
| 2.9.1 | 探测器托架垂直电动移动范围≥145厘米。 |
| 2.9.2 | 探测器托架支持43厘米 × 43厘米型探测器。 |
| 2.9.3 | 电离室自动曝光。 |
| 2.9.4 | 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米～180厘米。 |
| ▲2.9.5 | 立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态（招标时提供图片或照片证明材料）。 |
| 2.9.6 | 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计。 |
| 2.9.7 | 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计。 |
| 2.10 | 摄影床要求： |
| 2.10.1 | 配置1张可移动式摄影床。 |
| 2.11 | 主系统控制及图像处理系统要求： |
| 2.11.1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计。 |
| 2.11.2 | 具备触摸屏操作、键盘操作、鼠标操作模式。 |
| 2.11.3 | 主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩）。 |
| 2.11.4 | CPU主频≥3.6G。 |
| 2.11.5 | 主机内存≥16GB。 |
| 2.11.6 | DVD光驱装置。 |
| 2.11.7 | 彩色触摸屏显示器尺寸≥23英寸。 |
| 2.11.8 | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能。 |
| 2.11.9 | 具备条形码病人信息输入功能。 |
| 2.11.10 | 图像处理功能, 图像放大功能,病人资料显示,边缘增强,亮度调节,对比度调节,图像反转,图像打印排版功能。 |
| 2.11.11 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示。 |
| 2.11.12 | 可根据解剖部分自动进行图像优化处理。 |
| 2.11.13 | 具备注释、测量功能。 |
| 2.11.14 | 具备中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能。 |
| ▲2.11.15 | 具备管线增强显示成像软件功能（投标时须提供注册检验报告证明或具备CMA认证机构检验报告证明）。 |
| ▲2.11.16 | 具备气胸可视化成像软件功能（投标时须提供注册检验报告证明或具备CMA认证机构检验报告证明）。 |
| 2.11.17 | 具备虚拟滤线栅功能（投标时须提供注册检验报告证明或具备CMA认证机构检验报告证明）。 |
| 2.11.18 | 具备体检专用套件（包含体检模式、尘肺病检查模式）（投标时须提供注册检验报告证明或具备CMA认证机构检验报告证明）。 |
| 2.11.19 | 尘肺病检查模式：一键进入检查模式，无需额外设置调整，且无需手动移除或更换滤线栅。 |
| ▲2.11.20 | 具备骨抑制成像技术，提供注册检测报告扫描件（投标时须提供注册检验报告证明或具备CMA认证机构检验报告证明）。 |
| 2.12 | 医用显示器要求： |
| 2.12.1 | 医用显示器：符合DICOM Part 14标准 |
| 2.12.2 | 显示尺寸 ≥21.3英寸 |
| 2.12.3 | 分辨率（横屏）≥2048*1536，分辨率（竖屏）≥1536*2048 |
| 2.12.4 | 亮度 ≥2000cd/m2 |
| 2.12.5 | 对比度≥1500:1 |
| 2.13 | 无线立位摄影自动跟踪防护屏要求： |
| 2.13.1 | 立柱具备大屏幕触摸屏一体化控制系统：操作台集成于立柱之上，屏幕尺寸≥7英寸，具备自动语音系统 |
| 2.13.2 | 供电方式：整机采用分体式锂电池供电，使用时无需电源线 |
| 2.13.3 | 无线激光传感器：采用无线激光传感器定位自动跟踪防护X射线，无线传输数据，无需重新布线； |
| 2.13.4 | 无线控制：系统具备无线遥控功能，能通过无线方式控制上下帘位置，具备成人和儿童防护模式，可预设上下帘间隙高度。 |
| 2.14 | 其他配置要求 |
| 2.14.1 | 免费开放DICOM3.0接口：传输：Dicom send、打印：Dicom Basic Print、存档：Dicom Storage Commitment、DICOM Modality Worklist 患者列表软件，选择性自动或手动图像传输功能。 |
| 2.14.2 | 配置悬吊球管架系统（包含槽钢定制、安装）。 |
| 2.14.3 | 配置诊断报告工作站（含3M医用显示器）1套。 |
| 2.14.4 | 配置配套操作椅2张。 |
| 2.14.5 | 配置2套成人、1套儿童防护用品。（每套含铅橡胶衣、铅橡胶帽、铅橡胶围脖，铅当量不小于0.5mmPb）。 |
| 2.14.6 | 配置无线立位摄影自动跟踪防护屏1套。 |
| ★2.14.7 | 投标人免费帮助医院拆除体检中心DR设备。 |
| 2.14.8 | 投标人负责主机外的连接及调试工作，与医院现有PACS系统的连接，费用已包含在投标价中。 |
| 以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。 |  |
| 3 | 项目其他要求： |
| 3.1 | 投标时须详细列明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。投标人承诺设备使用期内采购，不高于此价格。如未列出或未报价，视为免费提供。 |
| 3.2 | 投标人须向用户免费提供设备维护的专用工具。 |
| 3.3 | 到货时卖方须提供设备（每套）使用操作手册2份，维修手册1份，另提供电子版本的操作手册、维修手册、简易操作说明或规程各1份；卖方须提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 3.4 | 投标人须免费协助用户设备机房的整体规划和现场的装修设计。 |
| 3.5 | 投标人或生产厂商在中标后应派遣专业人员，到现场观测场地，并根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备。 |
| 3.6 | 设备各部分连线如需地表线槽或暗线电缆沟，如需穿墙、破洞、防护材料的恢复，以上材料和施工费用由中标人提供（含在投标总价中）。 |
| 3.7 | 设备安装现场配电箱至设备的电力电缆及铺设安装由中标人提供（含在投标总价中）。 |
| 3.8 | 投标人免费提供培训，培训应保证医院设备使用人员正常操作设备、医院工程师掌握设备日常故障的排除及预防性维修维护技能。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及考核情况。投标时须列明培训方案。 |
| 3.9 | 投标设备制造商在中国大陆地区有相应的售后维修机构。 |
| 3.10 | 为保证设备正常运行，投标设备制造商应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后不少于产品使用期限的供应期。 |
| ▲3.11 | 投标设备自验收合格后，免费保修期≥ 3年（含所有附件）。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。质保期内，每年设备故障停机不得超过14天，每超过一天则质保期相应延长十天。投标时须提供设备制造商的免费质保期证明文件或承诺书。 |
| ▲3.12 | 投标设备的制造商或全国总代理应承诺，免费质保期过后，投标设备每年整机保修费用不得高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中），并承诺设备使用期内采购，不得高于此价格。投标时出具制造商或全国总代理承诺书。 |
| 3.13 | 投标设备的制造商或授权代理商在设备保修期内应至少每年1次对设备进行维护保养、校准，须提供详细的维护保养内容和保养执行情况的文档，并向买方设备科备案。 |
| 3.14 | 在设备使用期内，卖方应提供及时、迅速、优质的服务。卖方在收到买方的通知后，必须在30分钟内做出响应，4小时内派专业技术人员到达现场，24 小时内解决问题。48小时内无法修复，则应由卖方在该设备返厂维修期间提供备用机。（卖方提供的维修联系电话必须24小时保持畅通） |
| 3.15 | 设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，卖方承担设备后续折旧费。 |
| 3.16 | 合同签订后2个月内到货，到货后10个工作日内完成安装调试。卖方承担所有安装调试相关费用。 |
| 3.17 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。 |
| 3.18 | 除不可抗力导致的逾期交付货物，卖方应按逾期交货总额每日1‰ 向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。 |
| 3.19 | 设备安装后，买卖双方按设备相关的国家技术规范和国家标准、行业标准、厂家标准进行质量验收。 |
| 3.20 | 货物安装调试和培训完毕后试运行10个工作日，如运行正常，买卖双方签订验收报告。验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换设备或相关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后10个工作日内完成。 |
| 3.21 | 验收过程中所发生的所有费用（含第三方检测、耗材等）由卖方承担，含在投标总价中。 |
| 3.22 | 付款方式： 1、卖方为中小企业：合同预付款为合同金额的40% 。在合同签订生效以及具备实施条件后，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；（每批）货物验收合格后，卖方开具合同货物发票，买方在收到发票后7个工作日内支付至100 %合同货款（优先从预付款中扣回）；同类批量设备按实际交付批次分开付款结算。 2、普通方式：完成货物验收合格后1个月内，买方向卖方支付合同货物金额的100 %货款。 |