- 一、采购内容一览表

| 序号 | 产品名称 | 预算金额（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市人民医院娄桥院区供应室外包服务 | 6000000 | 1年 |

- 二、招标技术要求

1、本次投标报价为娄桥院区供应室外包服务1年（按预计年使用量）的总价。如投标人服务项目缺项、投标人报价超过预算按无效标处理。

2、服务内容包括器械的清洗、包装、消毒、灭菌等。

2、报价中包含物品转运、财产险、数据统计分析和信息系统追溯等所有费用。

3、实际外送消毒器械数量以医院实际需求为准，按实结算。

4、下述预计年使用量为预估量，投标按预估量报总价，并按把（复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌、低温灭菌）或包（腔镜器械包、敷料包）报单价。结算时按实际发生使用量和单价计算费用。项目服务期为1年或实际结算费用达到预算金额，任一条件达到即视为服务期结束。

| 序号 | 项目名称 | 预计 数量 | 单位 | 方式 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复用医疗器械（高温） | 750000 | 把 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 4.82 |  |
| 2 | 敷料包代灭菌和奶瓶包灭菌 | 27600 | 包 | 灭菌 | 20 | 代消 |
| 3 | 敷料包灭菌 | 13200 | 包 | 打包、灭菌 | 40 | 打包、灭菌 |
| 4 | 复用医疗器械（低温） | 600 | 把 | 复用器械清洗、包装、消毒、蒸汽甲醛灭菌（低温） | 30 |  |
| 5 | 腔镜器械包(≤7kg) | 2520 | 包 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 300 |  |
| 6 | 高温腔镜 | 2520 | 把 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 40 |  |
| 7 | 低温腔镜 | 6 | 把 | 复用器械清洗、包装、消毒、蒸汽甲醛灭菌（低温） | 50 |  |
| 8 | 一次性耗材包 | 1440 | 包 | 一次性耗材制作、包装、高温灭菌 | 4.82 |  |
| 9 | 针盒（72枚针） | 240 | 盒 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 90 |  |
| 10 | 车针、机用扩大针、P/G钻、扩大针锉、手用扩大针(1-4枚) | 60 | 把 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 4.82 |  |
| 11 | 车针、机用扩大针、P/G钻、扩大针锉、手用扩大针(5-7枚) | 60 | 盒 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 18 |  |
| 12 | 车针、机用扩大针、P/G钻、扩大针锉、手用扩大针、机扩架(8-9枚) | 60 | 盒 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 28 |  |
| 13 | 车针、机用扩大针、P/G钻、扩大针锉、手用扩大针、车针架(10枚) | 60 | 盒 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 35.5 |  |
| 14 | 抛光套装(12枚) | 60 | 盒 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 43 |  |
| 15 | 种植螺丝刀套装(10件) | 60 | 包 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 36 |  |
| 16 | 车针架(15枚) | 60 | 包 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 53 |  |
| 17 | 车针架(21枚) | 60 | 包 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 76 |  |
| 18 | 软式内镜 | 42 | 套 | 只灭菌 | 180 |  |
| 19 | 软式内镜 | 42 | 套 | 复用器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 300 |  |
| 20 | 软式内镜 | 42 | 套 | 复用器械清洗、包装、消毒、低温灭菌(蒸汽甲醛灭菌或等离子灭菌或环氧乙烷灭菌) | 350 |  |
| 21 | 含植入物外来器械包(≤7kg) | 900 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 180 |  |
| 22 | 不含植入物外来器械包(≤7kg) | 276 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 130 |  |
| 23 | 加急外来器械包 | 120 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 330 |  |
| 24 | 外来器械单包工具（≤8把） | 720 | 把 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 10 |  |
| 25 | 外来电钻单包 | 312 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 15 |  |
| 26 | 螺钉、螺母单包（＜15件） | 144 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 10 |  |
| 27 | 钢板（＜10件） | 720 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒、高温灭菌 | 20 |  |
| 28 | 外来器械包返洗（整包） | 1334 | 包 | 外来器械清洗、包装、消毒 | 60 |  |
| 29 | 外来器械包返洗（＜12把） | 720 | 把 | 外来器械清洗、包装、消毒 | 5 |  |

- 三、总体要求：

1、清洗、消毒、灭菌服务场所、范围及要求

1.1清洗、消毒、灭菌服务处理场所：

1.1.1常规器械：院内常规流转的器械需提供院外工厂，处理工厂需符合国家相关规定；

1.2清洗、消毒、灭菌服务时间：

1.2.1院外工厂：运行时间为每天24小时，每周7天，全年无休。

1.3清洗、消毒、灭菌服务范围：

1.3.1对复用医疗器械（不含软镜器械），如手术器械、托盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、其他可循环处理的（可复用）物品进行清洗、消毒灭菌处理；布草类敷料包、耗材包的包装，灭菌处理。

1.3.2具备提供相关医用耗材的能力，例如：医用棉球，纱布等；

★1.3.3所有消毒供应器械能实现全程追溯，与医院HIS等系统对接（如需），并承担接口费用。

1.3.4投标人应提供发放到采购人的同一锅次的所有无菌包的使用科室查询功能。

1.3.5投标人应向采购人提供信息平台，并能查阅消毒和灭菌物品的收发数量和单价，同时可以查阅每月和年度消毒、灭菌工作量和本合同财务数据报表。

2、运送服务：

2.1运送的频率：无菌物品和污染物品，每天运送无菌物品4次和回收污染物品4次，周六运送无菌物品2次和回收污染物品3次；周日每天运送无菌物品2次和回收污染物品2次。

2.2运送的地点及时间点：

周一至周五

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 7:00-7:30 | 13:00-13:30 | 16:00-16:30 | 20:00-20:30 |
| 回收 | 回收手术室前一天留下来的晚上用后物品 | 回收科室和手术室当天12点前使用物品 | 回收科室和手术室使用后的物品 | 回收手术室使用后的物品 |
| 发放 | 前一天回收的所有科室及手术室物品 | 前一天第四次回收的部分手术室物品 | 发放当天第一次手术室回收物品 | 发放当天第二次回收手术室物品 |

周六运送时间表

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 7:00-7:30 | 13:00-13:30 | 16:00-16:30 |
| 回收 | 回收手术室周五留下来的晚上用后物品 | 回收科室和手术室当天12点前使用物品 | 回收科室和手术室使用后的物品 |
| 发放 | 周五第二次第三次回收的所有科室和手术室的物品 |  | 发放当天第一次和周五第四次手术室回收物品 |

周日及节假日运送时间表

|  | 第一次 | 第二次 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 |
| 回收 | 回收手术室前一天留下来的晚上用后物品 | 回收科室和手术室使用后的物品 |
| 发放 | 前一天回收的所有科室和手术室的物品 | 发放当天第一次手术室回收物品 |

备：如业务情况发生变化，具体运送频率需双方沟通协商。

★2.3运送工具需符合医疗器械转运标准（包括UN3291医疗器械转运标准），符合消毒灭菌医疗器械的转运的（国家、行业、厂商）标准和规范要求。

★2.4具体运送方案根据医院运转情况进一步协商确定，方案调整需经医院同意方可进行，确保物品及时到位。

2.5运输过程监控：需提供运输车辆的GPS定位，确保我院相关人员能实时查询物品运输状态。

★2.6应采用可控制温度、湿度的转运车辆，温度、湿度控制符合国家规范和医院委托消毒灭菌产品的运输温湿度要求。

3、质量标准

3.1中华人民共和国卫生行业标准WS310.1-2016； WS310.2-2016和 WS310.3-2016

3.2《医疗机构消毒技术规范WS/367-2012》

3.3中华人民共和国卫生部令（第48号）《医院感染管理方法》

3.4中华人民共和国卫生部令（第380号）《医疗废物管理条例》

3.5中华人民共和国主席令（第380号）《中华人民共和国传染病防治法》

若上述标准发生变更或更新，服务供应商需在第一时间执行。

4、服务质量要求

4.1服务外包必须是独立的院外第三方消毒服务机构

★4.2处理量要求：服务供应商工厂产能需要满足年处理量300万把器械的需求。

产能需要满足我院年处理量高温灭菌器械总量及匹配的低温灭菌器械、敷料包等物品的处理需求，并留有余量以备温州市人民医院娄桥院区处理量的增长；请提供工厂布局图及设备配置情况；

4.3设备要求：

4.3.1为保证提供产品的质量，服务供应商工厂配置的清洗消毒器需符合ISO15883标准，高温蒸汽灭菌器需符合EN285标准，请提供相关证书；低温灭菌设备需符合国家标准要求。

4.3.2清洗消毒器、高温蒸汽灭菌器、低温灭菌器动态监测：通过数字化过程验证装置验证灭菌效果；

4.3.3清洗消毒器、高温蒸汽灭菌器、低温灭菌器的物理参数可开放给追溯软件，以达到追溯处理过程的温度、A0、压力、时间等；

4.3.4为保证灭菌效果和降低湿包率，工厂所用的蒸汽必须为洁净蒸汽。请提供相关证明材料

4.3.5 水处理设备生产出来的纯水电导率需＜5us/c（25℃）；

4.4人员要求：

4.4.1工作人员应当接受与其岗位职责相应的岗位培训，正确掌握以下知识与技能:

1）各类诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、灭菌的知识与技能。

2）相关清洗、消毒、灭菌设备的操作规程。

3）职业安全防护原则和方法。

4）医院感染预防与控制的相关知识。

应建立工作人员的继续教育制度，根据专业进展，开展培训，更新知识。

4.5 IT系统要求：

4.5.1质量可追溯功能包括：记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，实现可追溯。

4.5.2对追溯的复用无菌用品设置唯一性编码。

4.5.3在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录。

4.5.4追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。

4.5.5系统记录清洗消毒、灭菌关键设备运行参数。

4.5.6追溯信息至少能保留3年，系统具有备份防灾机制。

4.6工厂应急预案要求：

4.6.1电源供应需一备一用，纯水供应系统需2套独立系统，以保证非常态下，工厂能够满足医院的业务需求。

4.7管理要求：

4.7.1建立工作制度、岗位职责、操作流程；

4.7.2专人对每个区域岗位工作进行每日自查，对用户提出问题作分析给予解答，并记录在案；

4.7.3每周对产品的质量安全讲评并记录；

4.7.4每月对出现的重大问题（如破包、湿包、错包、遗失物品等）有质量分析、进行整改并附反馈意见；

4.7.5每季度对于出现的特殊事件及出现频率高的问题进行汇总、整改。资料均需反馈至医院留存、院方人员对其质量进行抽查；

4.7.6每周应对员工进行制度、规范、岗位职责、操作流程、无菌物品检查包装等业务知识培训；由有消毒供应中心工作资质人员对新进员工进行培训器械的认知、清洗、监测存档备查、维护知识的培训，并留有培训资料与培训记录；早期每月考核（理论与操作考试）。

4.7.7每年负责人应参加市举办的感控知识培训学习班，并带回培训操作员工，不断更新业务知识；

4.7.8有临床经验的顾问或外聘相关人员应对员工进行每周一次理论技能培训。各岗位操作员工应掌握各自岗位的理论知识与操作技能，处理器械的员工要回答得出各种器械的名称、合格的标准，包装敷料包的员工，应回答得出合格包的标准，要经得起客户对其的抽查；

4.7.9全自动清洗机、高压蒸汽灭菌器、低温灭菌器使用需做好相关监测，并做好存档；

4.7.10每月定期对环境、物表细菌、无菌物品等进行微生物细菌培养并出具检测报告；报告送至医院供应室备案；

4.7.11每月对出现的感控问题有分析讨论、进行整改，每季度对员工进行感控培训；

4.7.12所有感控记录定期送一份到医院供应室进行备案管理，所有物品需实现感管追溯；医院不定期对工厂进行抽查，发现不合格情况，根据情节严重性，随时可以选择终止合同。

4.7.13应急预案

1）投标人需提供完善的应急预案，以保证出现突发情况，投标人能按时按质提供合格的清洗、消毒、灭菌服务。

2）应急预案应包括：设备的应急、物流的应急以及人员的应急。

3）投标商需提供完善的运营方案，运营方案需包含以下内容：

4）人员的排班安排

5）设备日常管理

6）生产物料的保障

7）其他

4.8耗材要求

4.8.1医用清洗剂：应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洗剂，使用遵循厂家产品说明书。

4.8.2包装材料：最终灭菌医疗器械包装材料应符合GB/T19633的要求。皱纹纸、无纺布、纺织品还应符合YY/T0698.2的要求；纸袋还应符合YY、T0698.4的要求。纸塑袋还应符合YY/T0698.5的要求；

4.8.3消毒灭菌监测材料：应符合国家相关标准和规定，在有效期内使用。自制测试标准包应符合WS/T367的相关要求。

4.8.4相关耗材的品牌及变更需要经过医院的认可。

4.9工厂至少配备以下设备或者优于以下品牌（满足低温灭菌及高温高压灭菌需求）：

| 序号 | 物品名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软化水处理系统 | 国内外知名品牌 ≥8吨/小时 | 1 |
| 2 | 纯化水处理系统 | 国内外知名品牌 ≥2吨/小时 | 1 |
| 3 | 冷却水回收系统 | 国内外知名品牌 ≥4吨/小时 | 1 |
| 4 | 大型清洗消毒器 | 国内外知名品牌 | 1 |
| 5 | 大型清洗架 | 国内外知名品牌 | 2 |
| 6 | 高温高压灭菌器 | 国内外知名品牌 | 4 |
| 7 | 低温灭菌器 | 国内外知名品牌 | 1 |
| 8 | 清洗消毒器 | 国内外知名品牌 | 4 |
| 9 | 普通清洗架 | 国内外知名品牌 | 8 |
| 10 | 腔镜清洗架 | 国内外知名品牌 | 2 |
| 11 | 腔镜清洗处理单元 | 国内外知名品牌 | 1 |
| 12 | 普通清洗处理单元 | 国内外知名品牌 | 2 |
| 13 | 预处理清洗处理单元 | 国内外知名品牌 | 4 |
| 14 | 蒸汽清洗机 | 国内外知名品牌 | 1 |
| 15 | 水枪、气枪 | 国内外知名品牌 | 7 |
| 16 | 转运车 | 国内外知名品牌 | 17 |
| 17 | 口腔手机处理架 |  | 若干套 |
| 18 | 口腔手机润滑机 |  | 若干套 |

- 四、商务要求

1、投标人应根据招标文件的要求、现场情况以及自身经验提出具有针对性的服务方案措施：要在投标文件中详细说明执行标准、实施方案、质量保证措施以及达到的目标等内容，并提出服务的设想及建议。特别是针对本医院服务保障方案。

2、投标人应认真踏勘现场，熟悉医院现场及周围地形，交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价及投标方案的其他情况。踏勘或放弃踏勘的投标单位将被视为己确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。

3、投标人负责所有服务项目涉及的各类办公设备及耗材、机器设备、工具、药剂、消耗品等,需符合国家规定、行业规定及温州市政府相关质量标准、及其他相应标准，不存在任何隐患、污染及安全问题；使用的清洗剂、消毒剂以及其他耗材均符合国家规范；投入的设备设施有使用年限且配置完整，有详细的品牌规格说明，符合院感控制要求；

4、投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

5、投标人须保证员工的工资不得低于温州市最低工资标准，须严格按照国家规定给配备的所有服务人员缴纳各种社会保险及购买公众责任险，并按国家规定给予员工年假费、节假日加班费、超时加班费。

6、因医院工作的特殊性，节假日和双休日的加班，部分岗位工作时间需延长的加班服务，均包含在本次招标总价内。

7、因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由投标人承担。

8、投标人应为本项目组配一个有实力的服务团队，特殊岗位工作人员应具备相应的上岗证书，从事服务岗位人员均需持健康证明。

9、投标人应加强内部管理控制，建立工作流程、人员培训、安全规范、巡查监督以及考核奖惩等制度，并保证运作良好有效。

10、付款方式

合同期间，付款方式为按月结算、业务发生次月结清费用并完成付款。

中标人在次月5号以前将服务对账信息以《服务对账单》形式发至招标人供确认，招标人应当在4个工作日内给予回复。若招标人有异议的，双方应在协商解决，双方确认无误后即将发票寄给招标人。在开出发票的30日内甲方需要支付服务费用。中标人将账单或欠款的服务项目明细以报告的形式清楚的列出来，以确保双方都能够对任何一项费用进行正确的内部分摊。

11、处罚条款：在合同期内，甲方日常反馈的质量问题，由护理部收集、投诉，若乙方及时纠正解决，未对临床诊疗产生任何不良后果，应扣除相关处理费用；若因质量问题引发严重医疗不良事件或安全隐患，甲方有权向乙方做出处罚，双方确认后，合同期内第一次发生罚款1000元，第二次发生罚款5000元，第三次及以上发生每次罚款10000元，罚款可从服务款中予以扣除；若造成甲方医院不良影响或造成病人安全问题，乙方需承担甲方医院相关损失。

质量问题包括但不仅限于下列情况之一者：

a)	器械未清洗干净；

b)	器械损坏或丢失；

c)	器械装配错误；

d)	外包装标签错误；

e)	外包装不合格；

f)	湿包、破包、污包；

g)	错发漏发；

h) 以上原因导致的过失延误已进入麻醉状态的病人接受手术，

i) 过程控制的原因可能导致未灭菌的产品被当成无菌产品而供应。