品名：生命体征模拟仪

数量1台

预算9万元

| 序号 | 招标规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 生命体征模拟仪1台 |  |
| 1.1 | 用于测试和检验病人监护仪、心电图机、电子血压计等医疗设备（这些设备或系统用来监护患者的各种生理指标）的基本性能，包括心电图、呼吸、有创血压、无创血压等。 |  |
| *1.2 | 一体化超便携，整机重量小于1KG，可手持、直立或平放于桌面。几分钟内就可完成监护仪全部检测。方便工程师开展日常检测工作。 |  |
| 1.3 | 10个导联线接线柱，12导联波形输出，彩色标记按照AAMI和IEC标准的连接方法。 |  |
| 1.4 | 心率设置：30 BPM ~ 320 BPM，精度±1%；波形类型：成人和儿童。 |  |
| 1.5 | 11种心率失常波形选择：房颤、早搏心室收缩、室性心动过速（160 BPM 或 200 BPM）、室颤（粗或细）、静脉调搏器脉冲、二度房室传导阻滞、三度房室传导阻滞、心律停止等。 |  |
| 1.6 | 呼吸模拟性能：速率0（关），10 BrPM到100 BrPM，以10BrPM递增；电阻变化1Ω、精度增量± (10 % + 0.05 欧姆)；呼吸导联LA或LL（默认）。 |  |
| 1.7 | 有创压力模拟性能： 静态压力：0 mmHg、80 mmHg、160 mmHg、250 mmHg； 动态压力，波形同步于心率，压力设置分成人与儿童，动脉压和左心室压力。 |  |
| 1.8 | 无创压力模拟性能： 压力计：范围10 mmHg到 400 mmHg，分辨率0.1 mmHg，精度±(1%读数 + 1 mmHg) 动态压力模拟：成人：60/30 (40)、120/80 (93)、150/100 (117)、200/150 (167)；新生儿：35/15 (22) 和 70/40 (50)，动态重复性±2mmHg。 泄漏测试和释压测试功能 |  |
| *1.9 | 显示要求：全中文大尺寸彩色触摸显示屏，方便工程师快速选择测试项目。开机即输出模拟信号。 |  |
| 1.10 | 配置：主机1台，电源适配器1套，说明书1份，便携包1个。 |  |
| 1.11 | 提供相同产品型号的浙江省三家以上医院用户名单 |  |
| *1.12 | 制造工厂通过ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，和ISO9001:2000质量体系认证。生产厂家在国内直接设立独立的售后服务机构，服务机构具有ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认证，并通过ISO9000的认证。在浙江省设有售后服务公司，并配有专业工程师，保证提供及时优质的售后技术服务 |  |