一、项目技术规格、数量及质量要求

标项一：化学发光分析仪试剂

（一）采购目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 进口/国产 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄烯二酮检测试剂盒 | 100人份/盒 | 1200元/盒 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |
| 2 | α肿瘤坏死因子检测试剂盒 | 100人份/盒 | 2250元/盒 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |
| 3 | 游离睾酮检测试剂盒 | 100人份/盒 | 1000元/盒 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |
| 4 | 17α-羟孕酮检测试剂盒 | 100人份/盒 | 1200元/盒 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |
| 5 | 甘胆酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 800元/盒 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |
| 6 | 管路清洗液 | 500ml/瓶 | 539元/瓶 | 国产 | 新产业化学发光分析仪 |

（二）是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

- 1.雄烯二酮检测试剂盒、α肿瘤坏死因子检测试剂盒、游离睾酮检测试剂盒、17α-羟孕酮检测试剂盒、甘胆酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）

- 预期用途：用于对应项目的检测。

2.雄烯二酮检测试剂盒

试剂名称：雄烯二酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法）

2.1预期用途：本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中雄烯二酮（Androstenedione）的含量，临床上主要用于遗传性肾上腺皮质增生、肾上腺皮质功能减退等疾病的辅助诊断。

2.2检验原理：化学发光免疫竞争法

2.3检测平台：基于化学发光检测技术，适用于MAGLUMI X8、MAGLUMI X6、MAGLUMI X3等

2.4试剂开盒有效期：6周

2.5样本加样量：20ul

2.6样本类型：血清或血浆

2.7线性范围：0.05-10 ng/mL

2.8批内CV：≤8%，批间CV≤15%

2.9定标及质控：随试剂盒免费提供定标品、质控品；具有溯源性

2.10有效期：储存在 2℃～8℃无腐蚀性气体的环境中，未开封有效期为 12 个月。

3.α肿瘤坏死因子检测试剂盒

试剂名称：α 肿瘤坏死因子测定试剂盒（磁微粒化学发光法）

3.1预期用途：本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中 TNF-α 的含量，临床上主要用于与 α 肿瘤坏死因子相关的 某些疾病，如炎症、免疫性疾病等疾病的辅助诊断。

3.2检验原理：化学发光免疫夹心法

3.3检测平台：基于化学发光检测技术，适用于MAGLUMI X8、MAGLUMI X6、MAGLUMI X3等

3.4试剂开盒有效期：6周

3.5样本加样量：100ul

3.6样本类型：血清或血浆

3.7线性范围：4.00-1000pg/mL

3.8批内CV：≤5%，批间CV≤10%

3.9定标及质控：随试剂盒免费提供定标品、质控品；具有溯源性

3.10有效期：储存在 2℃～8℃无腐蚀性气体的环境中，未开封有效期为 18 个月。

4.游离睾酮检测试剂盒

试剂名称：游离睾酮测定试剂盒（化学发光法）

4.1预期用途：本试剂盒用于测定人血清中游离睾酮（Free-Testosterone）的含量。

4.2检验原理：化学发光免疫竞争法

4.3检测平台：基于化学发光检测技术，适用于MAGLUMI X8、MAGLUMI X6、MAGLUMI X3等

4.4试剂开盒有效期：4周

4.5样本加样量：40ul

4.6样本类型：血清

4.7线性范围：0.75-150pg/mL

4.8批内CV：≤10%，批间CV≤15%

4.9定标及质控：随试剂盒免费提供定标品、质控品；具有溯源性

4.10有效期：储存在 2℃～8℃无腐蚀性气体的环境中，未开封有效期为 12 个月。

5.17α-羟孕酮检测试剂盒

试剂名称：17α-羟孕酮测定试剂盒

5.1预期用途：本试剂盒用于测定人血清中17α-羟孕酮的含量。临床上主要用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。

5.2检验原理：化学发光免疫竞争法

5.3检测平台：基于化学发光检测技术，适用于MAGLUMI X8、MAGLUMI X6、MAGLUMI X3等

5.4试剂开盒有效期：4周

5.5样本加样量：40ul

5.6样本类型：血清或血浆

5.7线性范围：0.15-20 ng/mL

5.8批内CV：≤8%，批间CV≤15%

5.9定标及质控：随试剂盒免费提供定标品、质控品；具有溯源性

5.10有效期：储存在 2℃～8℃无腐蚀性气体的环境中，未开封有效期为 12 个月。

6.甘胆酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）

试剂名称：甘胆酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）

6.1预期用途：本试剂盒用于定量测定人血清中甘胆酸(CG)的含量，临床上主要用于肝胆疾病的辅助诊断。

6.2检验原理：化学发光免疫竞争法

6.3检测平台：基于化学发光检测技术，适用于MAGLUMI X8、MAGLUMI X6、MAGLUMI X3等

6.4试剂开盒有效期：6周

6.5样本加样量：20ul

6.6.样本类型：血清

6.7.线性范围：0.25-40µg/mL

6.8.批内CV：≤5%，批间CV≤10%

6.9.定标及质控：随试剂盒免费提供定标品、质控品；具有溯源性

6.10.有效期：储存在 2℃～8℃无腐蚀性气体的环境中，未开封有效期为 18 个月。

7.管路清洗液

7.1每瓶管路清洗液可对仪器管路进行 12 次清洗；

7.2预期用途：管路清洗液与 MAGLUMI 系列全自动化学发光测定仪配套使用，利用管路清洗液，达到维护和保养 MAGLUMI 系列全自动化学发光测定仪管路的效果。管路清洗是仪器周维护必做项目。

7.3检验原理：利用管路清洗液主要成分可以溶解蛋白质的功能，达到维护和保养MAGLUMI 系列全自动化学发光测定仪管路的效果。

7.4储存条件及有效期:经包装后的管路清洗液于室温保存，避免强光直射；有效期为 12 个月。