- 采购需求

一、项目技术规格、数量及质量要求

标项一：干化学尿液分析试纸条等

- （一）采购目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 国产/进口 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干化学尿液分析试纸条 | 100人份/盒 | 140元/盒 | 国产 | 深圳美桥Mejer-700I全自动尿液分析仪 |
| 2 | 浓缩清洗液A | 2500人份/瓶 | 750元/瓶 | 国产 | 深圳美桥Mejer700I全自动尿液分析仪 |
| 3 | 清洗液C（浓缩） | 500人份/瓶 | 500元/瓶 | 国产 | 深圳美桥Mejer-1800全自动尿沉渣 |
| 4 | 尿液分析用染色液 | 1000人份/盒 | 6500元/盒 | 国产 | 深圳美桥Mejer-1800全自动尿沉渣 |

(二)是否接受进口产品投标：

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

(三)项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

1.干化学尿液分析试纸条

1.1预期用途：适用于人体尿液中的葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、PH、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、尿胆素原、维生素 C、尿钙、 肌酐、尿微量白蛋白的检测（半定量）。Mejer-11T 检测项目为：葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、PH、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、尿胆素原、维生素 C、共十一项。

1.2检验原理：

1.2.1葡萄糖：试纸中的葡萄糖氧化酶作用于尿液中的葡萄糖，产生过氧化氢，试纸中的过氧化酶再进一步作用于过氧化氢、产生新生态氧，再与碘化钾反应产生颜色。

1.2.2胆红素：尿液中的胆红素与 2，6-二氯苯重氮盐，反应形成偶氮色素。

1.2.3酮体：尿液中的酮体，包括乙酰乙酸、丙酮和 B-羟基丁酸，其中乙酰乙酸在碱性条件下和硝普钠反应呈现紫红色。

1.2.4比重：试纸中的甲基乙烯基醚马来酸共聚物与尿液中的以钠为主体的阳离子，进行离子置换，产生氢离子，使试纸中的溴百里香酚蓝产生变色。

1.2.5隐血（潜血）：血红蛋白中的亚铁血红素具有过氧化物酶的特性，促使试纸中的枯烯过氧化羟基异丙苯分解产生新生态氧，氧化联苯胺产生蓝色。

1.2.6 PH：试纸中含有甲基红和溴百里香酚蓝二种酸碱指示剂，呈色范围：PH5～9 从酸性由橙、绿、蓝色变化。（目测范围 5.0-8.5，仪器测试范围 5.0-9.0）

1.2.7蛋白质：根据指示剂蛋白质误差原理，当尿液中含有蛋白（主要针对白蛋白），试纸中指示剂溴酚蓝受白蛋白的作用产生蓝色。

1.2.8亚硝酸盐：尿液中亚硝酸盐与试纸中的对氨基苯砷酸反应形成重氮盐，再和 1，2，3，4-四氢苯并喹林酚反应，产生红色。

1.2.9白细胞：尿液中的细胞内含有酯酶与试纸上的吡咯氨基酸酯反应产生的吡咯酚，再进一步与重氮盐反应产生紫红色。

1.2.10尿胆素原：尿液中的尿胆素原与试纸中的重氮盐反应产生桃红色。

1.2.11维生素 C：尿液中的维生素 C 与试纸中 2，6-二氯靛酚钠反应，使蓝色的 2，6-二氯靛酚钠退色。

1.3样本要求：

1.3.1用洁净和干燥的容器收集新鲜尿液；

1.3.2使用未经离心的尿液并在测试前将其混匀；

1.3.3样本的存放时间不可超过 2 小时，4℃下冷藏保存不超过 6 小时；

1.3.4应在洁净条件下操作样本。

1.4检验方法：

1.4.1仪器法：将试纸条完全浸入样品中 2 秒钟取出，在滤纸上吸去多余的残液，然后置于尿液化学分析仪上检测。仪器自动测试并打印出结果。

1.5产品性能指标：

1.5.1准确度：检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果。

1.5.2重复性：检测结果的一致性不低于 90%。

1.5.3检出限：对除比重和 PH 外各检测项目的第一个非阴性量级应能检出。

1.6适用机型：Mejer-700I全自动尿液分析仪

2.浓缩清洗液A

2.1用途：能有效去除尿液中的各项成分（请勿做清洗液以外的用途）。

2.2用法：按照 1：24 比例，将浓缩液用蒸馏水稀释后使用。

2.3保存温度：1℃到 30℃

- 3.清洗液C（浓缩）

- 3.1用 途：和蒸馏水按 1：24 的比例稀释后使用，主要用于尿沉渣的清洗。

3.2功 能：

3.2.1保证测试结果的准确度。

3.2.2对仪器起到维护保养的作用。

3.2.3可有效防止可能出现的管路堵塞。

3.3使用说明：按照 1：24 比例，将浓缩液用蒸馏水稀释后使用。

3.4储存和稳定性：

3.4.1保存温度：1℃到 30℃，可稳定至保存期末。

3.4.2勿将浓缩液置于阳光照射下。

4.尿液分析用染色液

4.1包装规格：染色液：30ul；960×30ul；960×50ul；500ml

样本板： 63 片；84 片

4.2预期用途：用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。

4.3检验原理：尿液分析用染色液是将染液加入尿液内，尿液内的成分经染色后，其形态、结构清晰，易于识别，可提高检出率和准确性。

4.4主要组成成份：由样本板和尿液分析用染色液组成。

4.5储存条件及有效期：在 2℃～40℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期为 12 个月，开封后有效期为 90 天。

4.6检验方法：

4.6.1取新鲜尿液 150ul 与染色板内单孔染色液混合均匀。

4.6.2将混合后的尿液滴置载玻片上，然后通过显微镜检查或仪器检测，先用低倍镜观察细胞、管型等分布情况，细胞在高镜视野下至少观察计数 10个视野，以其平均值报告;管型在低倍镜下至少观察计数 20 个视野;结果按高倍镜视野中分布范围估计报告。

标项二：乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)

- （一）采购目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价（元/盒） | 国产/进口 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 95 | 国产 | 适用于各种酶免仪及手工操作 |

(二)是否接受进口产品投标：

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

(三)项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

1.乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)

1.1 预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心IgM抗体。

1.2 技术参数：

1.2.1在乙型肝炎病毒核心IgM抗体BHV感染的“窗口期”,核心IgM抗体阳性是急性乙肝感染的一个诊断指标，当核心IgM抗体呈高滴度时，常表示是近期感染，乙型肝炎病毒仍在复制。本试剂盒用于人血清或血浆样品中的乙型肝炎病毒核心IgM抗体的定性检测，适用于HBV感染急性期临床辅助检测，不作为临床诊断的唯一依据。

1.2.2本试剂盒采用捕获法酶联免疫吸附试验原理。微孔条上预包被的抗人IgM(抗μ.链)可与样品中的IgM抗体结合，洗板后加入抗原结合酶进行二次温育。当样品中存在核心IgM抗体时，将形成 “抗链-1gM抗体-抗原结合酶”复合物。复合物上连接的HRP催化显色剂反应，生成蓝色产物，终止反应后变为黄色。若样品中无核心|gM抗体时，不显色。

1.2.3灵敏度和精密度：本试剂检测灵敏度不低于99%，特异性不低于99%，精密度CV（%）不高于15%。