- 项目技术规格、数量及质量要求

- 标项一：血清蛋白测定试剂盒 (电泳法)等

- （一）采购目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 国产/进口 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法) | 3x700ml | 9540元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 2 | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） | 缓冲液（2x700ml）、溶血素（1x700ml）、过滤器（4个） | 10500元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 3 | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法） | 60人份 | 6000元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 4 | 全自动毛细管仪器稀释杯（C3仪器用） | 24捆/盒，14个/捆 | 1500元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 5 | 冲洗液（浓缩液） | 75ml | 700元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 6 | 毛细管仪器护理液 | 25ml | 1000元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 7 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 （质控品） | 水平1（1瓶冻干粉） 水平2（1瓶冻干粉） | 1500元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 8 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 （校准品） | 水平1（1瓶冻干粉） 水平2（1瓶冻干粉） | 2500元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 9 | 全自动毛细管仪器稀释杯回收盒 | 5个/盒 | 300元/盒 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |
| 10 | 尖底质控管及试剂帽 | 500个/包 | 14000元/包 | 进口 | 赛比亚毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA |

(二)是否接受进口产品投标：

1.本项目接受进口产品投标(进口产品是指通过中国海关报关，验放进入国境内，且产自关境外的产品)。

(三)项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

- 1.血清蛋白测定试剂盒 (电泳法)

- 1.1用途：用于检测血清蛋白电泳项目γ 球蛋白、β-2 球蛋白、β-1 球蛋白、α-2 球蛋白、α-1 球蛋白和白蛋白。

- 1.2性能指标：此缓冲液是即用型溶液。它内含 pH 值为 9.9 ± 0.5 的缓冲液；添加剂，在使用浓度下无危害性，为达到最佳性能所必需。毛细管电泳中用于蛋白分析的缓冲液。 缓冲液于室温 (15 - 30 °C) 贮存或冷藏 (2 - 8 °C ) 保存。

- 2.血红蛋白测定试剂盒（电泳法）

- 2.1用途：用于检测糖化血红蛋白测定。

- 2.2性能指标：碱性缓冲液 (pH 9.4 ±0.5) 中分离人血 、 样本的 正常血红蛋白（A、F 和 A2），并检测主要的血红蛋白变异体（S、C、E 或 D）。缓冲液冷藏（2 至 8 ℃）保存。在试剂盒包装或缓冲液试剂瓶标签上注明的使用期限内，可以保证其稳定性。

- 3.免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法）

- 3.1用途：用于检测免疫球蛋白分型的测定。

- 3.2性能指标：用于CAPILLARYS 3 仪器的毛细管电泳蛋白质分析的样品自动稀释的特定稀释液。含有一个可得出最佳电泳图谱叠加效果的标记。放有 ELP 溶液和抗 Ig G、抗 Ig A、抗 Ig M、抗 Kappa、抗 La mbda 抗血清试管的样品架随时可用。样品架的形状通过安全自锁的系统形成，以准确适配 CAPILLARYS 3 仪器次要舱控制的温度。

- 4.全自动毛细管仪器稀释杯（C3仪器用）

- 4.1用途： 用于制备生物样本使用自动仪器进行分析的一次性稀释杯。

- 4.2性能指标：放在仪器上稀释杯的自动上样系统上。在使用 CAPILLARYS 3 OCTA 的情况下，一个稀释杯可用于分析 8 份样品。

- 5.冲洗液（浓缩液）

- 5.1用途：用于电泳分离后清洗毛细管。

- 5.2性能指标：每瓶浓缩洗液（75 mL）应该用蒸馏水或去离子水稀释到750 mL后使用。稀释后，清洗液中含有 pH ≈ 12 的酸性溶液。在室温 (15–30 ℃) 下或 (2–8 ℃) 冷藏存放。 清洗液原液在试剂盒或洗液瓶标签上标明的失效日期之前是稳定的。 清洗液工作液可以稳定储存 3 个月。 稀释并立即将瓶子装入仪器后，溶液可稳定 3 个月。

- 6.毛细管仪器护理液

- 6.1用途：用于在 CAPILLARYS 3 仪器中对样本探针进行清洗。

- 6.2性能指标：次氯酸钠溶液，把 250 mL 的氯化物浓缩溶液（氯化物含量 9.6 %）用冷蒸馏水或去离子水稀释成 1 升的次氯酸钠溶液（氯化物含量 2 % 到 3 %）。将工作液储存在室温（15 - 30 ℃）下的密闭容器中，可稳定存放 3 个月。

- 7.糖化血红蛋白测定试剂盒（质控品）

- 7.1用途：用于糖化血红蛋白测试上机前的质控工作，保证结果的准确性。

- 7.2性能指标：Hb A1c CAPILLARY 质控品 1 和 2 是从人血 、 样库中取得的。它们含有用于维持各血红蛋白组份稳定性的稳定剂和防腐剂。这些质控品处于稳定的冻干状态。 Hb A1c CAPILLARY 质控品 1 呈现正常的 Hb A1c 水平，Hb A1c CAPILLARY 质控品 2 呈现较高的 Hb A1c 高于 Hb A1c 水平，有效期大于1年，溶解后常温稳定大于5天。

- 8.糖化血红蛋白测定试剂盒（校准品）

- 8.1用途：用于糖化血红蛋白测试的校准工作，保证结果的准确性。

- 8.2性能指标：校准品 1 和 2 是从人血 、 样库中取得的。它们含有用于维持各血红蛋白组份稳定性的稳定剂 和防腐剂。这些校准品处于稳定的冻干状态。 Hb A1c CAPILLARY 校准品 1 呈现正常的 Hb A1c 水平，Hb A1c CAPILLARY 校准品 2 呈现较高的 Hb A1c 水平，有效期大于1年，溶解后常温稳定大于5天。

- 9.全自动毛细管仪器稀释杯回收盒

- 9.1用途：用于自动收集在 CAPILLARYS 3 OCTA 上用过的试剂杯。

- 9.2性能指标：毛细管电泳仪回收废弃试剂杯的盒子，硬纸板材质，可折叠，放置在专用于该用途的位置上。

- 10.尖底质控管及试剂帽

- 10.1用途：用于放置质控品等样本的试管和试管帽。

- 10.2性能指标：锥形管和试管帽用于仪器分析时放置校准品、血液质控品和低量样品的试管和试管冒。