- 采购需求

一、项目技术规格、数量及质量要求

标项一：微生物试剂

（一）采购目录

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 进口/国产 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥普托欣药敏实验纸片 | 100T/盒 | 295元/盒 | 国产 | 无 |
| 2 | 厌氧产气袋 | 10个/盒 | 435元/盒 | 国产 | 无 |
| 3 | 万古霉素药敏条 | 10条/盒 | 358元/盒 | 国产 | 无 |
| 4 | 亚胺培南药敏条 | 10条/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 5 | 阿莫西林克拉维酸复合试剂 | 5*50T/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 6 | 磷霉素药敏试剂 | 5*50T/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 7 | 莫西沙星药敏实验纸片 | 5*50T/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 8 | 替加环素药敏实验纸片 | 5*50T/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 9 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 10 | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 11 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 12 | 厄他培南药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 13 | 呋喃妥因药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 14 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 15 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 16 | 替拉考宁药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 17 | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 18 | 头孢哌酮/舒巴坦（2:1）SCF105μg药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 19 | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 20 | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 21 | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 22 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 23 | 头孢唑啉药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 24 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 25 | 新生霉素药敏实验纸片 | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 26 | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 27 | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 180元/盒 | 国产 | 无 |
| 28 | TM(Thayer-Martin)淋球菌培养基 | 7CM/块；10块/包 | 85元/包 | 国产 | 无 |
| 29 | XLD平板（SS） | 7CM/块；10块/包 | 25.6元/包 | 国产 | 无 |
| 30 | 念珠菌显色平板 | 7CM/块；10块/包 | 81.6元/包 | 国产 | 无 |
| 31 | 沙保氏琼脂平板 | 7CM/块；10块/包 | 28.8元/包 | 国产 | 无 |
| 32 | HTM培养基 | 9CM/块；10块/包 | 140元/包 | 国产 | 无 |
| 33 | MH琼脂平板 | 9CM/块；10块/包 | 52元/包 | 国产 | 无 |
| 34 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9CM/块；10块/包 | 36.8元/包 | 国产 | 无 |
| 35 | 麦康凯平板 | 9CM/块；10块/包 | 28.8元/包 | 国产 | 无 |
| 36 | 巧克力平板（流感嗜血杆菌专用） | 9CM/块；10块/包 | 90元/包 | 国产 | 无 |
| 37 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 9CM/块；10块/包 | 46.4元/包 | 国产 | 无 |
| 38 | 羊血M-H培养基 | 9CM/块；10块/包 | 88元/包 | 国产 | 无 |
| 39 | 营养琼脂培养基 | 9CM/块；10块/包 | 29.6元/包 | 国产 | 无 |

（二）是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

预期用途：微生物室手工操作专用试剂，主要用于微生物的培养、初步鉴定及药敏试验。

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 试剂用途 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥普托欣药敏实验纸片 | 100T/盒 | 肺炎链球菌抗生素敏感检测（纸片扩散法） | ‌有效成分‌: 5 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌抑菌圈标准‌: ≥14 mm（CLSI M100-S35） |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃避光，有效期24个月 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 肺炎链球菌ATCC 49619 |
| 2 | 厌氧产气袋 | 10个/盒 | 创建厌氧环境（吸收O₂，生成CO₂） | ‌氧气吸收率‌: ≤0.1% O₂残留（30分钟） |
|  |  |  |  | ‌CO₂生成量‌: ≥15% |
|  |  |  |  | ‌激活时间‌: ≤5分钟 |
|  |  |  |  | ‌有效期‌: 未开封24个月，开封后30天 |
| 3 | 万古霉素药敏条 | 10条/盒 | 体外药敏试验（梯度扩散法） | ‌MIC范围‌: 0.016-256 μg/mL |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: MIC≤4 μg/mL（金黄色葡萄球菌） |
|  |  |  |  | ‌耐药阈值‌: MIC≥16 μg/mL（需PCR验证vanA基因） |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: -20℃冷冻 |
| 4 | 亚胺培南药敏条 | 10条/盒 | 碳青霉烯类抗生素敏感性检测 | ‌MIC临界值‌: 肠杆菌目≤1 μg/mL为敏感，≥4 μg/mL需检测碳青霉烯酶（KPC/NDM） |
|  |  |  |  | ‌适用菌种‌: 大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌 |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃保存18个月 |
| 5 | 阿莫西林克拉维酸复合试剂 | 5×50T/盒 | β-内酰胺酶抑制试验 | ‌复合比例‌: 2:1（阿莫西林:克拉维酸） |
|  |  |  |  | ‌检测限‌: 抑制率≥95% |
|  |  |  |  | ‌适用感染‌: 混合性呼吸道/泌尿感染 |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 25℃以下避光干燥 |
| 6 | 磷霉素药敏试剂 | 5×50T/盒 | 多重耐药革兰阴性菌联合药敏试验 | ‌浓度梯度‌: 0.25-1024 μg/mL（扩散法） |
|  |  |  |  | ‌耐药阈值‌: MIC≥256 μg/mL（尿路感染） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 7 | 莫西沙星药敏实验纸片 | 5×50T/盒 | 氟喹诺酮类抗生素敏感性检测 | ‌有效浓度‌: 5 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌抑菌圈标准‌: 金黄色葡萄球菌≥20 mm（CLSI） |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃避光，开封后1个月内使用 |
| 8 | 替加环素药敏实验纸片 | 5×50T/盒 | 广谱抗生素敏感性检测（覆盖MRSA/VRE） | ‌抑菌圈临界值‌: ≥19 mm（敏感） |
|  |  |  |  | ‌适用菌种‌: 耐万古霉素肠球菌（VRE） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 肺炎克雷伯菌ATCC 700603 |
| 9 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 5×50片/盒 | β-内酰胺酶抑制复合药敏试验 | ‌复合比例‌: 2:1（氨苄西林:舒巴坦） |
|  |  |  |  | ‌抑菌圈标准‌: ≥15 mm（肠杆菌科） |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃密封保存 |
| 10 | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 革兰阳性/阴性菌药敏检测 | ‌有效浓度‌: 10 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 大肠埃希菌≥17 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 11 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 单环β-内酰胺类抗生素敏感性检测 | ‌抑菌圈标准‌: 铜绿假单胞菌≥22 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 干燥避光，开封后30天 |
| 12 | 厄他培南药敏实验纸片 | 5×50片/盒 | 碳青霉烯类抗生素敏感性检测 | ‌MIC临界值‌: ≤0.5 μg/mL（敏感） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 肺炎克雷伯菌ATCC 700603 |
| 13 | 呋喃妥因药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 尿路感染病原体药敏检测 | ‌有效浓度‌: 300 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 大肠埃希菌≥17 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 避光干燥 |
| 14 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 革兰阳性菌（如VRE）药敏检测 | ‌抑菌圈临界值‌: ≥21 mm（敏感） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 金黄色葡萄球菌ATCC 29213 |
| 15 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | β-内酰胺酶抑制复合试验 | ‌复合比例‌: 8:1（哌拉西林:他唑巴坦） |
|  |  |  |  | ‌ |
|  |  |  |  | ‌适用感染‌: 腹腔/血流感染 |
| 16 | 替拉考宁药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 糖肽类抗生素敏感性检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌抑菌圈标准‌: 金黄色葡萄球菌≥14 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 干燥密封 |
| 17 | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 第二代头孢菌素药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 肺炎链球菌≥20 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 18 | 头孢哌酮/舒巴坦（2:1）SCF105μg药敏实验纸片 | 5×50片/盒 | 复合β-内酰胺酶抑制剂药敏试验 | ‌复合比例‌: 2:1（头孢哌酮:舒巴坦） |
|  |  |  |  | ‌抑菌圈标准‌: 铜绿假单胞菌≥21 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃避光 |
| 19 | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 第三代头孢菌素药敏检测 | ‌有效浓度‌: 75 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 肠杆菌科≥23 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 20 | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 广谱头孢菌素药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 淋病奈瑟菌≥35 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 避光干燥 |
| 21 | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | ESBL筛查及铜绿假单胞菌药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌ESBL筛查‌: 与克拉维酸纸片对比抑菌圈差异≥5 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 22 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | AmpC酶及厌氧菌药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 脆弱拟杆菌≥16 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃避光 |
| 23 | 头孢唑啉药敏实验纸片 | 5×50片/盒 | 第一代头孢菌素药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 金黄色葡萄球菌≥29 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 金黄色葡萄球菌ATCC 25923 |
| 24 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 革兰阳性菌（如MRSA）药敏检测 | ‌有效浓度‌: 30 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 金黄色葡萄球菌≥15 mm |
|  |  |  |  | ‌耐药预警‌: 抑菌圈≤14 mm需检测vanA/vanB基因 |
| 25 | 新生霉素药敏实验纸片 | 5×50片/盒 | 革兰阳性球菌（如葡萄球菌）药敏检测 | ‌有效浓度‌: 5 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 凝固酶阴性葡萄球菌≥22 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 避光干燥 |
| 26 | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 碳青霉烯类抗生素敏感性检测 | ‌有效浓度‌: 10 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 肠杆菌目≥23 mm |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 肺炎克雷伯菌ATCC 700603 |
| 27 | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 氟喹诺酮类抗生素敏感性检测 | ‌有效浓度‌: 5 μg/片 |
|  |  |  |  | ‌敏感标准‌: 大肠埃希菌≥17 mm |
|  |  |  |  | ‌储存条件‌: 2-8℃避光 |
| 28 | TM(Thayer-Martin)淋球菌培养基 | 7CM/块；10块/包 | 苛养菌（淋球菌、嗜血杆菌）培养 | ‌成分‌: 含VCN抑制剂（万古霉素、多黏菌素B、制霉菌素） |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 35℃±1，5% CO₂，24-48小时 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 淋球菌ATCC 49226 |
| 29 | XLD平板（SS） | 7CM/块；10块/包 | 沙门氏菌/志贺氏菌分离培养 | ‌成分‌: 木糖、赖氨酸、去氧胆酸钠 |
|  |  |  |  | ‌选择性‌: 抑制革兰阳性菌及大肠菌群 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 沙门氏菌ATCC 14028 |
| 30 | 念珠菌显色平板 | 7CM/块；10块/包 | 念珠菌分离与初步鉴定 | ‌显色原理‌: 特定酶底物显色（白色念珠菌呈绿色） |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 28-30℃，48-72小时 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 白色念珠菌ATCC 90028 |
| 31 | 沙保氏琼脂平板 | 7CM/块；10块/包 | 真菌（念珠菌、曲霉菌）分离培养 | ‌成分‌: 葡萄糖、蛋白胨、琼脂 |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 25-30℃，3-7天 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 白色念珠菌ATCC 10231 |
| 32 | HTM培养基 | 9CM/块；10块/包 | 流感嗜血杆菌药敏试验专用培养基 | ‌成分‌: 补充NAD（辅酶Ⅰ）和血红素 |
|  |  |  |  | ‌pH范围‌: 7.2-7.4 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 流感嗜血杆菌ATCC 49247 |
| 33 | MH琼脂平板 | 9CM/块；10块/包 | 纸片扩散法药敏试验基础培养基 | ‌成分‌: 牛肉浸粉、酪蛋白水解物 |
|  |  |  |  | ‌pH范围‌: 7.2-7.4（25℃） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922 |
| 34 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9CM/块；10块/包 | 细菌分离培养及溶血性检测 | ‌成分‌: 5%脱纤维羊血、哥伦比亚琼脂基础 |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 35℃±1，18-24小时 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 金黄色葡萄球菌ATCC 25923 |
| 35 | 麦康凯平板 | 9CM/块；10块/包 | 肠道致病菌选择性分离培养 | ‌选择性‌: 胆盐抑制革兰阳性菌 |
|  |  |  |  | ‌指示系统‌: 乳糖发酵（红色菌落） |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 大肠埃希菌ATCC 25922（粉红色）、沙门氏菌ATCC 14028（无色） |
| 36 | 巧克力平板（流感嗜血杆菌专用） | 9CM/块；10块/包 | 流感嗜血杆菌专用培养 | ‌成分‌: 加热裂解羊血（含X、V因子） |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 35℃±1，5% CO₂，24-48小时 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 流感嗜血杆菌ATCC 49247 |
| 37 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 9CM/块；10块/包 | 嗜血杆菌属选择性培养 | ‌添加剂‌: 万古霉素（抑制革兰阳性菌） |
|  |  |  |  | ‌成分‌: 补充NAD和血红素 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 副流感嗜血杆菌ATCC 7901 |
| 38 | 羊血M-H培养基 | 9CM/块；10块/包 | 链球菌药敏试验专用培养基 | ‌成分‌: 5%脱纤维羊血、M-H琼脂基础 |
|  |  |  |  | ‌培养条件‌: 35℃±1，18-24小时 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 肺炎链球菌ATCC 49619 |
| 39 | 营养琼脂培养基 | 9CM/块；10块/包 | 一般细菌分离培养 | ‌成分‌: 蛋白胨、牛肉膏、氯化钠、琼脂 |
|  |  |  |  | ‌pH范围‌: 7.2-7.4 |
|  |  |  |  | ‌质控菌株‌: 金黄色葡萄球菌ATCC 25923 |