标项一:血小板聚集功能（门诊）

| 序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临检中心 | 血小板诱聚剂（花生四烯酸） | 1.具有检测血小板表面花生四烯酸AA受体的聚集率、粘附率等血小板功能,并能配合连续血小板计数法仪器使用。 2.储存条件：2-8℃避光储存。 3. 有效期：有效期≧1年，拆封后效期≥3天。 4. 性能指标： a)按照10份全血加入1份诱聚剂的比例进行血小板聚集实验，正常人全血的聚集率不低于40%。 b)批内精密度：CV≤10%。 c)批间精密度：CV≤15%。 5.检测方法 ： 血小板连续计数法。 | PL-12 |
| 2 | 临检中心 | 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷） | 1.具有检测血小板表面二磷酸腺苷ADP受体的聚集率、粘附率等血小板功能,并能配合连续血小板计数法仪器使用。 2.储存条件：2-8℃避光储存。 3. 有效期：有效期≧1年，拆封后效期≥12天。 4. 性能指标： a)按照10份全血加入1份诱聚剂的比例进行血小板聚集实验，正常人全血的聚集率不低于30%。 b)批内精密度：CV≤10%。 c)批间精密度：CV≤15% 。 5.检测方法 ：血小板连续计数法。 |  |
| 3 | 临检中心 | 血小板诱聚剂（胶原） | 1.具有检测血小板表面胶原Col受体的聚集率、粘附率等血小板功能,并能配合连续血小板计数法仪器使用。 2.储存条件：2-8℃避光储存。 3.有效期：有效期≧1年，拆封后效期≥7天。 4.性能指标： a)按照10份全血加入1份诱聚剂的比例进行血小板聚集实验，正常人全血的聚集率不低于30%。 b)批内精密度：CV≤10%。 c)批间精密度：CV≤15%。 5.检测方法 ： 血小板连续计数法。 |  |
| 4 | 临检中心 | 血小板诱聚剂（肾上腺素） | 1.具有检测血小板表面肾上腺素EPI受体的聚集率、粘附率等血小板功能,并能配合连续血小板计数法仪器使用。 2.储存条件：2-8℃避光储存。 3. 有效期：有效期≧1年，拆封后效期≥7天。 4. 性能指标： a)按照10份全血加入1份诱聚剂的比例进行血小板聚集实验，正常人全血的聚集率不低于30%。 b)批内精密度：CV≤10%。 c)批间精密度：CV≤15%。 5.检测方法 ： 血小板连续计数法。 |  |