采购文件

国家体育总局体育器材装备中心（以下简称采购单位）就北京兴奋剂检测实验室采购的相关产品和有关服务进行公告，现邀请合格的供应商参加谈判。

本项目非适用政府采购法项目，在中国政府采购网发布公告仅为拓宽信息发布渠道，非法定公示行为。项目的采购需求编制、采购公告发布、获取采购文件、提交响应文件、现场协商、结果公告发布参考单一来源采购的环节执行。

- 项目名称：北京兴奋剂检测实验室特定品牌型号质谱仪采购

项目编号：FZZJ25-01

# 二、采购内容：

本项目采购预算730万元。采购内容包括产品的供应、运输和相关服务。

采购标的如下：

采购标的交货时间：签订合同后90天内

采购标的交货地点：北京兴奋剂检测实验室

采购标的质保期要求：至少2年

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四极杆静电场轨道阱 超高分辨质谱仪 | 美国赛默飞Thermo Fisher | Orbitrap Exploris 480（系统组成搭载Vanquish Flex 双泵在线双流路+DAD检测器） | 1 | 台 |

仪器主要技术参数和配置：

- 类型：Orbitrap LC-MS

- 谱内动态范围： >5000

- 质量范围：40-6000 m/z

- 质量准确度：<3ppmRMS–无须任何类型的质量重新校准，可维持超24小时

- 扫描速率：m/z200时分辨率设置为7500时，高达40Hz

- 极性切换：一个完整周期<1秒（一次全扫描正离子模式和一次全扫描负离子模式，分辨率设置为60000）

- 灵敏度：MS/MS：柱上50fg利血平的S/N为100：1，SIM：柱上50fg利血平的S/N为150：1

- 描述：Orbitrap Exploris 480 MS（厂家安装）

- 重量（公制）：120kg（265lb.），不含数据系统、初级真空泵和可选配件

- 最大分辨率：m/z 200时，高达480,000

- 四元泵系统：通道数量：4个，流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min，最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)，压力波动：<0.2 MPa or <1%，流量准确度：±0.1%。

- 二元高压泵，流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min，最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)，压力波动：<0.2 MPa or <1%，流量准确度：±0.1%，流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD。

- 自动进样器，样品瓶位满足4个托盘和或孔板（符合SBS规格）： 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL）

- 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留，进样体积：标配0.01~25μL，最小步骤 = 0.01 μL；可选范围：0.01-100 μL，进样准确度：通常对 10 μL水为 ± 0.5%，进样量精度：对 1 μL（咖啡因水溶液），峰面积 RSD <0.25%；对 0.5 μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常 <0.5% ，交叉污染：0.0004%。

- 柱温箱，安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况，控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控，温控范围：5~120℃，温度准确度：±0.5℃，温度稳定性：±0.05℃，容量：最多2支色谱柱，最长30cm。

- 二极管阵列检测器， 光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024 像素光电二极管阵列。波长范围：190-800 nm，波长准确度：± 1 nm，波长精密度：± 0.1 nm，光谱带宽：像素分辨率：0.6 nm（平均），通道数：10 + 3D UV 光谱扫描。

- 双流路阀和管路系统，包含阀和Viper管路，连接双泵和双检测器系统，实现同时检测功能。

- 配合用户进行高分辨质谱实验室安装条件的改造和配套工作。

配置清单：

- Orbitrap Exploris 480主机一套（四极杆-静电场轨道阱质谱主机，包含ESI点喷雾离子源、机械泵等）

- Vanquish Flex平台双泵在线双流路液相系统一套（包含四元低压泵、二元高压泵、自动进样器温控、柱温箱）

- 二极管阵列检测器（DAD）一套

- 高分辨质谱标准定量和定性软件一套

- Biopharma 5.3版本多肽药物分析软件一套

- Compound Discover 软件升级包一份（支持现有CD软件升级到3.4版本）

- 随机数据处理工作站电脑一台

- 高分辨质谱流动相废液处理系统一套

- 可移动实验室工作台一台

- 色谱柱1根

- 离子传输管1根

三、合格的报价人

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本次采购不接受联合体报价；

- 报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。

四、报价文件格式及相关要求

资格审查文件部分（若有缺失或无效，将导致响应文件无效）：

- 报价人的有效营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 报价人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目的两年内任一年度经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；报价人为自然人或非法人组织的，如果没有经审计的财务报告，可提供基本开户银行出具的资信证明

- 报价人至本采购项目报价文件递交截止日前12个月内任意1个月的依法缴纳税收（包括增值税、企业所得税等，不包括个人所得税）的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

- 报价人简介（规模、实力、生产销售能力等）

- 报价人参加此项政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 报价人信用记录：查询信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其报价无效。

商务技术和报价文件部分：

- 报价人的法定代表人证明书；如果是非法人代表参与报价，那么提供报价人的授权委托书

- 提供与报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如报价人无此类关联单位（主体），则需作出声明承诺（格式自拟）

- 报价明细表

- 报价产品技术偏离表(报价人应该按照所报产品实际情况填写报价产品技术偏离表，如果不按实际情况而是照抄本文件参数要求，则被认为是企业诚信问题，将会按照政府采购相关法律法规处理)

- 除产品制造商外，报价人如为代理商的，须提供报价产品的代理资格证明、产品制造商授权证书或具有授权权限的代理商对报价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对报价产品授权链条的完整性）等合法、正规来源渠道证明；外文版授权书（包含但不限于英文版）还须提供对应完整无误的中文简体版翻译件，企业名称的外文翻译必须和中文能完全对应且无误

- 报价产品符合相关认证标准的证明文件复印件

- 报价产品技术情况详细介绍及产品彩图

- 报价人2022年1月至今同类型产品销售业绩（请提供合同关键页复印件及有效联系人方式）

- 交货时间承诺

- 售后服务承诺或产品制造商售后服务声明

- 报价人认为需要提供的其它说明和资料

响应文件的形式

- 报价文件须按包对整包进行报价，且须为一次性报价，否则报价无效。

- 响应文件正本一份、副本两份，报价人应按照采购文件要求，在响应文件适当的位置填写报价人全称并加盖公章，同时由法定代表人或授权代表签字。

- 正本和副本如果不一致之处，以正本为准。

- 响应文件的文本内容正本应打印或使用不褪色的墨水书写，其“正本”“副本”字样应加盖或打印在响应文件封面右上角。

- 响应文件应采用胶订或线订形式装订成册。

- 响应文件（正本和副本）均须密封后按照采购文件规定的时间和地点送达采购单位。

- 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- 报价人要按报价表的格式填写货物单价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。

- 由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 本次采购收取采购服务费，由成交人在收到结果公告后7个工作日内向采购单位一次支付。交费时需注明项目名称并于5个工作日内领取服务费发票。

- 采购服务费按差额定率累进法计算，标准如下：

| 档次 | 中标金额(万元) | 货物 计费率 | 累计服务费 (元) | 服务 计费率 | 累计服务费 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100以下(含100） | 1.50% | 15,000.00 | 1.50% | 15,000.00 |
| 2 | 超过100-500（含500） | 1.10% | 59,000.00 | 0.80% | 47,000.00 |
| 3 | 超过00-1000（含1000） | 0.80% | 99,000.00 | 0.45% | 69,500.00 |
| 4 | 超过1000—5000（含5000） | 0.50% | 299,000.00 | 0.25% | 169,500.00 |
| 代理服务收费按差额定率累进法计算 1.差额定率累进法：按资产金额大小划分收费档次，分档计算收费额，各档累加为收费总额。 2.假设货物招标成交金额为5000万元，那么按照一定的要求可以计算得到相关结果： ①100万元以下部分： 100×1.5%=1.5万元； ②100万元-500万元部分： 400×1.1%=4.4万元； ③500万元-1000万元部分： 500×0.8‰=4万元； ④1000万元-5000万元部分： 4000×0.5%=20万元； ⑤合计：1.5+4.4+4+20= 29.9万。 |  |  |  |  |  |

收款单位：国家体育总局体育器材装备中心

开 户 行：工行北京体育馆路支行

银行账号：0200008109089053553

五、供应商报名及递交报价文件的方式

1.报名要求：

（1）	本项目采用电子邮件报名，请报价人发送法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人手写签字或盖章，并加盖单位公章）及授权代表身份证扫描件至电子邮箱t87182686@163.com，邮件名称注明报价人全称+项目编号

（2）	法定代表人的授权委托书（格式如下）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于            （公司住址）的            （公司名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （法定代表人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）项目，项目编号：        包号：   ，以本公司名义办理报名登记。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：           电话：

授权代表印刷体姓名：           签字：              职务：         电话：

授权代表身份证号：             （身份证扫描件附后）

公司全称（公章）：

（3）	授权代表身份证扫描件

未提交以上文件进行报名登记，直接递交报价文件参与采购谈判的，其报价将被拒绝。

采购文件可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）采购公告中自行下载。

2、报名时间（北京时间）：

自采购文件发布之日起-2025年4月9日16：00时。（法定节假日除外）

3、联系方式

联系人：张老师

电话：010-87182686；

电子邮箱：t87182686@163.com

六、报价文件的递交及谈判

2025年4月10日09：30前提交报价文件；

报价文件递交地点：北京市东城区体育馆路3号装备中心502会议室

逾期递交或报价文件不符合采购规定的，则被拒绝。

七、评审原则

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

谈判小组审查供应商的响应文件后，可要求供应商解释或者澄清其响应文件，并在规定时间内作出二次报价。供应商的澄清、说明或者更正以及二次报价应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（具体格式如下：）

八、报价文件格式

          - 法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任           （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：           法定代表人身份证号           （身份证复印件附后）

法定代表人电话：             
报价人全称（公章）：

日期： 年  月  日

          - 授权委托书（如非法定代表人参与协商时提供，加盖报价人公章）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于           （报价人地址）的           （报价人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称）项目，采购编号：           ，项目编号：      ，以本公司名义参加竞争性谈判。谈判代表在报价、谈判过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

本授权书于        年       月        日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

报价人代表印刷体姓名：           签字：           职务：

报价人代表身份证号：                （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：

          - 报价企业营业执照副本复印件（加盖报价人公章）

          - 参加此项政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖报价人公章）

          - 除产品制造商外，报价人如为代理商的，须提供报价产品的代理资格证明、产品制造商授权证书或具有授权权限的代理商对报价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对报价产品授权链条的完整性）证明（加盖报价人公章）

          - 产品报价明细表

项目名称：

项目编号：

报价包号：

价格单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 技术指标/性能描述 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总计金额：

交货时间、地点：

报价有效期：

报价人全称（公章）：

日期：

联系人姓名：

联系方式：电话           传真           手机

          - 报价产品技术情况介绍及产品彩图（加盖报价人公章）

          - 交货时间承诺（加盖报价人公章）

（由报价人自行填写）

          - 售后服务承诺或产品制造商售后服务声明（加盖报价人公章）

（由报价人自行填写）

          - 报价人认为需要的其他资料。

（由报价人自行填写）

十四、合同（模板）

合同编号：

【】采购合同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

【】采购合同

甲方：

负责人：

地址：

电话：

乙方：

负责人/法定代表人：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合民法典》等相关法律法规，就甲方向乙方采购【】事宜，双方经平等协商达成合同如下：

一、采购产品及价格

1.甲方此次采购产品明细详见附件产品信息表（根据采购产品情况应包括产品的型号/规格、名称、单价、数量、外包装彩图）。

2.乙方应在本合同签订后【】日内向甲方提交样品，样品经甲方确认后，由甲方封存，作为乙方交货产品质量验收依据。

二、采购价款支付

1.本合同订购产品总金额（含税）为人民币【】（元）大写：【】。

2.以上价格包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、保险、质保期内维修保养及配件更换等，除此之外甲方不再向乙方另行支付任何费用。

3.甲方按以下第【2】种方式向乙方支付采购价款：

（1）本合同签订之日起【】日内，甲方向乙方支付产品总金额的【】%，即人民币【】元整。余款待质保期届满，确认乙方产品无质量问题后15个工作日内支付。

（2）本合同签订之日起【15】日内，甲方支付项目产品总金额的【 50  %】，即人民币【】元整；合同货物安装及试运行完成经甲方验收合格，甲方在15个工作日内，甲方向乙方支付产品总额剩余的【50】%。

（3）乙方完成产品交付，甲方签署验收单之日起15个工作日内，甲方向乙方支付产品总金额的【】%，余款待质保期届满，确认乙方产品无质量问题后15个工作日内支付。

4.乙方应在甲方付款前向甲方开具正式增值税专用发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

甲方开票信息：

发票抬头：

纳税人识别号：

5.乙方指定银行账户信息：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

纳税人识别号：

三、产品包装

1.乙方交付的所有合同产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同产品特性采取防潮、防雨、防震、防腐等保护措施，以确保合同产品安全无损地送达交货地点。

2.乙方在合同产品验收时提供装箱单和合同产品的最小外包装彩图。

3.合同产品因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同产品装箱前保管不良，致使合同产品遭到损坏或丢失，乙方应负责更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

四、产品运输

乙方负责办理运输和保险，将产品运抵甲方指定交货地点，并负责提供验收所需要的相关资料。到达甲方指定交货地点前的运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

五、产品交付

1.交付时间：本合同签订后【】日内

2.交付地点：甲方指定地点/具体地址，如同一合同产品需到不同地点交货，乙方应按甲方提供的交货地点及数量分别交货。

3.乙方按甲方指定日期将产品运送至甲方指定地点，在现场完成交付。

4.乙方应在合同约定的交货日期前【5】日，向甲方提供交货计划（内容包括：合同编号、产品名称、数量、价格、箱数、规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

5.乙方应在产品到达交付地点前24小时，与甲方指定人员联系确认产品到达及装卸、搬运的具体事宜。

6.产品运送至甲方指定位置，经甲方核对无误，甲、乙双方签署收货单，乙方指定人员【】必须在产品交付当日到达现场。收货单一式贰份，甲方执一份、乙方执一份。交货完成后，产品所有权、风险发生转移，在此之前产品的一切风险由乙方承担。

7.其他约定事项：       。

六、质量标准和检验

1.乙方应保证提供给甲方的合同产品是产品生产厂商原产的，全新、未开封的，符合国家标准（包括强制标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

2.乙方提供给甲方的合同产品应通过产品生产厂检验，并提供质量合格证书。

3.甲方在产品交付现场对合同产品的数量、规格和质量的检验，验收合格甲方签署收货单。如乙方供货与合同约定或乙方提交样品的数量、质量、型号、款式、功能、包装等不一致，甲方有权拒绝收货或在收货单注明产品存在的问题。乙方应在甲方要求的时限内予以补足或调换直至产品全部通过甲方验收。

七、质量保证

1.乙方就提供产品提供为期【】个月的质量保证（满足按需供货时满足最新有效期要求），质保期内对于产品的非人为损坏承担保修责任，质保期自乙方所供产品全部经甲方验收合格之日起算。质保期内产生的人工、配件更换等一切费用均由乙方自行承担。

2.乙方保证在合同产品出现质量问题，或接到甲方提出质疑或合理服务要求后24小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，3个工作日内派人员提供现场服务。

3.乙方未能按合同约定履行保修义务，甲方有权另行委托第三方对产品进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权在未付货款中扣除。

八、保密义务

1.本协议签订及履行过程中，乙方知悉的甲方人员信息、采购需求、相关项目情况、工作安排及本合同相关内容均属于保密信息，乙方应承担保密义务。未经甲方事先书面确认，乙方不得将保密信息以任何形式披露给第三方，或用于本合同以外的目的。

2.未经甲方事先书面确认，乙方不得利用本合同内容进行任何形式的宣传。

3.保密期限为本合同签订之日起【5】年。

九、违约责任

1.乙方未能按约定时间完成产品交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额【1%】的违约金，逾期超过【15】日，甲方有权单方解除合同，乙方应另行向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

2.乙方交付产品未通过甲方验收，甲方有权选择要求乙方退款、退货、补足或调换产品，甲方要求乙方补足或调换的，视为乙方未能按期交付，乙方应承担逾期交付的违约责任；甲方要求退货，乙方向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金。

3.乙方交货前，甲方有权单方终止采购的，但应提前10日书面通知乙方。

4.乙方违反保密义务的相关约定，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的【30%】作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

十、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、通知及送达

1.合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应按合同签署页所列信息发送，相关联系信息变更，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的联系信息通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

十二、合同的终止

1.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行；

（4）任何一方依据法律规定或本合同约定行使解除权，解除本合同。

2.本合同因任何原因终止，保密义务条款仍然有效。

十三、争议的解决

1.合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十四、合同的补充、修改和变更

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十五、其它约定事项

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.一方当事人未经另外一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3.本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份正本具有同等法律效力。

4.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

附件：产品信息表

（以下无正文）

甲方：北京兴奋剂检测实验室               乙方：

（盖章）                         （盖章）

代表签字：                      代表签字：

日期：                           日期：

附件

产品信息表

可根据产品实际情况调整

| 序号 | 品名 | 品牌及型号货号 | 规格描述 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |