延边中医医院延吉市中医医院政府采购意向公告

（项目编号：ZBB20250312-01）

一、采购单位信息

1. 采购人名称：延边中医医院延吉市中医医院

2. 地址：吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院

3. 联系人：招标办公室

4. 联系方式：0433-8336198

二、项目基本信息

1. 项目名称：提升眼科服务能力项目

2. 预算金额：109万元（人民币）

3. 资金来源：财政拨款

4. 采购方式：公开招标

5. 合同履行期限：合同签订后1个月内完成设备交付、安装及验收

三、采购需求

（一）建设目标

采购眼科诊疗设备6台（套），提升医院眼科疾病诊断与治疗能力，满足临床诊疗需求。

（二）采购内容

设备清单

1. 生物测量仪

数量：1套

功能概述：用于眼轴长度、角膜厚度、前房深度等生物测量及眼底、眼前节断层成像分析。

2. 综合验光仪

数量：1套

功能概述：用于双眼视功能检测、屈光不正测量，支持多型号适配。

3. 裂隙灯显微镜图像采集系统

数量：1套

功能概述：支持眼前节及眼内部病变检查，含图像采集功能，兼容数码相机及计算机成像系统。

4. 干眼检测仪

数量：1套

功能概述：通过泪膜干涉成像技术诊断干眼程度，需与裂隙灯配套使用。

5. 眼科A/B超声诊断仪

数量：1套

功能概述：用于眼轴长度测量（A超）及眼球、眼眶超声成像（B超）。

6. 眼科超声雾化器

数量：1台

功能概述：用于眼部药物雾化治疗，支持多模式调节，符合医用雾化器安全标准。

（三）技术要求

1. 通用要求：

• 设备需符合《医疗器械分类目录》第二类管理要求，提供有效《医疗器械注册证》。

• 设备性能符合国家或行业标准（具体见分项标准）。

2. 分项技术要求：

• 生物测量仪：

◦ 符合《YY/T 1487-2016 眼科光学 相干断层扫描仪》标准。

◦ 分辨率≤10μm，扫描深度≥2mm，支持角膜、视网膜等多模态成像。

• 综合验光仪：

◦ 符合《ISO 10342:2010 眼科仪器 验光仪》标准。

◦ 测量范围：球镜-25D至+25D，柱镜±8D，瞳孔直径测量精度±0.1mm。

• 裂隙灯显微镜图像采集系统：

◦ 符合《YY 0065-2016 裂隙灯显微镜》标准。

◦ 光源亮度可调，放大倍率≥10倍，支持高清图像采集及存储。

• 干眼检测仪：

◦ 符合《YY/T 1708-2020 干眼检测仪》标准。

◦ 支持非侵入式泪膜稳定性分析，检测时间≤5秒/眼。

• 眼科A/B超声诊断仪：

◦ 符合《YY 0773-2010 眼科A型超声测量仪》及《YY 0774-2010 眼科B型超声诊断仪》标准。

◦ A超测量精度±0.05mm，B超分辨率≥256灰阶。

• 眼科超声雾化器：

◦ 符合《YY 0834-2011 医用超声雾化器》标准。

◦ 雾化颗粒直径≤5μm，支持定时功能（5-30分钟可调），噪音≤50dB。

3. 服务要求：

• 提供设备安装调试、操作培训及1年以上质保服务（含配件更换）。

• 软件类设备需提供免费升级服务（升级周期≤1年/次）。

四、供应商资格要求

1. 基本资格：

• 具有独立法人资格及医疗器械经营/生产许可证。

• 所投产品需为原厂或授权代理商（提供授权证明）。

2. 信誉要求：

• 未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

• 未被“中国政府采购网”列为严重违法失信行为主体。

• 无行贿犯罪记录（需提供中国裁判文书网查询截图）。

3. 其他证明：

• 近半年内依法缴纳税收及社会保险的证明材料。

五、响应文件提交

1. 提交时间：2025年3月13日至2025年4月12日（工作日8:30-11:30、13:30-16:00）。

2. 提交方式：密封档案盒邮寄至吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院招标办（封面注明“眼科设备采购响应文件”）。

3. 文件内容：

• 营业执照副本、法定代表人授权书及身份证复印件（加盖公章）。

• 医疗器械注册证、生产/经营许可证、授权代理证明。

• 技术方案（含设备性能参数与标准符合性说明）、报价单（仅列总价及分项类别）。

六、评审与合同签订

1. 评审标准：综合评分法

2. 结果公示：评审结束后3个工作日内公告结果。

3. 合同签订：中标通知书发出后30日内签订合同。

七、其他说明

1. 本公告为政府采购意向公开，具体以正式采购文件为准。

2. 采购人保留对项目内容调整的权利，调整信息将通过原公告渠道发布。

发布日期：2024年3月12日

附件：

1. 技术参数详细清单。

2. 报价单模板（需逐页加盖公章）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 | | | | | | | |
| 响应人名称： | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 产品单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1、“报价单”中各个栏目都必须完整、准确填写。“报价单”的所有内容都不允许补充或者修改。

2、如果有任何遗漏，均被视为响应人已经在其报价中考虑。

响应人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

日期： 年 月 日