## Sheet1
过氧化氢低温等离子体灭菌器 设备基本需求调研表
医院需求 |  | 被调研设备 | 符合情况
一、用途：医疗器械、复用材料的低温等离子灭菌，用以检查、诊疗、手术等
二：主要功能：具备对医疗器械的表面，管腔和软式内镜的灭菌程序，并采用等离子方式解析残留过氧化氢。
三：主要参数：
★1 | 灭菌方法：符合 GB27955-2020 的要求，在 60℃下，用过氧化氢气体进行灭菌，并采用等离子技术分解残留过氧化氢，保障器械及医护人员安全。（提供医疗器械注册证或说明书）。
2 | 在过氧化氢气体进入灭菌舱体前，具备对过氧化氢气体提纯的功能，从而增强灭菌能力。（提供说明书或技术白皮书支持材料）
3 | 灭菌剂浓度≤60%，在硬式内镜灭菌模式下舱体过氧化氢浓度应≥80%。（提供说明书或技术白皮书支持材料）
4 | 硬式内镜灭菌能力：可以对内径≤0.7mm、长度≥500mm的硬性管腔进行灭菌。（提供说明书或技术白皮书支持材料）
5 | 非金属管腔灭菌能力：可以对内径≤1mm,长度≥1000mm的非金属管腔器械进行灭菌。（提供说明书）
6 | 软式内镜灭菌能力：可对Olympus、STORZ、wolf等品牌软式内镜进行灭菌。（提供兼容证明器械厂家说明书）
7 | 灭菌程序时间：硬式内镜的灭菌程序，灭菌时间＜48分钟，灭菌程序最短时间＜25分钟。（提供说明书）
8 | 灭菌程序≥4种，至少包括管腔器械灭菌程序、软式内镜灭菌程序、表面器械灭菌程序，以满足不同器械的灭菌需求。（提供说明书）
9 | 预检测技术：具备预检测技术，可以辅助去除水分，具备加热功能。（提供说明书或技术白皮书支持材料）
10 | 灭菌剂：采用透明胶囊卡匣式包装，人体无接触、过氧化氢无挥发；卡匣包装须有过氧化氢泄漏颜色指示条，且≤10粒胶囊/片。（提供说明书）
11 | 卡匣：有RFID射频识别技术，电子标签需包含但不限于：卡匣效期、制造商名称、卡匣插入时间、胶囊使用状态、完成循环数等信息，且每片卡匣可使用≤5锅。（提供说明书）
12 | 灭菌剂注射装置：精确释放装置，注入量精确，每个可视化卡匣胶囊量>5.0 ml 过氧化氢，54℃恒温下保存14天后卡匣内过氧化氢下降率＜1.5%。（提供说明书或第三方机构检测报告）
★13 | 灭菌舱：舱体容积≥150L。（提供说明书）
14 | 显示屏：采用全触摸式液晶屏，屏幕尺寸≥10英寸。（提供说明书或彩页相关支持材料）
15 | 装载指导：每个灭菌程序，均可显示该灭菌程序适宜的灭菌器械种类和装载指导。（提供说明书或屏幕相关截图）
16 | 开门方式：触屏和光感式脚触两种方式双开关升降。（提供说明书）
17 | 低频等离子发生器：频率范围≤55千赫兹。（提供说明书或技术白皮书）
18 | 网络化技术：灭菌终端可数据传输至医院电脑并实时监控设备运转情况；配备信息集成系统，能够将灭菌器与生物阅读器进行连接，并可通过网络传输灭菌器数据及生物监测结果。（提供证明文件）
19 | 灭菌器可存储≥190锅次的灭菌循环记录，同时灭菌循环记录具备查询及打印功能。（提供说明书）
20 | 设备故障提示：发生故障或运行终止时提供故障原因并打印记录故障信息（提供物理打印纸）。
21 | 物理监测：可打印灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢实时浓度、等离子功率、灭菌时间等灭菌参数（提供设备物理打印纸）。
22 | 监控系统：具备实时监控功能，灭菌过程中必须实时连续监测灭菌舱体内每秒的灭菌参数，包括过氧化氢浓度。（提供说明书）
23 | 生物监测设备全触屏操作，运行过程中实时显示监测倒计时，监测结果读取时间≤15分钟，监测结果具备生物监测声音、图像提醒功能。（提供彩页或说明书）
24 | 生物阅读器保存记录≥20000条，阅读器自带扫描仪和2个USB端口。（提供彩页或说明书）
25 | 提供Olympus、Storz、Stryker器械厂家的器械灭菌兼容认证说明书。（说明书数量≥5份）
26 | 提供达芬奇机器人全型号内镜器械（5mm,8.5mm,12mm内镜）兼容认证的达芬奇厂家说明书。（提供达芬奇机器人说明书）
27 | 兼容性查询：具备动态更新的器械兼容性网络查询系统（提供系统网址和器械兼容性查询截图），提供该系统不同器械兼容性查询结果盖章文件（兼容器械种类数量≥100种）。
28 | 过氧化氢残留安全：提供第三方出具的设备过氧化氢残留量未检出报告盖章文件。
29 | 设备设计使用年限≥10年。（提供卫生监督网站备案的说明书）
30 | 配备独立灭菌过程监控系统：遵循ISO14937标准，安装设备系统内的独立数据收集装置，用于系统确认和鉴定灭菌过程。（非灭菌系统中的每秒灭菌数据，提供说明书或彩页）
被调研公司：
经办人：
日期： 年 月 日