- 第四部分   项目技术规范和服务要求

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站、全自动内镜清洗消毒机 | 1套 | 680000.00 | ★本项目不允许进口设备投标 |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

- 招标要求、设备主要功能和参数要求、商务及项目其他要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备用途：用于软式内镜的清洗、消毒和干燥. |
| 1.2 | 设备数量：1套 |
| 1.3 | 投标货物若纳入医疗器械管理范畴，投标时提供完整版本的医疗器械注册（备案）产品技术要求或产品说明书或注册检验报告，和产品彩页。（产品技术要求或产品说明书或注册检验报告须制造商或全国总代理或国内办事处盖章有效） |
| 1.4 | 投标时提供详细投标配置清单及分项价格，投标人应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。 |
| 1.5 | 投标时列明设备使用所需的消耗品、零配件（200元以上）的详细价格清单，投标人应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。（如无列出，视为无偿提供） |
| 1.6 | 投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备专用耗材在浙江省药械采购平台的产品列表界面截图。列明专用耗材价格。（如无列出，视为无偿提供） |
| ▲1.7 | 主要（设备内镜清洗工作站和全自动软式内镜清洗消毒器）使用年限（期限）不少于（8）年。投标时出具注册证附件产品技术要求或产品使用说明书或设备铭牌照片等证明文件。 |
| ★1.8 | 工作站需符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求。 |
| 2 | 设备主要功能和参数要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外） |
| 2.1 | 内镜清洗工作站（胃、肠镜） |
| 2.1.1 | 清洗槽（除超声波清洗槽）采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，原板材厚度≥5MM，设备整体高度≥1800mm； |
| 2.1.2 | 清洗槽采用“前后高中间低”的大斜角防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水； |
| ▲2.1.3 | 干燥台采用内凹式平台倒角设计；内镜清洗工作站的干燥台面承重≥100KG。（投标时须提供具有CMA资质的第三方检测报告） |
| 2.1.4 | 清洗槽（除超声波清洗槽）的背板与清洗槽（除超声槽）相同的材质相同，背版顶部采用掀盖设计，有储物柜；吊柜底部设备具有LED照明光源。 |
| 2.1.5 | 消毒槽（除超声波清洗槽）盖开关方式要求：槽盖开关采用脚踏开关控制，自动打开或关闭。配件故障时候槽盖可手动打开，便于应急时取用； |
| 2.1.5 | 超声波清洗槽控制器采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键； |
| 2.1.6 | 超声波清洗槽采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，超声工作频率：包含38～41KHz； |
| 2.1.7 | 清洗槽（除超声波清洗槽），单方槽（外尺寸） ≤长620mm×宽755mm，内径≥长500mm×宽450mm×深200mm； |
| 2.1.8 | 清洗槽（除超声波清洗槽），双方槽（外尺寸）≤长1200mm×宽755mm，内径≥长500mm×宽450mm×深200mm； |
| 2.1.9 | 超声波清洗槽，内径≥长408×宽203×深170mm； |
| 2.1.12 | 干燥台规格尺寸要求：≥长1800mm×宽755mm； |
| 2.1.13 | 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm； |
| 2.1.14 | 不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，高≥800mm； |
| 2.1.15 | 柜门材质要求：采用不透光钢化防爆玻璃； |
| 2.1.16 | 柜门样式采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计； |
| 2.1.17 | 柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位； |
| 2.1.18 | 柜体底板采用PVC塑钢板材质； |
| 2.1.19 | 具备管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道消毒，消毒对象包括过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求。 |
| 2.1.20 | 水/气“一次性”全自动灌注主机要求：各流程功能均有微电脑控制，工作面板采用一体式面板，全触摸控制按键，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险； |
| 2.1.21 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器：各流程功能均有微电脑控制，工作面板采用一体式面板，全触摸控制按键； |
| 2.1.22 | 控制器采用≥7寸液晶彩色全触摸操作显示屏，内嵌式安装于储物柜上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行； |
| ▲2.1.23 | 控制屏禁止随吊柜门板上下移动，防止接线端子松动带来的安装隐患。(投标时须提供产品内部图片证明)； |
| 2.1.24 | 酶液/消毒液倒计时装置独立记录灌注剩余时间，时间显示至少包含1秒-99分钟； |
| 2.1.25 | 快速接头底座和插头都采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性； |
| 2.1.26 | 清洗槽（含超声波清洗槽）冷热水给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 11547-2008中PP-R技术要求； |
| 2.1.27 | 清洗槽（含超声波清洗槽）排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 11547-2008要求； |
| 2.1.28 | 配置水质过滤器，为工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤，可更换滤芯； |
| 2.1.29 | 水龙头采用SUS304不锈钢材质，水龙头阀芯采用陶瓷材质； |
| 2.1.30 | 水龙头含有出水嘴的起泡器过滤件，出水口设有蓄水与花洒两种模式，可任意切换； |
| 2.1.31 | 具备自动/手动双控水源的开关功能：可实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象；可实现在断电情况下手动打开总水·源，保证工作站的正常使用； |
| 2.1.32 | 落水器采用ABS复合材料，密封圈采用橡胶材质； |
| 2.1.33 | 配置注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围至少包含0.15～0.75MPa； |
| 2.1.34 | 配置空气过滤器：对工作站高压喷枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度≤0.2μm，可更换滤芯。 |
| 2.1.35 | 高压喷枪采用高分子材料； |
| 2.1.36 | 酒精灌注系统可实现一键干燥，一键进酒精、缺酒精报警等功能； |
| 2.1.37 | 自动供酶系统采用蠕动泵自动添加清洗酶。供酶时间0-99min可调，具备酶液不足提示报警功能；可兼容不同厂家的清洗酶配套使用； |
| 2.1.38 | 具备内镜专用气泵，多种测漏压力可选，满足不同类型、品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，一键启动，操作简便； |
| 2.1.39 | 配置高压供水器：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特点，提供恒定高压力注水； |
| 2.1.40 | 配置要求 |
| 2.1.41 | 超声槽1个 |
| 2.1.42 | 初酶洗槽3个 |
| 2.1.43 | 漂洗槽3个 |
| 2.1.44 | 消毒槽2个 |
| 2.1.45 | 末洗槽2个 |
| 2.1.46 | 干燥台2个（单个长度1.8米） |
| 2.1.47 | 水/气“一次性”全自动灌注器5个 |
| 2.1.48 | 自动供酶系统3个 |
| 2.1.49 | 全自动内镜测漏器3个。 |
| 2.1.50 | 消毒液解析系统2个 |
| 2.1.51 | 高压供水器2套 |
| 2.1.52 | 酒精灌注2个 |
| 2.2 | 内镜清洗工作站（支气管镜） |
| 2.2.1 | 清洗槽采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，原板材厚度≥5MM，设备整体高度≥1800mm； |
| 2.2.2 | 清洗槽采用“前后高中间低”的大斜角防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水； |
| 2.2.3 | 干燥台采用内凹式平台倒角设计，内镜清洗工作站的干燥台面承重≥100KG。（投标时须提供具有CMA资质的第三方检测报告）； |
| 2.2.4 | 清洗槽的背板与清洗槽相同的材质相同，背版顶部采用掀盖设计，有储物柜；吊柜底部设备具有LED照明光源。 |
| 2.2.5 | 清洗槽采用双方槽规格：尺寸要求：≤长1200mm×宽755mm，内径≥长500mm×宽450mm×深200mm； |
| 2.2.6 | 干燥台规格尺寸：长1000mm×宽755mm； |
| 2.2.7 | 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm； |
| 2.2.8 | 不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，高≥800mm； |
| 2.2.9 | 柜门材质要求：采用不透光钢化防爆玻璃； |
| 2.2.10 | 柜门样式采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计； |
| 2.2.11 | 柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位； |
| 2.2.12 | 柜体底板采用PVC塑钢板材质； |
| 2.2.13 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器：各流程功能均有微电脑控制，工作面板采用一体式面板，全触摸控制按键； |
| 2.1.14 | 控制器采用≥7寸液晶彩色全触摸操作显示屏，内嵌式安装于储物柜上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行； |
| 2.1.15 | 控制屏禁止随吊柜门板上下移动，防止接线端子松动带来的安装隐患。(投标时须提供产品内部图片证明)； |
| 2.2.16 | 酶液/消毒液倒计时装置独立记录灌注剩余时间，时间显示至少包含1秒-99分钟； |
| 2.2.17 | 快速接头底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性； |
| 2.2.18 | 清洗槽冷热水给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 11547-2008中PP-R技术要求； |
| 2.2.19 | 清洗槽排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 11547-2008要求； |
| 2.2.20 | 采用SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，出水口设有蓄水与花洒两种模式，可任意切换； |
| 2.2.21 | 具备自动/手动双控水源的开关功能：可实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象；可实现在断电情况下手动打开总水·源，保证工作站的正常使用； |
| 2.2.22 | 落水器采用ABS复合材料，密封圈采用橡胶材质； |
| 2.2.23 | 配置注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围至少包含0.15～0.75MPa； |
| 2.2.24 | 配置空气过滤器：对工作站高压喷枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度≤0.2μm，可更换滤芯。 |
| 2.2.25 | 高压喷枪采用高分子材料； |
| 2.2.26 | 酒精灌注系统可实现一键干燥，一键进酒精、缺酒精报警等功能； |
| 2.2.27 | 自动供酶系统采用蠕动泵自动添加清洗酶；酶时间0-99min可调，具备酶液不足提示报警功能；可兼容不同厂家的清洗酶配套使用； |
| 2.2.28 | 具备内镜专用气泵，多种测漏压力可选，满足不同类型、品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，一键启动，操作简便； |
| 2.2.29 | 配置要求 |
| 2.2.30 | 初酶洗槽1个 |
| 2.2.31 | 漂洗槽1个 |
| 2.2.32 | 干燥台1个（1米） |
| 2.2.33 | 自动供酶系统1个 |
| 2.2.34 | 酒精灌注系统1个 |
| 2.2.35 | 水/气“一次性”全自动灌注器1个 |
| 2.2.36 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器1个 |
| 2.3 | 全自动软式内镜清洗消毒器（隔断式）（数量：1台） |
| ★2.3.1 | 清洗舱容积≥200L；（提供产品铭牌证明） |
| ▲2.3.2 | 清洗舱≥1.5mm厚不锈钢镜面板；（投标时须提供材质检验报告） |
| 2.3.3 | 清洗托盘：塑料抑菌材质模具成型； |
| ▲2.3.4 | 清洗舱最大装载量：一次可清洗3条软式内镜；（投标时须提供产品实物照片证明） |
| 2.3.5 | 密封门自动下开门； |
| 2.3.6 | 隔断式设计：双门通道型、双门可实现互锁； |
| 2.3.7 | 密封门玻璃为双层中空防爆钢化玻璃门，玻璃厚度≥10mm，隔音隔热； |
| 2.3.8 | 具备关门遇障碍可自动返回功能； |
| 2.3.9 | 不锈钢管路； |
| 2.3.10 | 干燥时噪音≤65dB； |
| 2.3.11 | 大风量风机，压缩气内管腔干燥； |
| 2.3.12 | 清洗液泵、消毒液泵、酒精泵、上油液泵具备计量功能； |
| 2.3.13 | 不锈钢泵体循环泵，流量≥350L/分钟； |
| 2.3.14 | 硅胶管路采用食品级软管； |
| 2.3.15 | PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；预设内镜和器械两种负载程序可选，具有故障自动检测、报警及故障记录； |
| 2.3.16 | 彩色触摸屏≥8英寸；触摸屏上显示至少含有：运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等； |
| 2.3.17 | 采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理； |
| 2.3.18 | 具备超温自动保护装置； |
| 2.3.19 | 具备防干烧保护装置； |
| 2.3.20 | 具备风压低保护装置； |
| 2.3.21 | 具备门障碍保护装置； |
| 2.3.22 | 具备电机过流保护装置； |
| 2.3.23 | 使用寿命≥15000次清洗循环； |
| ▲2.3.24 | 过氧乙酸消毒液采用一用一排（投标时须提供消毒液说明书）； |
| 2.3.25 | 设备外装饰罩采用304不锈钢拉丝板与装修隔断材质一致； |
| 2.4 | 全自动软式内镜清洗消毒器（隔断式）（数量：1台） |
| ▲2.4.1 | 设备采用上下双舱设计；（投标时须提供产品的实物照片证明） |
| ▲2.4.2 | 每个舱体容积≥50升（投标时提供设备铭牌给予证明） |
| 2.4.3 | 清洗舱≥1.5mm厚不锈钢镜面板；（投标时须提供材质检验报告）； |
| 2.4.4 | 清洗托盘：塑料抑菌材质模具成型； |
| ▲2.4.5 | 单个清洗舱装载量：一次可清洗1条软式内镜，单舱独立运行，舱体有上下两个喷淋臂，可以360度无死角清洗内镜；（投标时须提供产品的实物照片证明） |
| 2.4.6 | 两个舱体分别向上下自动开门，方便操作； |
| 2.4.7 | 隔断式设计：双门通道型、双门可实现互锁； |
| 2.4.8 | 密封门玻璃为双层中空防爆钢化玻璃门，玻璃厚度≥10mm，隔音隔热； |
| 2.4.9 | 具备关门遇障碍可自动返回功能； |
| 2.4.10 | 不锈钢管路； |
| 2.4.11 | 干燥时噪音≤65dB； |
| 2.4.12 | 大风量风机，压缩气内管腔干燥； |
| 2.4.13 | 不锈钢泵体循环泵，流量≥350L/分钟； |
| 2.4.14 | 硅胶管路采用食品级软管； |
| 2.4.15 | PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；预设内镜和器械两种负载程序可选，具有故障自动检测、报警及故障记录； |
| 2.4.16 | 彩色触摸屏≥7英寸；触摸屏上显示至少含有：运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等； |
| 2.4.17 | 采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理； |
| 2.4.18 | 清洗通道具备水压力监测功能； |
| 2.4.19 | 设备能够进行热力自身消毒+化学自身消毒，并且能够对终末漂洗滤芯进行化学消毒； |
| 2.4.20 | 过氧乙酸消毒液采用一用一排（投标时须提供消毒液说明书）； |
| 2.4.21 | 设备外装饰罩采用304不锈钢拉丝板与装修隔断材质一致； |
| 2.5 | 纯水机 （数量：1台） |
| 2.5.1 | 产水量≥1500L/h； |
| 2.5.2 | 产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定； |
| 2.5.3 | 采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行； |
| 2.5.4 | 具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，； |
| 2.5.5 | 采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺； |
| 2.5.6 | 具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒； |
| 2.5.7 | 采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统； |
| 2.5.8 | 配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能； |
| 2.5.9 | 反渗透系统具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能； |
| 2.5.10 | 纯水水箱采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器； |
| 2.5.11 | 供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间； |
| 2.5.12 | 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质； |
| 2.5.13 | 具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能； |
| ★2.5.14 | 在使用期间，清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL；如不符合要求，免费整改； |
| 2.6 | 内镜追溯系统 软件+硬件（数量：1套） |
| 2.6.1 | 内镜追溯管理系统包含内镜洗消、内镜存储、内镜诊疗、质量控制四大模块； |
| 2.6.2 | 具备自动获取每条内镜清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录； |
| 2.6.3 | 可接入全自动软式内镜清洗消毒器，自动获取设备洗消数据； |
| 2.6.4 | 实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作； |
| 2.6.5 | 自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分； |
| 2.6.6 | 洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、洗消人员、洗消日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等 |
| 2.6.7 | 具备语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷 卡信息语音提示、不规范操作语音告警； |
| 2.6.8 | 具备内镜洗消明细查询功能，查询结果支持打印、导出Excel； |
| 2.6.9 | 具备洗消工作量统计功能； |
| 2.6.10 | 可按日、周、月、年汇总查询测漏合格率、消毒液合格率、洗消方式占比、消毒液监测与更换、员工工作量、流转镜种比例、诊室登记比例、镜种清洗趋势，并以图表形式呈现； |
| 2.6.11 | 具有内镜消毒质量监测功能； |
| 2.6.12 | 具备消毒液浓度监测功能：可记录消毒液种类、消毒液名称、监测设备、消毒槽、监测时间、操作人、监测结果（是否合格）、监测结果照片、使用次数、报警次数、剩余次数，支持高拍仪、摄像头等拍照上传； |
| 2.6.13 | 具备内镜清洗消毒机监测功能：可根据清洗消毒机新安装或维修后，对清洗消毒后的内镜进行生物学监测，登记菌落总数 系统自动判别监测结果； |
| 2.6.14 | 具备手卫生监测功能：可根据医务人员手消毒效果登记菌落总数，系统自动判别监测结果； |
| 2.6.15 | 具备环境消毒质量监测功能：可根据洗消毒室的环境消毒效果登记菌落总数，系统自动判别监测结果； |
| 2.6.16 | 支持文件、视频等上传、下载、在线阅读等功能； |
| 2.6.17 | 具备耗材库存管理功能：可实现耗材出、入库、盘点等； |
| 2.6.18 | 支持洗消实时监控随时查看内镜洗消状况； |
| 2.6.19 | 接入内镜清洗工作站，自动读取灌流开始时间、灌流结束时间、灌流时长； |
| 2.6.20 | 接入医疗内镜清洗工作站，自动读取测漏结果、泄漏率等指标； |
| 2.6.21 | 储存阶段采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内 镜出入库时间、内镜状态、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号等； |
| 2.6.22 | 诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、 病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号等； |
| 2.6.23 | 具备实时库存信息查询功能； |
| 2.6.24 | 具备内镜出入库查询功能； |
| 2.6.25 | 具备自动读取镜库温、湿度功能； |
| 2.6.26 | 具备病人使用追溯查询功能； |
| 2.6.27 | 对各个环节操作时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤； |
| 2.6.28 | 对内镜储存进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁储存； |
| 2.6.29 | 对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用； |
| 2.6.30 | 建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染； |
| 2.6.31 | 具备消毒液使用次数预警功能； |
| 2.6.32 | 追溯系统与清洗设备是否为同一品牌请给与说明； |
| 2.6.33 | 具备机器人智能调度功能； |
| 2.6.34 | 调度机器人完成内镜配送、内镜接收功能； |
| 2.6.35 | 实时监控机器人的运行状态和任务信息； |
| 2.6.36 | 根据机器人的工作状态和运行情况进行智能分配任务； |
| 2.6.37 | 规划机器人任务运行时的最优路线； |
| 2.6.38 | 配置安卓电视1台 |
| 2.6.39 | 内镜洗消追溯模块17个 |
| 2.6.40 | 内镜存储追溯模块2 |
| 2.6.41 | 内镜诊疗追溯模块6个 |
| 2.7 | 内镜运转机器人 （数量：1台） |
| 2.7.1 | 采用雷达+视觉导航方式； |
| ▲2.7.2 | 车体由底盘及二层平台组成。二层平台具有两个独立的存储空间，每个存储空间具备可独立开启的自动门，每个存储空间标配一个内镜托盘，每个托盘可载重≥20KG； |
| 2.7.3 | 装载时通过刷人员卡和物品卡，放置在对应存储空间后，机器人自动关门转运物品。拿取时，刷人员卡，对应的物品所在的存储空间的门会自动打开，拿取完成后，机器人自动返回标定等待地点。物流信息、人员信息全过程可追溯； |
| 2.7.4 | 具有语音播报功能，可根据场景需求编辑语音播报内容； |
| 2.7.5 | 机器人能够与调度系统，诊疗系统等无线对接，实现内镜的自动发放； |
| 2.7.6 | 配置≥14英寸高清屏幕； |
| 2.7.7 | 全自动四开电动门，开门顺畅灵活； |
| 2.7.8 | 续航时间≥10小时； |
| 2.7.9 | 产品与清洗机、内镜工作站、内镜追溯系统等设备为同一品牌，非外购产品，方便未来产品的升级，更新换代； |
| 2.8 | 双门互锁传递窗（数量：2个） |
| 2.8.1 | 不锈钢材质； |
| 2.8.2 | 通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒； |
| 2.8.3 | 门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品； |
| 2.8.4 | 特有的双门互锁结构，避免人为地操作失误； |
| 2.8.5 | 外形尺寸：550×650×550mm，通道尺寸：460×650×460mm； |
| 2.9 | 内镜储存柜 （数量：2台） |
| 2.9.1 | 设备单台可以装载≥16条软式内镜； |
| 2.9.2 | 外罩采用内嵌型材框架式安装，设有检修门； |
| 2.9.3 | 门玻璃厚度≥6mm，PMMA亚克力可视门，方便随时查看内部储存状况，设备为单门设计； |
| 2.9.4 | 外罩能防水防腐蚀； |
| 2.9.5 | 采用自动开门器开门，脚踢开关控制开关门； |
| 2.9.6 | 托盘水平存放，内镜采用水平盘式进行储存； |
| 2.9.7 | 彩色触摸屏≥7寸； |
| 2.9.8 | 显示屏可显示温度、湿度、风压、时间，过程阶段和报警信息等内容； |
| 2.9.9 | 控制系统内设≥三套标准程序，可分别实现长效储存、智能储存、强化干燥三个功能； |
| 2.9.10 | 采用进口风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境； |
| 2.9.11 | 通过过滤的洁净压缩气实现对软镜内腔的干燥功能，保证内镜储存过程中内腔没有水渍残留，避免为细菌滋生提供环境； |
| 2.9.12 | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料； |
| 2.9.13 | 追溯系统具有RFID射频扫描功能，可扫描记录操作储存信息，追溯信息可传输提取； |
| 2.10 | 过氧乙酸消毒液 |
| ★2.10.1 | 过氧乙酸浓度应为7%-9%；数量：≥5000L； |
| 2.10.2 | 产品在说明书要求的储存条件下，有效期不应少于12个月； |
| 2.10.3 | 根据医院要求，分期供货，每一次供货生产日期小于6个月； |
| 以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。 |  |
| 3 | 项目其他要求： |
| 3.1 | 投标时须详细列明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。投标人承诺设备使用期内采购，不高于此价格。如未列出或未报价，视为免费提供。 |
| 3.2 | 投标人须向用户免费提供设备维护的专用工具。 |
| 3.3 | 到货时卖方须提供设备（每套）使用操作手册2份，维修手册1份，另提供电子版本的操作手册、维修手册、简易操作说明或规程各1份；卖方须提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 3.4 | 投标人免费提供培训，培训应保证医院设备使用人员正常操作设备、医院工程师掌握设备日常故障的排除及预防性维修维护技能。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及考核情况。投标时须列明培训方案。 |
| 3.5 | 投标设备制造商在中国大陆地区有相应的售后维修机构。 |
| 3.6 | 为保证设备正常运行，投标设备制造商应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后不少于产品使用期限的供应期。 |
| ▲3.7 | 投标设备自验收合格后，设备内镜清洗工作站免费保修期≥6年（含所有附件），全自动内镜清洗消毒机免费保修期≥8年（含所有附件）。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。质保期内，每年设备故障停机不得超过14天，每超过一天则质保期相应延长十天。投标时须提供设备制造商的免费质保期证明文件或承诺书。 |
| 3.8 | 投标设备的制造商或全国总代理应承诺，免费质保期过后，投标设备每年整机保修费用不得高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中），并承诺设备使用期内采购，不得高于此价格。投标时出具承诺书。 |
| 3.9 | 投标设备的制造商或授权代理商在设备保修期内应至少每年1次对设备进行维护保养、校准，须提供详细的维护保养内容和保养执行情况的文档，并向买方设备科备案。 |
| 3.10 | 在设备使用期内，卖方应提供及时、迅速、优质的服务。卖方在收到买方的通知后，必须在30分钟内做出响应，4小时内派专业技术人员到达现场，24 小时内解决问题。48小时内无法修复，则应由卖方在该设备返厂维修期间提供备用机。（卖方提供的维修联系电话必须24小时保持畅通） |
| ▲3.11 | 设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，卖方承担设备后续折旧费。 |
| ▲3.12 | 合同签订后（3）个月内到货，到货后10个工作日内完成安装调试。卖方承担所有安装调试相关费用。 |
| 3.13 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准） |
| 3.14 | 除不可抗力导致的逾期交付货物，卖方应按逾期交货总额每日1‰向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。 |
| 3.15 | 设备安装后，买卖双方按设备相关的国家技术规范和国家标准、行业标准、厂家标准进行质量验收。 |
| 3.16 | 货物安装调试和培训完毕后试运行10个工作日，如运行正常，买卖双方签订验收报告。验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换设备或相关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后10个工作日内完成。 |
| 3.17 | 验收过程中所发生的所有费用（含第三方检测、耗材等）由卖方承担，含在投标总价中。 |
| 3.18 | 付款方式： 1、卖方为中小企业：合同预付款为合同金额的40% 。在合同签订生效以及具备实施条件后，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；（每批）货物验收合格后，卖方开具合同货物发票，买方在收到发票后7个工作日内支付至100 %合同货款（优先从预付款中扣回）；同类批量设备按实际交付批次分开付款结算。 2、普通方式：完成货物验收合格后1个月内，买方向卖方支付合同货物金额的100 %货款。 |