- 第四部分   项目技术规范和服务要求

一、项目名称：西门子双源CT等维保

二、采购内容：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子双源CT（型号：SOMATOM Definition Flash）的维修保养服务 | 1项 | 3750000 | 详见招标文件“项目技术规范和服务要求” | 服务期：自合同签订之日起3年 |
| 2 | 西门子16排CT（型号：SOMATOM Scope Power）的维修保养服务 | 1项 | 1500000 | 详见招标文件“项目技术规范和服务要求” | 服务期：自合同签订之日起3年 |
| 3 | 合计 |  | 5250000 | / | / |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

三、技术服务要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 整机保修服务包含全部零备件维修，包括设备整机、球管、探测器、高压油箱和工作站和后处理软件、水冷机及附件等（不含高压注射器），提供安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| ★2 | 付款方式： 采用半年期分项支付模式，即 1、西门子双源CT（型号：SOMATOM Definition Flash），每半年支付（共6期）； 2、西门子16排CT（型号：SOMATOM Scope Power），每半年支付（共6期）。 结算周期： 每半年度服务期开始前15日内，凭当期维保服务等额发票支付费用。 |
| 3 | 供应商可提供800或400免费电话。 |
| 4 | 投标人在国内有专业的售后服务机构。投标时提供维修点的地址、联系人和联系方式。 |
| 5 | 中国境内具有备件库，以保证整机所有零备及时供应。投标时提供备件库详细地址和仓库实地照片，以及在库备件清单（应涵盖球管、探测器、高压油箱等重要零部件）。 |
| 6 | 投标人针对本项目，须具备≥3名的维修工程师，以保证（24小时×365天）服务及时响应。投标时提供维修工程师的不少于六个月的单位社保缴纳证明。 |
| 7 | 所更换的零部件来源合法，并能提供相应购买合同、或进口报关单等。 |
| 8 | 服务期内，接到医院故障通知时随叫随应，全天候电话响应，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），备件在确认后24小时到达现场。 |
| 9 | 服务期内，服务商在维修更换配件时若引发医院其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。 |
| 10 | 开机率≥95%（按每年365个自然日计算），若所保设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长两天保修时间。 |
| 11 | 供应商可提供设备远程管理预警系统，包括球管、故障代码等，可第一时间远程确认或排除故障。 |
| 12 | 合同内每年提供不少于2次专业保养服务，并按照设备使用说明书或维护手册，提供设备保养维修的服务报告。 |
| 13 | 所更换的球管须全新商品（具备医疗器械注册证）且来源合法（须溯源至制造商），更换前提供出厂合格证、序列号等信息，原件存档备查。如因提供球管为翻新或来历不明，相应罚金等处罚由供应商承担。 |