**湖州市南浔区医疗集团旧馆院区心电监护仪设备**

**采购公告**

湖州市南浔区医疗集团旧馆院区关于心电监护仪设备采购公告，欢迎符合条件的供应商前来报名。

一、心电监护仪设备采购预算金额8.0万元。

二、     采购内容及配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 心电监护仪 | 2 | 台 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备规格** | **设备规格** |
| **一** | **床旁监护仪：** |  |
| **1** | **整机要求：** |  |
| 1.1 | 通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 |  |
| 1.2 | 配置提手,方便移动。 |  |
| 1.3 | ≥10.0英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1024\*600像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 1.4 | 屏幕采用最新电容屏，非电阻屏。 |  |
| 1.5 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页等佐证材料。 |  |
| 1.6 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 |  |
| 1.7 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |
| 1.8 | 监护仪设计使用年限≥8年。 |  |
| 1.9 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 |  |
| **2** | **监测参数：** |  |
| 2.1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 2.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 2.3 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 2.4 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 2.5 | 支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.6 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 2.7 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |
| 2.8 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 2.9 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 2.10 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 2.11 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 2.12 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200mmHg或更高，平均压15~260mmHg |  |
| **3** | **系统功能：** |  |
| 3.1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 3.2 | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 3.3 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 3.4 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 |  |
| 3.5 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 3.6 | ≥1000组NIBP测量结果。 |  |
| 3.7 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 |  |
| 3.8 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 3.9 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 3.10 | 支持RJ45接口进行有线网络通信 |  |
| 3.11 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 3.12 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 3.13 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 3.14 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |  |
| 3.15 | 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 3.16 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 |  |
| 3.17 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 |  |
| **4** | **配置要求** |  |
| 4.1 | 监护仪配置： |  |
| 4.2 | 每台监护仪配备心电导联线1套、血氧附件1套、血压附件1套、电池1块 |  |

三、采购方式：院内询价

四、报名资格及条件

 （一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，注册资金在人民币100万元以上；

五、报名

1. 报名时间：2025年4月30日～5月5日（7：30～11：15，13：15～16:30）。

2. 报名地点：南浔区医疗集团旧馆院区

3. 联系方式：徐医生 13511213310

六、集团内询价时间及地点：另行通知

湖州市南浔区医疗集团旧馆院区 后勤科

                        2025年4月30日