浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞人民医院乳腺钼靶机等二个标项设备采购项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目特定资格要求：需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或产品备案凭证。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本项目采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年1月2日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞人民医院

4、联系人：蒲志刚/杜先生

5、联系电话：18368083941/0575-82185322

绍兴市上虞人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年12月29日

- 附件 ：       
采购需求

- 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个商务条款一一给予实质性响应，如未达到采购需求的，采购人有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 采购内容及要求

一、标项一：乳腺钼靶机

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高压发生器逆变频率:≥40kHZ |  |
| 2.1.2 | 高压发生器最大输出功率:≥5KW |  |
| ★2.1.3 | 管电压可调范围:23～49KV。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.1.4 | 最大mA:≥200mA。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.5 | 最小mAs:≤2mAs |  |
| 2.1.6 | 最大mAs:≥600mAs |  |
| 2.1.7 | 最大曝光时间范围:≥10s |  |
| 2.1.8 | 多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式 |  |
| 2.1.9 | 全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式 |  |
| 2.1.10 | 发生器与机架一体化设计 |  |
| 2.1.11 | 高压发生器采用原厂自研设计 |  |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 阳极靶面：钨靶 |  |
| 2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸:≤0.1/0.3mm |  |
| 2.2.3 | 双靶角:≤10°/16° |  |
| 2.2.4 | 阳极旋转转速:≥10800RPM |  |
| 2.2.5 | 最大阳极热容量:≥300KHU |  |
| 2.2.6 | 管套热容量:≥500KHU |  |
| 2.2.7 | 限束器类型：电动，自动调节 |  |
| 2.2.8 | 附加滤过材料：银、铑 |  |
| 2.3 | 平板探测器 |  |
| ▲2.3.1 | 探测器材料:单晶硅或非晶硅。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.3.2 | 探测器尺寸:≥23×29cm |  |
| 2.3.3 | 高分辨率采集矩阵:≥4608×5890 |  |
| ▲2.3.4 | 像素尺寸:≤50um。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.3.5 | 采集灰阶度:≥16bits |  |
| ▲2.3.6 | 空间分辨率:≥10.0 lp/mm。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.3.7 | DQE:≥70%@ 0 lp/mm |  |
| 2.3.8 | 滤线栅栅密度:≥ 36 lp/cm |  |
| 2.3.9 | 滤线栅有效栅比:≥5:1 |  |
| 2.3.10 | 能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试 |  |
| 2.4 | 立式摄影机架 |  |
| ▲2.4.1 | 源像距:≥66cm。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4.2 | 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 |  |
| 2.4.3 | 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便 |  |
| 2.4.4 | 一键到下一摆位、一键到对称体位功能 |  |
| 2.4.5 | 防护面罩 |  |
| 2.4.6 | C臂探测中心离地最小距离:≤65cm |  |
| ★2.4.7 | C臂探测中心离地最大距离:≥142cm。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4.8 | C形臂旋转角度:≥+190°/-150° |  |
| 2.4.9 | 平板探测器日常校准 |  |
| 2.4.10 | 压迫类型：电动 |  |
| 2.4.11 | 手动压迫系统、智能压迫系统 |  |
| 2.4.12 | 最大压迫力（电动）:≥200N |  |
| 2.4.13 | 压迫板可单独拆卸、更换 |  |
| 2.4.14 | 常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm |  |
| 2.4.15 | 压迫板运动方式:智能压迫、手动调节 |  |
| 2.4.16 | 压迫板解压方式:自动解压、手动解压 |  |
| 2.4.17 | 压迫板支持紧急释放、自动释放 |  |
| 2.4.18 | 压迫板圆形微调电动旋钮 |  |
| 2.4.19 | 机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 |  |
| 2.4.20 | 载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生 |  |
| 2.4.21 | 按下相对旋转按键时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到角度界面；相对旋转角度不为0度时，主界面增加相对旋转角度显示以及相关图标和提示信息 |  |
| 2.4.22 | 脚闸2副，可支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 |  |
| 2.4.23 | 机架与工作台均设有一键急停键 |  |
| 2.4.24 | 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选 |  |
| 2.5 | 图像采集工作站 |  |
| 2.5.1 | CPU主频:≥3.6GHz |  |
| 2.5.2 | 主机工作站操作台内存:≥32GB |  |
| 2.5.3 | 主机工作站操作台硬盘:≥7TB |  |
| 2.5.4 | 图像文件存储容量:≥138000幅 |  |
| 2.5.5 | 显示器尺寸:≥24英寸 |  |
| 2.5.6 | 显示器分辨率:≥1900×1200 |  |
| 2.5.7 | 操作系统：Windows 系统 |  |
| 2.5.8 | 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等 |  |
| 2.5.9 | 彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位 |  |
| 2.5.10 | 支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像。 |  |
| 2.5.11 | 具备智能图像拒绝分析，可一键导出数据分析报告 |  |
| 2.5.12 | 图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 |  |
| 2.5.13 | 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等 |  |
| 2.5.14 | 具有乳腺假体植入物的选择功能 |  |
| 2.5.15 | 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标 |  |
| 2.5.16 | 支持与PACS/RIS/HIS系统的集成 |  |
| 2.5.17 | 支持动态实时患者信息检索与显示 |  |
| 2.5.18 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 |  |
| 2.5.19 | 支持检查不同状态显示与排序 |  |
| 2.5.20 | 预定义拍摄参数与后期调整 |  |
| 2.5.21 | 支持灰度处理与调整 |  |
| 2.5.22 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 |  |
| 2.5.23 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 |  |
| 2.5.24 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 |  |
| 2.5.25 | 支持DICOM 3.0，包括： DICOM Send DICOM Print DICOM Storage commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS |  |
| 2.6 | 图像后处理工作站 |  |
| 2.6.1 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站，并提供注册证明材料 |  |
| 2.6.2 | 针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘 |  |
| 2.6.3 | 配置2个医用显示器 |  |
| 2.6.4 | 医用显示器屏幕分辨率≥580万像素（5.8MP） |  |
| 2.6.5 | 支持中文图文诊断报告输出 |  |
| 2.6.6 | 支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐 |  |
| 2.6.7 | 支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节 |  |
| 2.6.8 | 支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并 |  |
| 2.6.9 | 软件自带按BI-RADS分类的结构化报告 |  |
| 2.6.10 | 支持随访计划的制定和跟踪 |  |
| 2.6.11 | 可直接对比不同病人的图像 |  |
| 2.6.12 | 支持多等级对比度/亮度图像处理 |  |
| 2.6.13 | 支持一键图像窗宽窗位复原 |  |
| 2.6.14 | 支持一键自动胶片布局 |  |
| 2.6.15 | 支持自定义挂片协议 |  |
| 2.6.16 | 支持自定义融合图像的层厚，并搭载不同算法，优化钙化或肿块的显示效果 |  |
| 2.6.17 | 具备智能乳头识别功能，可实现双侧乳头自动对齐，辅助医生高效阅片 |  |
| 2.6.18 | 具备智能病灶导航功能，可辅助医生快速实现病灶精准定位 |  |
| 2.6.19 | 具备智能图像自适应功能，自动调整图像缩放比例，保持图像品质的同时，提升阅片效率 |  |
| 2.7 | 断层功能 |  |
| ★2.7.1 | 具备三维断层功能。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.7.2 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15°；须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.7.3 | 单个体位断层摄影最小投照次数≤15次，单个体位断层摄影最大投照次数≥20次 |  |
| 2.8 | 质量控制系统 |  |
| 2.8.1 | 系统内置整机校准质量控制流程 |  |
| 2.8.2 | 系统配置PMMA质量控制模体≥8个 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 钼靶主机一套 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥3年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院放射科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

二、标项二：强脉冲光与激光系统

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于治疗各种表浅血管病变、色素性病变，提供皮肤年轻化、皮肤重建、眶周细纹、外伤疤痕、紧致肌肤、妊娠纹非剥脱等治疗解决方案 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 具备强脉冲光技术 |  |
| ★2.2 | 强脉冲光手具波长范围： 420nm-1200nm。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.3 | 具备515nm-1200nm滤光片用于浅色色素病变 |  |
| 2.4 | 具备560nm-1200nm滤光片用于血管异常病变 |  |
| 2.5 | 具备590nm-1200nm滤光片用于光老化治疗 |  |
| 2.6 | 具备615nm-1200nm滤光片用于皮肤色沉治疗 |  |
| 2.7 | 具备640nm-1200nm滤光片用于嫩肤提亮肤色 |  |
| 2.8 | 具备695nm-1200nm滤光片用于脱毛治疗 |  |
| 2.9 | 具备痤疮滤光片：400nm-600nm、800nm-1200nm |  |
| 2.10 | 具备血管滤光片：530nm-650nm、900nm-1200nm |  |
| ▲2.11 | 具有不关机更换滤光片技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.12 | 技术要求：脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减 |  |
| ▲2.13 | 最高能量密度≥35J/cm2。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.14 | 脉宽≥（4ms-20ms），脉宽连续可调。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.15 | 脉冲方式：多个同步脉冲，子脉冲间具有脉冲延迟。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.16 | 脉冲延迟≥（5ms-150ms），连续可视可调。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.17 | 子脉冲能量密度可调，步长≤1J/cm2 |  |
| 2.18 | 频率≤1Hz |  |
| 2.19 | 光斑大小：可提供光斑面积≥2种，包含但不限于≥1cm2、≥5cm2 |  |
| 2.20 | 冷却方式：持续蓝宝石接触式冷却 |  |
| 2.21 | 数据库功能：可以存储病人病例 |  |
| 2.22 | 冷却系统：外置冷却水循环系统 |  |
| ▲2.23 | 具备非剥脱点阵激光模块。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.24 | 设备使用年限≥7年 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 强脉冲光主机：1台 |  |
| 3.2 | 强脉冲光手具：1副 |  |
| 3.3 | 滤波片：8个 |  |
| 3.4 | 非剥脱点阵模块主机：1台 |  |
| 3.5 | 非剥脱点阵激光手具：1副 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥3年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院皮肤科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |