浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目特定资格要求：需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或产品备案凭证。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本项目采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年1月2日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞人民医院

4、联系人：蒲志刚/杜先生

5、联系电话：18368083941/0575-82185322

绍兴市上虞人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年12月29日

- 附件 ：       
采购需求

- 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个商务条款一一给予实质性响应，如未达到采购需求的，采购人有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 采购内容及要求

一、标项一：超声诊断仪(心脏）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标机型为各公司获得NMPA认证的全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，适用于心脏、血管等超声诊断和相关科研，请投标商注明投标产品品牌、规格型号。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |  |
| 2.1.3 | 具备术者模式，触摸屏可以与主显示器实时同步显示图像。 |  |
| 2.1.4 | 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单 |  |
| ▲2.1.5 | 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口（含经食道三维探头），4个接口通用，可任意互换。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.6 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。 |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.12 | 方向性能量图技术 |  |
| ★2.1.13 | 动态范围≥320Db。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.14 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 2.1.15 | 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.16 | 系统主机内置≥1TB硬盘；内置DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 2.1.17 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域≥21英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |  |
| 2.1.18 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 |  |
| 2.2 | 彩色多普勒血流成像单元，具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式 |  |
| 2.3 | 频谱多普勒成像单元，自适应AutoDoppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像；频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |  |
| 2.4 | 组织多普勒成像单元，高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；二维、彩色M型、速度曲线同屏显示；专业TDI测量软件包；提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 |  |
| 2.5 | 组织谐波成像单元，具备滤波式谐波技术，脉冲反相谐波技术，可显示谐波频率和基波频率 |  |
| 2.6 | 超声造影成像单元，具备二维、实时三维心脏造影技术 |  |
| 2.6.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术，具有低机械指数用于心肌造影成像；支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |  |
| 2.6.2 | 具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发 ；具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 |  |
| 2.7 | 负荷超声成像单元，内置专业负荷超声模板，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷；支持室壁运动造影成像模板；可提供负荷超声斑点追踪定量分析；智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程 |  |
| 2.8 | 心脏实时三维成像单元（主机和探头） |  |
| 2.8.1 | 实时矩阵探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转、实时任意多平面、造影、实时三维放大、实时三维血流放大成像等多种模式； |  |
| 2.8.2 | 原始三维数据采集、切割、旋转；系统支持平移、方位角和仰角多平面视图；系统支持二维及三维成像模式任意切换 |  |
| 2.8.3 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的实时容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像； |  |
| 2.8.4 | 多心动周期全容积成像，该模式支持全容积成像角度105°x105°； |  |
| 2.8.5 | 实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持C平面成像； |  |
| 2.8.6 | 实时三维血流成像；实时三维血流容积成像；实时三维奔流容积成像；实时三维高帧频成像 |  |
| 2.8.7 | 实时三维单心动周期容积成像；实时三维多心动周期容积成像 |  |
| 2.8.8 | 实时三维放大成像；实时三维血流放大成像 |  |
| ▲2.8.9 | 实时双容积视野成像内面观，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.8.10 | 实时双容积视野成像对面观，可实时双容积视野成像对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.8.11 | 心腔镜成像模式+深度光源：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程 |  |
| ▲2.8.12 | 触摸屏显示模式:可实时在触摸屏上同步显示三维图像并可随意多维度调整光源位置、图像位置、图像大小，操作医生可以快速理解心脏三维空间结构及组织结构的空间结构）。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.8.13 | 实时多平面切割三维图像，可在任意平面随意切割，更加直观便利、快速获取所需解剖结构，协助医生正确选择介入装置 |  |
| 2.8.14 | 实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式，支持二维及彩色、负荷、心腔造影、心肌造影模式 |  |
| 2.8.15 | 实时智能旋转成像，矩阵探头实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色、M型、TDI、负荷、自动心肌运动定量、心腔造影、心肌造影模式 |  |
| 2.9 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒），一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹；多普勒血流测量及分析；心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程；自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.10 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元，数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩；具备主机硬盘图像数据存储；病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 2.11 | 参考信号：心电；输入：DICOM DATA；输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.12 | 连通性：医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件，支持DICOM 3D打印 |  |
| 2.13 | 探头规格：频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz；类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵 |  |
| 2.14 | 二维成像主要参数: 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz,具备单晶体探头技术 成人三维心脏：超声频率1-5MHZ，具备单晶体探头技术 成人经食道探头：超声频率2-8MHZ，具备单晶体探头技术 高频探头：超声频率3-12MHZ |  |
| ▲2.15 | 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.16 | 高频探头具备纯净波或单晶体或HD探头技术等单晶体同等同类技术，扫描深度：≥14cm，探头阵元≥1800 ，具有穿刺针增加技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.17 | 频率多普勒:最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s ;最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号);取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级 |  |
| 2.18 | 彩色多普勒:彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒;组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒;显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20° |  |
| 2.19 | 超声图像及病案管理系统:动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅;同屏电影回放≥4画面,可调回放速度;为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声主机 1台 |  |
| 3.2 | 成人心脏相控阵探头1个 |  |
| 3.3 | 成人三维心脏探头1个 |  |
| 3.4 | 成人经食道探头1个 |  |
| 3.5 | 高频探头1个 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

二、标项二：超声诊断仪（妇产）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足妇产、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、盆底超声、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管等常规检查和疑难病例诊断及开展临床科研工作的超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 产品基本要求 |  |
| ★2.1.1 | 要求所投机型为投标商高档台式机，具备Crystal Architecture水晶平台或ZST域光平台或BioAcoustic生物声学平台或nsight平台。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2 | 彩色超声诊断仪 |  |
| 2.2.1 | 显示器≥21寸高清 LED 显示器，分辨率1920×1080，可上下 升降、左右旋转，前后仰俯 |  |
| ★2.2.2 | 具备≥13英寸寸彩色触摸控制屏，用户可随意调整触控屏上各 种功能及参数的位置，功能菜单均可在触摸屏上实现操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3 | 可以电动控制操作面板的升降、旋转、前后位置调节 |  |
| 2.2.4 | 装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入 |  |
| 2.2.5 | 数字化通道数≥16000000 |  |
| ▲2.2.6 | 系统动态范围：≥360dB 。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.7 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 2.2.8 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.2.9 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.2.10 | 脉冲多普勒显示及自动分析单元 |  |
| 2.2.11 | 智能四维成像单元 |  |
| 2.2.12 | 组织谐波成像单元，含组织谐波及智能谐波 |  |
| 2.2.13 | 梯形扩展成像技术及矩形图像的偏转 |  |
| 2.2.14 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.2.15 | 二维优化成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显 著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组 织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他 图像优化技术同时使用。 |  |
| 2.2.16 | 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区图像，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，这种宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。 |  |
| 2.2.17 | 高清成像技术，通过应用“解卷积技术”实现基于theoretical physics-based（物理极限）的高分辨率图像，减弱超声图像的模糊特征，让细微的结构清晰的显示及分辨。 |  |
| 2.2.18 | 精细血流成像技术，通过精细血流成像技术能有效提高低速血流 信号的检出以及细微血管的显示。 |  |
| 2.2.19 | 立体血流显示技术，利用冯氏光照模型，更加直观的了解血流状 况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血 流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。 |  |
| 2.2.20 | 胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。 |  |
| 2.2.21 | 胎儿生长参数智能检测功能，基于Deep Learning深度学习算法， 在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结 构并自动测量生长参数。 |  |
| 2.2.22 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像， 自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。 |  |
| ▲2.2.23 | 投标机型具有微细血流成像技术，在二维成像基础上基于时间空 间相干成像原理，采用先进的静态杂波滤波器将组织中的慢速血 流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音 鉴别、提取，剔除了后者产生的噪音干扰，得到了纯净、敏感的 血流信息，可达到类似造影成像的效果。微细血流定量分析/血管 分布定量：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到VI （血管指数），可定量显示VI具体数值，包括plxels 的power、 ROI和Ratio具体数值。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.2.24 | 具备智能宫颈机能定量分析：不依赖任何外界压力，利用子宫动 脉搏动产生应变获得弹性成像图像，从而评价宫颈软硬度。质控 功能智能评估稳定性后进行自动冻结，通过测量宫颈长度及宫颈 内外口描迹可自动获取宫颈弹性对比指数，硬度比，宫颈内、外 口应变值等6项量化参数。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.25 | 智能盆底解决方案，可对盆底超声检查中的各径线及角度进行自动测量与评估，并自动形成结构化报告，提高测量精准度，简化测量流程。 |  |
| 2.2.26 | 三维成像技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管（提供图片证明）。 |  |
| 2.2.27 | 具有智能扫查辅助诊断技术：经过深度学习具有病理结果的图像训练、开发的技术，可在机实现符合BI-RADS分类标准（乳腺）和TI-RADS标准（甲状腺）的数据及报告系统，可提示占位的良恶性，也可辅助提示占位的多组声学特征，包括病变形状、病变走向、边界、内部回声类型等。感兴趣区定位，自动识别、勾络病灶边界通过自动计算，准确获取并显示病灶基本所需测量数值可辅助提示病变的良恶性，具备提示多于6个病灶的声学特征内置BI-RADS（或者TI-RADS、RUSS、ATA等）分类诊断模型，可以根据需要手动输入、编辑，任意添加分析后及检查图片到Report系统（提供图片证明）。 |  |
| 2.3 | 测量和分析部分 |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 2.3.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 2.3.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 2.3.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 2.3.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3.6 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 2.3.7 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 2.3.8 | 上下肢动静脉测量与分析 |  |
| 2.3.9 | 小儿髋关节测量及自动分型 |  |
| 2.3.10 | 肌肉骨骼测量 |  |
| 2.3.11 | 小器官测量与分析 |  |
| 2.4 | 探头规格 |  |
| 2.4.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收。至少一把具备单晶体探头技术或苹果探头技术或冰晶探头技术； |  |
| 2.4.2 | 支持3D及实时3D成像 |  |
| 2.4.3 | 探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用。 |  |
| 2.4.4 | 探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探 头插拔损伤，延长使用寿命。 |  |
| 2.4.5 | 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头 在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选 择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。 |  |
| ▲2.4.5.1 | 单晶体凸阵探头：频率范围1-7MHz。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4.5.2 | 单晶体早孕探头：频率范围3-10MHz |  |
| 2.4.5.3 | 单晶体凸阵容积探头：频率范围1-8MHz |  |
| 2.4.5.3 | 腔内容积探头：2-10MHz |  |
| ▲2.4.5.4 | 单晶体线阵探头：2-14MHz。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ★2.4.6 | 所投机型可以支持选配超高频探头，频率6-18MHZ。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：USB3.0、DICOM、外部音频 |  |
| 2.5.2 | 输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0 |  |
| 2.5.3 | 主机内置一体化USB接口≥ 6个 |  |
| 2.6 | 二维成像主要参数 |  |
| 2.6.1 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒 |  |
| 2.6.2 | 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线 |  |
| 2.6.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 2.6.4 | 接收方式：接收通道≥1600000，多路信号并行处理 |  |
| 2.6.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 2.6.6 | 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s |  |
| 2.6.7 | 最大显示深度 ≥42cm |  |
| ▲2.6.8 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥10段增益补 偿调节，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.6.9 | 预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条 件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.7 | 频谱多普勒 |  |
| 2.7.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 2.7.2 | 最低测量速度：≤ 0.5mm/s |  |
| 2.7.3 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 2.7.4 | 多普勒电影回放：≥ 8192线 |  |
| 2.7.5 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.7.6 | 取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。 |  |
| 2.7.7 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值 |  |
| 2.7.8 | 支持胎儿心率的自动测量，无需进入产科软件包即可实现 |  |
| 2.7.9 | 实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.8 | 彩色多普勒 |  |
| 2.8.1 | 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式 |  |
| 2.8.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等 |  |
| 2.8.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.8.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 2.8.5 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥30帧/s |  |
| 2.8.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤1.2cm/s |  |
| 2.9 | 一体化智能四维成像单元 |  |
| 2.9.1 | 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D |  |
| 2.9.2 | 多种三维显示模式，包括：表面模式(一般,柔和)透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)亮度模式 |  |
| 2.9.3 | 具备立体彩色、能量多普勒成像单元 |  |
| 2.9.4 | 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精 确计算，并包括多种结果分析方式。 |  |
| 2.9.5 | 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。 |  |
| 2.9.6 | 具有3D立体图像编辑切割功能。 |  |
| 2.9.7 | 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。 |  |
| 2.9.8 | 针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。 |  |
| 2.9.9 | 可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。 |  |
| 2.9.10 | 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。 |  |
| 2.9.11 | 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模 式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率， 更清晰显示容积数据组织间区别。 |  |
| 2.9.12 | 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使 得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现 力。 |  |
| 2.9.13 | 胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影 响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动 识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面 部容积图像。 |  |
| 2.9.14 | 魔术擦：三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐 层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任 意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化 了以往进行立体切割需要旋转的步骤。 |  |
| 2.9.15 | 胎儿仿真成像技术：利用自然光的衰减系数，使三维图像更自 然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结 构诊断的三维成像独有软件功能。 |  |
| 2.9.16 | 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别 进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同 深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。 |  |
| 2.9.17 | 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单 条直线或曲线切割后进行剖面成像。 |  |
| 2.9.18 | 高级任意不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。 |  |
| 2.9.19 | 镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。 |  |
| 2.9.20 | 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考 面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。 |  |
| 2.9.21 | 多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。 |  |
| 2.10 | 程序化操作流程 |  |
| 2.10.1 | 多模态一键智能优化： |  |
| 2.10.1.1 | 通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。 |  |
| 2.10.1.2 | 通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。 |  |
| 2.10.2 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。 |  |
| 2.10.3 | 测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双 区域实时显示，提高测量数据获取的精确性。 |  |
| 2.10.4 | 机器上具有耦合剂加热器装置，双档可调，与机器一体，无需 另外配置。 |  |
| 2.11 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 2.11.1 | 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕 可显示硬盘容量数据信息 |  |
| 2.11.2 | 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，SSD固态硬盘结构， 硬盘容量 ≥1T |  |
| 2.11.3 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即 能在PC上直接查看图像 |  |
| 2.11.4 | 具有图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头2把 |  |
| 3.3 | 腹部容积探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内容积探头1把 |  |
| 3.5 | 高频探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

三、标项三：超声诊断仪（全身1）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界最新平台，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求，投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型（以NMPA注册证书为准），并具备持续升级能力 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 具备原装高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸， 自发光OLED显示器，分辨率1920*1080P，采用灵活可调节支撑臂。 |  |
| ★2.1.2 | 操作面板具备原装液晶触摸屏≥14英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.3 | 全数字化彩色超声诊断系统主机。 |  |
| 2.1.4 | 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束。 |  |
| 2.1.5 | 探头技术：具备InTune探头或单晶体探头技术。 |  |
| 2.1.6 | 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，图像整体均匀一致，支持所有探头及应用条件。 |  |
| 2.1.7 | 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量。 |  |
| 2.1.8 | 自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。 |  |
| 2.1.9 | 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）。 |  |
| 2.1.10 | 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。 |  |
| ▲2.1.11 | 频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.12 | 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图。 |  |
| 2.1.13 | 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。 |  |
| 2.1.14 | 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头。 |  |
| 2.1.15 | 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率。 |  |
| 2.1.16 | 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容。 |  |
| 2.1.17 | 具备数字化减影血管增强技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调。 |  |
| 2.1.18 | 具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。 |  |
| 2.1.19 | 智能切换探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。 |  |
| 2.1.20 | 具备微血流成像技术，智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时，自适应抑制闪光，可以给较小、深入组织中的低流量血管进行成像 |  |
| ▲2.1.21 | 具备灰阶及彩色超宽视野成像扫描技术，扫查图像支持360°自由旋转，具有屏幕速度指示器，获取过程支持暂停、倒退采集操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.22 | 主机具备一体式耦合剂加热装置，加热温度分级可控 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 具备实时应变弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。 |  |
| 2.2.1.1 | 具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。 |  |
| ▲2.2.1.2 | 应变弹性模式下，具有数字化质量控制因子，非彩色棒显示，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.1.3 | 提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |  |
| 2.2.2 | 具备点式及二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值 |  |
| 2.2.2.1 | 二维剪切波模式下具有速度、位移、质量等多种显示模式，各种模式间可同屏自由组合同屏对比 |  |
| 2.2.2.2 | 可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页 |  |
| 2.2.2.3 | 测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。 |  |
| ▲2.2.2.4 | 剪切波模式下2D帧频≥80帧以上。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3 | 超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像 |  |
| 2.2.3.1 | 主机内置低机械指数和中等机械指数两种选择模式，支持一键便捷切换，同时支持声诺维和示卓安两种造影剂 |  |
| ▲2.2.3.2 | 采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间大于8分钟。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ★2.2.3.3 | 具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3.4 | 双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值，实时和冻结模式均支持数值显示，具备双造影计时器 |  |
| 2.2.3.5 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |  |
| 2.2.3.6 | 具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量 |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等。 |  |
| 2.3.2 | 妇科测量和计算, 外周血管测量和计算, 心脏功能测量和计算, 泌尿科测量和计算。 |  |
| 2.3.3 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生 儿髋关节角度等。 |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析。 |  |
| 2.3.5 | 自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量 |  |
| ▲2.3.6 | 小儿髋关节测量 1）支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面 2）支持Graf图表 3）超声报告选项，支持Graf图表在机显示 须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4 | 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。 |  |
| 2.4.2 | 硬盘容量≥960GB。 |  |
| 2.4.3 | USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输。 |  |
| 2.4.4 | 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频。 |  |
| 2.5.2 | 输出：DP 高清输出。 |  |
| 2.6 | 系统通用功能 |  |
| 2.6.1 | 探头接口选择：≥4个，采用致密无针式磁吸接口，接口大小一致并全部激活可互换通用，具有磁吸式连接技术。 |  |
| 2.6.2 | 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节。 |  |
| 2.6.3 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求。 |  |
| 2.7 | 探头规格要求 |  |
| ★2.7.1 | 总体要求：数量5把，投标人应提供有效的技术资料予以详细描述频率及对应型号，所有探头应具备超宽频可变频技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.7.2 | 腹部探头一把，要求具备单晶体或类似探头技术 |  |
| 2.7.3 | 心脏探头一把，要求具备单晶体或类似探头技术 |  |
| 2.7.4 | 小器官线阵探头一把，扫查宽度≥ 55mm |  |
| 2.7.5 | 血管探头一把，扫查深度≥14mm |  |
| 2.7.6 | 腔内探头一把 |  |
| 2.8 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.8.1 | 成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥40帧/秒。 |  |
| 2.8.2 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。 |  |
| 2.8.3 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。 |  |
| 2.8.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节。 |  |
| 2.8.5 | 接收超声信号系统动态范围≥380dB。 |  |
| 2.8.6 | 高清放大：放大时信息量增加，增加感兴趣区细节显示及图像帧频 |  |
| 2.8.7 | 可视动态范围：10-80dB，步进为1。 |  |
| 2.8.8 | 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间≥350秒，并能进行测量和计算。 |  |
| 2.8.9 | 线密度：≥512线/帧。 |  |
| 2.8.10 | 系统频率范围 1–21 MHz |  |
| 2.9 | 彩色多普勒 |  |
| 2.9.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示。 |  |
| 2.9.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒。 |  |
| 2.9.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。 |  |
| 2.9.4 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）。 |  |
| 2.9.5 | 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）。 |  |
| 2.9.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 2.9.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。 |  |
| 2.10 | 频谱多普勒 |  |
| 2.10.1 | 显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)，高脉冲重复频率(HPRF)。 |  |
| 2.10.2 | 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个。 |  |
| 2.10.3 | 频谱多普勒取样容积范围：1.0mm---20mm多级可调。 |  |
| 2.10.4 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪声信号)。 |  |
| 2.10.5 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10m/s，CWD血流速度≥19m/s。 |  |
| 2.10.6 | 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位。 |  |
| 2.10.7 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.11 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.11.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 2.11.2 | 输出功率选择分别分级可调。 |  |
| 2.12 | 记录装置 |  |
| 2.12.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 心脏探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 3.6 | 血管探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

四、标项四：超声诊断仪（全身2）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 主要用于腹部、妇产、泌尿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉，造影等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，要求所投机型为投标商高档台式机（具备nsight或csound或BioAcoustic或ZST域光平台或无限平台），并具备持续升级能力。提供相关佐证资料并加盖投标人公章。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| ▲2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.3 | 全新集束精准发射技术 |  |
| 2.1.4 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 2.1.5 | 海量并行处理技术 |  |
| 2.1.6 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |
| 2.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.12 | 方向性能量图技术 |  |
| 2.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| ★2.1.14 | 动态范围≥320dB。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.15 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 2.1.16 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 2.1.17 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 2.1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.19 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级 |  |
| 2.1.20 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 2.1.21 | 内有一体化超声工作站 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 具备MaxVue全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 2.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |  |
| （1） | 测量功能,电影回放功能 |  |
| （2） | 线阵、凸阵及容积探头具备 |  |
| （3） | 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| ▲2.2.3 | 系统具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.4 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 |  |
| 2.2.5 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 |  |
| 2.2.6 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| ▲2.2.7 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；具备术者模式，显示屏和触摸屏能同时显示二维图像，极大方便穿刺引导与教学需求。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.8 | 造影成像技术 |  |
| （1） | 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 |  |
| （2） | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 |  |
| （3） | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |  |
| （4） | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |  |
| （5） | 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、经阴道妇科等需求 |  |
| （6） | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 |  |
| （7） | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| （8） | 组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调 |  |
| （9） | 双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性 |  |
| 2.2.9 | 弹性成像技术 |  |
| （1） | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |  |
| ▲（2） | 具备自动囊实性结构鉴别弹性成像技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| （3） | 具备浅表及腔内弹性成像 |  |
| （4） | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |  |
| 2.2.10 | 肝脏剪切波定量技术 |  |
| （1） | 无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度 |  |
| （2） | 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示 |  |
| （3） | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |  |
| （4） | 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印 |  |
| （5） | 测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差 |  |
| （6） | 可在1秒内快速获取剪切波数值 |  |
| 2.2.11 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |  |
| （1） | 支持腹部及浅表探头 |  |
| （2） | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 |  |
| （3） | 取样框ROI可调节大小，腹部凸阵最大达5x6cm；浅表线阵最大达5x3.6cm |  |
| （4） | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量 |  |
| （5） | 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 |  |
| （6） | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |  |
| ▲2.2.12 | 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.13 | 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 2.3.3 | 外周血管测量和计算功能 |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 2.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 2.4.2 | 主机双硬盘结构机械硬盘+固态硬盘≥1TB+120GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧，提供证明材料 |  |
| 2.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.4.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 2.7 | 系统通用功能 |  |
| 2.7.1 | HD MAX WLED高分辨率液晶显示器≥23.8寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| 2.7.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 2.7.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 |  |
| 2.7.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.7.5 | 安全性能：符合国家医疗器械安全质量要求 |  |
| 2.8 | 探头规格 |  |
| 2.8.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz |  |
| 2.8.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频 |  |
| 2.8.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 |  |
| 2.8.4 | 探头技术支持纯净波单晶体探头或冰晶探头或单晶体探头技术，纯净波单晶体探头或冰晶探头或单晶体探头≥3把。 |  |
| 2.8.5 | 1把腹部探头（1.0-5.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.6 | 1把腔内探头（3.0-10.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.7 | 1把高频探头（4.0-18.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.7.1 | 1把浅表探头（5-12MHz）支持纯净波单晶体探头技术或冰晶或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.8 | 扫描深度≥40cm |  |
| 2.8.9 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |  |
| 2.8.10 | 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种 |  |
| 2.9 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.9.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 |  |
|  | 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 |  |
|  | 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |
| ▲2.9.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节≥4段；须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.9.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 2.9.4 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦 |  |
| 2.9.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 2.9.6 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |  |
| 2.10 | 频谱多普勒 |  |
| 2.10.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |
| 2.10.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |  |
| 2.10.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  |
| 2.10.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s |  |
| 2.10.5 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) |  |
| 2.10.6 | Doppler及M型电影回放：≥48 秒 |  |
| 2.10.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.10.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 2.10.9 | 零位移动：≥9 级 |  |
| 2.10.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |
| 2.10.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 2.11 | 彩色多普勒 |  |
| 2.11.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 2.11.2 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 2.11.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  |
| 2.11.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.11.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.11.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |  |
| 2.12 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.12.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |  |
| 2.12.2 | 输出功率选择分级可调 |  |
| 2.13 | 记录装置 |  |
| 2.13.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 |  |
| 2.13.2 | DVD-RW 或USB图像存储 |  |
| 2.13.3 | USB接口≥5个，用于图像传输 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 纯净波高频探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

五、标项五：超声诊断仪(肝纤机)

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科等全身应用。也可以满足全身各部位的检查科研需求，尤其在腹部及浅表器官方向表现突出。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |
| 2.2 | 显示器≥23寸高分辨率彩色液晶显示器 |  |
| 2.3 | 触摸屏≥15寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏可独立调节角度≥40度 |  |
| 2.4 | 主机内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥3小时以上 |  |
| ★2.5 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.6 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片） |  |
| 2.7 | 探头接口≥4个激活且可互通互换的接口。 |  |
| 2.8 | 二维灰阶模式 |  |
| 2.9 | 谐波成像模式 |  |
| 2.10 | M型模式 |  |
| 2.11 | 彩色M型模式 |  |
| 2.12 | 全方位解剖M型模式，≥3条取样线 |  |
| 2.13 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |
| 2.14 | 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |  |
| 2.15 | 组织多普勒成像 |  |
| 2.16 | 自由臂三维成像 |  |
| 2.17 | 宽景成像 |  |
| 2.18 | 空间复合成像 |  |
| 2.19 | 斑点抑制成像 |  |
| 2.20 | 频率复合成像 |  |
| 2.21 | 独立角度偏转 |  |
| 2.22 | 扩展成像 |  |
| 2.23 | 实时双幅对比成像 |  |
| 2.24 | 高分辨率血流成像 |  |
| 2.25 | 精细血流自动识别成像 |  |
| 2.26 | 二维立体血流成像技术，所有探头支持（提供图片证明） |  |
| 2.27 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| 2.28 | 全屏放大 |  |
| 2.29 | 局部放大（支持前端、后端放大） |  |
| 2.30 | 造影功能 实时向后存储，≥8分钟电影，双幅实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎、支持混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能（提供造影模式下存储时间图片证明） |  |
| 2.31 | 造影定量分析功能 分析参数≥10项，包含基础强度BI、峰值强度PI、到达时间AT、达峰时间TTP、峰值强度减半时间DS/2、上升斜率AS、下降斜率DS,曲线下面积AUC,拟合曲线GOF，平均渡越时间MTT等 |  |
| 2.32 | 具备应变式弹性成像,支持线阵及腔内探头 |  |
| 2.33 | 具备应变弹性具备肿块与其周边组织等距离自动取样（非手动描记）分析功能，取样距离0-5mm可选（提供图片证明） |  |
| ▲2.34 | 二维实时剪切波定量弹性成像，以彩色编码实时显示ROI区域组织硬度，实时帧率≥6帧。支持腹部及线阵探头。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.35 | 静态点式剪切波定量弹性成像，取样框大小可调。支持腹部及线阵探头 |  |
| ★2.36 | 支持剪切波弹性成像技术；剪切波定量分析具备三种组织硬度定量参数，分别为杨氏模量，剪切模量和剪切波速度值。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.37 | 具备可视化瞬时弹性成像技术，具有实时二维超声引导定位，超声图像与肝纤维化定量检测双实时同时进行。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.38 | 瞬时弹性具备一键智能采集≥10次数据。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.39 | 瞬时弹性成像定量分析具备肝纤维化硬度值及脂肪变值 |  |
| 2.40 | 自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值 |  |
| 2.41 | 自适应穿刺针增强技术，可根据穿刺针角度改变自适应调节声束角度增强针的显示，无需手动调节 |  |
| 2.42 | 小儿髋关节全自动测量功能，冻结后可自动识别图像确定基线并计算α角,β角，自动进行临床GRAF分型 |  |
| ▲2.43 | 实时血管内中膜测量功能，实时测量≥6个心动周期，计算内中膜平均厚度精确度更高，即测量单位≤0.01毫米。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.44 | 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 |  |
| 2.45 | 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  |
| 2.46 | 支持手动触摸屏上注释 |  |
| 2.47 | 支持手动触摸屏上包络测量 |  |
| 2.48 | 支持语音注释及播放 |  |
| 2.49 | 体位图 |  |
| 2.50 | 测量/分析和报告 |  |
| 2.50.1 | 常规测量 多普勒测量；自动频谱测量 |  |
| 2.50.2 | 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |  |
| 2.50.3 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析 |  |
| 2.50.5 | 血管体位图手动编辑功能 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置 |  |
| 2.50.6 | 胎儿心脏Z评分评估软件 用于胎儿心脏发育异常筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分 |  |
| 2.51 | 电影回放和原始数据处理 |  |
| 2.51.1 | 电影回放 所有模式下可支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态） |  |
| 2.51.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节 |  |
| 2.52 | 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |
| 2.52.1 | 存储硬盘 双硬盘设计；机械硬盘≥1T，固态硬盘≥128G |  |
| 2.52.2 | 多种导出图像格式 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  |
| 2.52.3 | 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |
| 2.53 | 连通性要求 |  |
| 2.53.1 | 支持网络连接 |  |
| 2.53.2 | 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |  |
| 2.53.3 | 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 |  |
| 2.53.4 | DICOM 3.0 |  |
| 2.53.5 | 视频/音频输入、输出 |  |
| 2.53.6 | 支持ECG/PCG信号 |  |
| 2.53.7 | ≥5个USB接口 |  |
| 2.54 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.54.1 | 最大显示深度≥40cm |  |
| 2.54.2 | 侧向增益LGC≥8段 |  |
| 2.54.3 | 动态范围≥200dB |  |
| 2.54.4 | 彩色多普勒成像取样框偏转≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.54.5 | 频谱多普勒模式PW速度 PW最大速度:≥7.60m/s ；PW最小速度:≤1 mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.54.6 | 连续多普勒速度≥30m/s |  |
| 2.54.7 | 取样容积0.5-30mm ,支持所有探头 |  |
| 2.54.8 | 偏转角度≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.54.9 | 组织多普勒成像 ≥4种成像方式，包括组织多普勒速度图、组织多普勒能量图、组织多普勒M型、组织多普勒PW成像 |  |
| 2.54.10 | 具备心功能自动测量工具 具备心功能自动测量工具，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 |  |
| ▲2.55.1 | 配置五把探头 无创肝纤维化检测专用瞬时弹性成像探头、腹部单晶体探头、高频线阵探头、单晶体相控阵心脏探头、腔内探头 |  |
| 2.55.2 | 探头频率 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 |  |
| 2.55.3 | 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能，并可配穿刺架 |  |
| 2.55.4 | 单晶凸阵探头超声频率: 1.2-6.0MHz，角度≥80° |  |
| 2.55.5 | 线阵探头超声频率: 6.6-14.0 MHz ,大小50mm |  |
| 2.55.6 | 心脏探头超声频率: 1.0-5.0 MHz |  |
| ▲2.55.7 | 瞬时弹性成像探头 瞬时弹性成像探头频带宽1-5MHz,针对大，中，小体型能通过变频，实现一把探头应对不同体型。无需配置不同频率探头 |  |
| 2.55.8 | 具备瞬时弹性成像探头手柄具有采集按键设计 |  |
| 2.56 | 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒、造影模式输出功率可选择分级调节 |  |
| 2.57 | 外设和附件 |  |
| 2.58 | 耦合剂加热器 |  |
| 2.59 | 专业腔内探头放置架 |  |
| 2.60 | 专业探头放置槽≥7个 |  |
| 2.61 | 内置DVR 内置数字录像机,每次最大存储长度:≥20 min |  |
| 2.62 | 支持脚踏开关 |  |
| 2.63 | 支持生理信号：ECG及PCG |  |
| 2.64 | 内置无线网卡 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 心脏探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 3.6 | 肝纤探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |