关于血压及身高体重传输系统工作站采购项目

询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对相关设备采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

**一、投标商资格**

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任能力的独立法人；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加在线询价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定条件：具备独立法人资格，所投产品具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表（非医疗器械的附说明）。

3.不接受联合体招标。

**二、技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **采购内容** | **单位及数量** | **预算金额** | **类别** |
| 1 | 血压及身高体重传输系统工作站 | 1批 | 9.8万元 | 不属于医疗器械 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一** | **整机要求：** |  |
| 1 | 血压及身高体重传输系统工作站能够通过内置传输系统与医院现有欧姆龙或鱼跃自助台式血压计及启达身高体重秤进行连接，并达到采集测量数据并上传医院HIS系统的目的。 |  |
| **二** | **工作站设备参数：** |  |
| 1 | 显示模块： |  |
| 1.1 | LED屏尺寸：≥15寸； |  |
| 1.2 | 分辨率：≥1024\*768； |  |
| 1.3 | 响应时间：≤4ms； |  |
| 1.4 | 输入/接口方式：至少支持 VGA、HDMI。 |  |
| 2 | 触摸模块： |  |
| 2.1 | 屏幕种类：投射式电容屏（10点及以上）； |  |
| 2.2 | 分辨率：≥4096\*4096； |  |
| 2.3 | 数据刷新频率：≥60Hz； |  |
| 2.4 | 玻璃厚度：≥3mm及以上； |  |
| 2.5 | 玻璃种类：具有防爆功能。 |  |
| 3 | 工作站模块： |  |
| 3.1 | 最低要求双核1.8G； |  |
| 3.2 | 支持工控主板； |  |
| 3.3 | 至少4G内存，支持DDR3； |  |
| 3.4 | 支持固态硬盘SSD，硬盘存储至少60G。 |  |
| 4 | 整体机箱： |  |
| 4.1 | 机柜材料为一体化设计，内置音响，外接网络接口、USB接口等，配置万向轮； |  |
| 4.2 | 散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音； |  |
| 4.3 | 内置读卡器设备。 |  |
| 5 | 扫描枪：支持连续扫描。 |  |
| **三** | **血压及身高体重传输系统功能：** |  |
| 1 | 包含刷卡登录模块及仪器测量模块。支持病案号、身份证、社保卡、电子医保卡、电子健康卡等多种读卡方式，支持测量数据信息自动上传至医院HIS系统。 |  |
| 2 | 软件主界面直观，就诊患者可自主选择登录方式。 |  |
| 3 | 测量完成，自动读取就诊患者血压计测量的收缩压、舒张压、心率；身高体重秤测量的身高、体重、体重指数。 |  |
| 4 | 可自动把就诊患者的血压数据、身高体重数据自动导入医院医生工作站HIS系统。 |  |
| 5 | 预留好与配套电子血压计、身高体重秤的接口程序，即插即用。 |  |
| 6 | 配置要求：包含系统软件、读卡装置、工作站、扫码设备。 |  |
| 7 | 测量过程全程语音提示。 |  |
| 8 | 功能水平达到电子病历五级（2018版）、互联互通四级甲等及智慧服务三级要求，须每年提供相关操作文档包括开发文档及数据采集相关材料。 |  |
| 9 | 维保期内未涉及产品框架改造，投标人应按采购人业务需求修改，不收取任何费用。 |  |
| 10 | 系统应符合应用系统等保要求，如有互联网端应用，该应用需提供漏扫报告。 |  |
| 11 | 投标人提供免费接口供其它系统使用及认证并承担与本软件相关的His、集成平台等相关医院信息系统接口费用。 |  |
| 12 | 本系统需与医院提供血压计及身高体重秤无缝对接，实现数据传输并承担相应接口费用。 |  |
| 13 | 有时间同步功能或时间校正功能，可以与时间同步服务器做交互，实时更新时间。 |  |
| 14 | 在血压计及身高体重秤设备本身不影响使用的故障情况下，可暂存本地磁盘，故障修复以后自动上传病人数据。 |  |
| **四** | **配置要求：** |  |
| 1 | 传输系统工作站 7套  |  |
| 2 | 血压及身高体重传输系统 1套 |  |
| 3 | 配套椅子 7张 |  |
| **五** | **售后服务** |  |
| 5.1 | 维修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格，投入使用后免费整机保修一**年**，需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格，投入使用之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕验收后的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |
| 5.1.2 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 5.1.3 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  |  |
| 5.1.4 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 5.1.5 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 5.1.6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 5.1.7 | 6小时上门维修，提供24小时维修电话 |  |
| 5.2 | 附加必备条件：提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单；列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单；所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)；所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，禁止提供代工、贴牌产品；提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）；投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；投标产品属于特种设备的，投标人应当提供压力容器制造许可证，属于消毒类产品的，投标人应当按照相关部门规定，提供相应资质证明材料。 |  |
| **六** | **安装及验收要求** |  |
| 6.1 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 6.2 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运 |  |
| 6.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.4 | 如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证 |  |
| 6.5 | 供应商应当根据医院管理要求，将提供的设备接入全院相关信息系统，并承担接口费用，提供的设备应当允许医院其他系统接入。确因设备本身无此功能难以实现的，须经医院信息、设备管理部门同意。 |  |

**三、商务需求**

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

**四、报价文件：**

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2025年4月29日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

4、不能符合技术要求的品牌供应商请不要报价。投标人需在投标报价清单中标明所投产品的品牌及型号。

5、本项目为“交钥匙”项目，供应商应充分考虑运输，安装，税费等所有费用。采购人不再支付其他任何费用。

**五、评定成交标准：**

1、根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

2、询价结果产生后，采购单位通知预中标单位,预中标单位须在3天内拿样机到采购单位,由采购单位技术人员对参数及软件进行核对。完全符合后, 中标单位需在10天内将中标设备送到客户指定地点。如存在不满足的或无法提供的,作无效标处理。

3、具体安装时间根据客户通知后，安装到指定位置。

4、付款方式：具体支付条款双方协商。

**六、联系方式：**

联系人：王老师 联系电话：13567571305

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院康复楼三楼设备科办公室

                                           绍兴市妇幼保健院

2025年4月23日