超长期国债设备更新项目公开招标公告

（金华-生命支持类）

项目编号：2025-JHSBCG-113

项目名称：超长期国债生命支持类设备更新项目

采购单位：金华市公立医疗机构（分散采购）

代理机构：浙江省武义县卫生健康局

2025年05月

目    录

- 招标公告-----------------------------------

- 投标人须知 --------------------------------

- 评标办法----------------------------------

- 招标内容及需求 ---------------------------

- 合同主要条款 -----------------------------

- 投标文件格式 -----------------------------

- 第一章  招标公告

项目概况：

金华市超长期国债设备更新（生命支持类）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于招标现场提交密封的投标文件，同时投标人应在2025年05月21日23:59前将公司盖章的（不含报价）报名产品参数、配置、投标响应文书等PDF版投标文件发送至指定报名邮箱（279240096.qq.com），注意：没有通过报名的企业不能参加现场评标。

注：请各投标人在投标响应文件里注明代表和联系方式，便于通知。

- 一、项目基本情况

项目编号：2025-jhsbcg-113

项目名称：超长期国债设备更新项目生命支持类设备一批

采购方式：公开竞争

预算金额（元）：9各标项共计188万元：

| 标项 | 类别 | 设备名称 | 单台限价（万元） | 数量（台） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电 | 心电监护仪 | 1.0 | 62 | 62 | 武义组 |
| 2 | 心电 | 心电监护仪 | 1.5 | 15 | 22.5 | 武义组 |
| 3 | 心电 | 动态心电记录仪 | 3 | 2 | 6 | 武义组 |
| 4 | 心电 | 动态血压记录仪 | 2 | 3 | 6 | 武义组 |
| 5 | 心电 | 全自动台式血压计 | 2 | 5 | 10 | 武义组 |
| 6 | 心电 | 心电图机 | 1.5 | 50 | 75 | 武义组 |
| 7 | 心电 | 胎心监护仪 | 1.5 | 1 | 1.5 | 武义组 |
| 8 | 心电 | 胎心监护仪 | 4.5 | 1 | 4.5 | 武义组 |
| 9 | 心电 | 胎心监护仪 | 0.5 | 1 | 0.5 | 武义组 |
| 共计 |  |  |  | 140 | 188 |  |

采购需求：各标项详细采购单位见 附件1；

标项1：

标项名称：心电监护仪（支持中央监护）

数量：62；

单位：台；

设备预算金额（元）：620000.00 ；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：患者生命体征监护，支持中央监护系统，设备数据支持无缝对接；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项1 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 一体化便携监护仪，配置提手,方便移动。 |  |
| ★2 | ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 |  |
| 3 | - 标配锂电池，工作时间≥4小时。 |  |
| 4 | - 主机防水等级≥IPX1。 |  |
| 5 | - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 |  |
| 6 | - 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，时间至少满足24H。 |  |
| ★7 | - 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围至少满足：20-250。 |  |
| ★8 | - 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围至少满足：0.05%-20%，分辨率0.01%。 |  |
| ★9 | - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，适用于成人，小儿和新生儿，测量范围至少满足：收缩压25~290mmH。 |  |
| 10 | - 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |
| 11 | - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 |  |
| 12 | - 支持≥1800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 13 | - 支持RJ45接口进行有线网络通信。 |  |
| ▲14 | - 设备使用年限（铭牌）10年及以上。 |  |

标项2：

标项名称：心电监护仪

数量：15

单位：台

设备预算金额（元）：225000.00 ；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：患者生命体征监护，性能参数如下，支持中央监护数据无缝对接；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项2 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 一体化便携监护仪，配置提手,方便移动。 |  |
| 2 | ≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 |  |
| 3 | - 主机可选配具备后报警灯或360°报警灯。 |  |
| 4 | - 主机防水等级≥IPX1。 |  |
| 5 | - USB接口支持连接条码扫描枪和遥控器等设备。 |  |
| 6 | - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 |  |
| ★7 | - 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。 |  |
| 8 | - 具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 |  |
| 9 | - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 |  |
| 10 | - 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 |  |
| 11 | - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。 |  |
| ★12 | - 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 13 | - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 |  |
| 14 | - 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 15 | - 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。 |  |
| 16 | - 计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； |  |
| ★17 | - 支持RJ45接口进行有线网络通信，负责连接医院现有中心监护系统。 |  |
| 18 | - 支持临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 |  |
| 19 | - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| ★20 | - 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。 |  |
| ▲21 | - 设备使用年限（铭牌）10年及以上。 |  |
| ▲22 | - 产品通过国家药品监督管理局III类注册。 |  |

标项3：

标项名称：动态心电记录仪

数量：2

单位：台

设备预算金额（元）：60000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标准12导联，标配智能动态心电分析软件，实现全程动态心电数据分析，数据无缝对接；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

标项3动态心电记录仪器技术参数

| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 导联方式：标准12导联，10根导联线记录，真实准确采集12导心电数据。 |  |
| 2 | - 轻便小巧，重量小于等于100克。 |  |
| 3 | - 可通过更换导联线，实现3导心电数据采集 |  |
| 4 | - 记录盒内置LCD液晶屏，分辨率:≥128*64 |  |
| ★5 | - 记录盒内置时钟，碱性电池取出后依旧可以工作 |  |
| 6 | 记录盒上的液晶屏可以查看数据采集模式，可以实时观察任意导联心电波形，确保电极安放成功；可以精确查看任意导联连接状态；可以查看数据采集完成进度；可以监控电池用量；能显示起博钉标识； |  |
| 7 | 采样率4000Hz，开启起搏达到10000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样）； |  |
| 8 | 多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。 |  |
| 9 | 存储类型为SD存储卡，容量≥4G。确保实现≥10天的数据存储。 |  |
| 10 | 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号。 |  |
| 11 | 记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。 |  |
| 12 | - 记录盒仅有两功能键，M键、P键，避免患者误操作。 |  |
| ★13 | - 导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。 |  |
| ▲14 | - 标配智能动态心电分析软件。 |  |
| 二 | 智能动态心电分析软件主要功能和技术要求 |  |
| 1 | 具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。 |  |
| ★2 | - 具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。 |  |
| 3 | 模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。 |  |
| 4 | 具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。 |  |
| ★5 | - 房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； |  |
| ★6 | - 提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。 |  |
| ★7 | - 具有1小时散点图技术及24小时散点图。 |  |
| 8 | - 散点图可以彩色显示不同心律失常 |  |
| 9 | - 散点图可以逆向选择，从散点图中任意框选出心电波形 |  |
| 10 | - 具备12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值。 |  |
| 11 | 具有直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的直方图。 |  |
| 12 | - 可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等。 |  |
| 13 | - 自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。 |  |
| 14 | - 能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。 |  |
| 15 | 具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。 |  |
| 16 | 独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。 |  |
| 17 | 心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。 |  |
| 18 | - 心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。 |  |
| 19 | 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。 |  |
| ★20 | - 全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。 |  |
| 21 | - 提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。 |  |
| 22 | 报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。 |  |
| 23 | - 具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。 |  |
| 24 | 报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。 |  |
| 25 | 电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。 |  |
| 26 | ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量。 |  |
| 27 | 数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。 |  |
| 28 | - 提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。 |  |
| 29 | - 可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条 |  |
| ★30 | - 报告模板具有强大的编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性。 |  |
| 31 | - 房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。 |  |
| ▲32 | - 设备信息系统接口全部免费开放，并配合医院信息系统的接入，确保信息数据的互联互通，费用由投标方承担。 |  |
| ▲33 | - 设备使用年限（铭牌）10年及以上。 |  |

标项4：

标项名称：动态血压记录仪

数量：3

单位：台

设备预算金额（元）：60000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标配智能动态血压分析软件，数据支持无缝对接；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项4 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| 一、 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 测量范围：收缩压60-260mmHg，舒张压30-190mmHg。 |  |
| ★2 | 测量精度：+ 3mmHg |  |
| 3 | 充气压力：0-299mmHg |  |
| 4 | 心率：30-200mmHg |  |
| 5 | 记录容量≥400条 |  |
| 6 | 测量方法：示波法，线性放气 |  |
| 7 | 测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式 |  |
| 8 | 测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟 |  |
| 9 | 电池：支持至少200次测量 |  |
| 10 | PC接口：不少于红外/蓝牙/USB其中一种。 |  |
| 11 | 重量小于等于180克（不含电池） |  |
| 12 | 自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性 |  |
| 13 | 内置双处理器并行监控，保证测量安全 |  |
| 14 | 用户不适时可按键快速停止测量并放气； |  |
| ▲15 | 标配智能动态血压分析软件。 |  |
| ▲16 | - 设备使用年限（铭牌）10年及以上。 |  |
| 二 | 智能动态血压分析软件 |  |
| 1 | 提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断 |  |
| 2 | 智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等 |  |
| 3 | 提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、对比图等 |  |
| 4 | 提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标 |  |
| 5 | 提供血压负荷、白大衣高血压、隐匿性高血压昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动 分析结论； |  |
| 6 | 支持双臂血压分析 |  |
| 三 | 信息接口 |  |
| ▲1 | 设备信息系统接口全部免费开放，并配合医院信息系统的接入，确保信息数据的互联互通，费用由供应商承担。 |  |

标项5：

标项名称：全自动台式血压计

数量：5

单位：台

设备预算金额（元）：100000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自动测量血压，测量数据可对接，可打印；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项5 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| 一、 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | - 测量方法：示波法 |  |
| 2 | - 测量范围：压力（0~299）mmHg、脉率（40~190）次/分 |  |
| 3 | - 测量精度：压力±3%、脉率±5% |  |
| 4 | - 显示：LED显示 |  |
| 5 | - 可测量手臂周长：16~45cm |  |
| 6 | - 通讯传输：能将测量结果传输至内部系统 |  |
| 7 | - 打印设置：能打印测量结果 |  |

标项6：

标项名称：心电图机（内置4G 或5G通讯卡）

数量：50

单位：台

设备预算金额（元）：750000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标配网口，并可内置4G 或5G移动通讯卡，信息数据无缝对接；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项6 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 可在电源交流100V～240V，50Hz/60Hz，室温5℃-40℃和相对湿度15%RH-95%RH的环境下正常工作。 |  |
| 2 | ECG输入通道：≥12导联同步采集 |  |
| 3 | 输入阻抗:≥50MΩ(10Hz) |  |
| 4 | 频率响应：0.01～300Hz(-3dB) |  |
| 5 | 共模抑制比：≥140dB |  |
| 6 | 具有抗除颤电击保护功能 |  |
| ★7 | 采样率：≥16000Hz |  |
| 8 | 噪声电平≤12.5μVp-p |  |
| 9 | 能进行十二导联同步分析测量 |  |
| 10 | 灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC |  |
| 11 | 支持外接U盘可扩展存储空间，可内置SD卡扩充存储 |  |
| 12 | 支持二维条码扫描仪 |  |
| 13 | 具有≥5英寸800×480 高清彩色液晶显示触摸屏，同屏显示12导心电波形 |  |
| ★14 | 内置（非外接）热敏打印机，便于快速直接打印心电图 |  |
| 15 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s |  |
| 16 | 具有自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。 |  |
| 17 | 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 |  |
| 18 | 具有自动心律失常延长打印功能 |  |
| 19 | 具有信号质量指示功能，可以根据不同的颜色指示信号状态 |  |
| ★20 | 更改病人信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断 |  |
| 21 | 直流电源：内置可充电电池，并有专用电池充电电路及完善的电池管理和保护系统，充足后可正常工作时间≥6小时 |  |
| 22 | 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 |  |
| ▲23 | 标配网口，并可内置4G 或5G移动通讯卡（非外接） |  |
| 24 | 设备使用年限不小于8年 |  |
| ▲25 | 设备信息系统接口全部免费开放，并配合医院信息系统的接入，确保信息数据的互联互通，对接费用由投标方承担。 |  |

标项7：

标项名称：胎心监护仪

数量：1

单位：台

设备预算金额（元）：15000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：内置通接，可与中央站组成网络系统，可选配外接胎儿刺激器；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

标项7胎儿监护仪技术参数

| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求要求 |  |
| 1 | 监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动； |  |
| 二 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头，方便医生出诊 |  |
| 2 | 飞梭和硅胶按键两种操作方式 |  |
| 3 | 易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关 |  |
| 4 | 隐藏式提手，便移动 |  |
| 5 | 双胎心率重合报警（SOV） |  |
| 6 | 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息 |  |
| 7 | 60小时CTG存储，回放，打印，掉电数据存储 |  |
| 8 | 模块化结构，方便升级 |  |
| 9 | 内置通接，可与中央站组成网络系统 |  |
| 10 | 具有查找监护记录功能 |  |
| 11 | 内置充电电池，可不间断监护。 |  |
| 三 | 选配 |  |
| 1 | 设备可选配外接胎儿刺激器 |  |

标项8：

标项名称：胎心监护仪

数量：1

单位：台

设备预算金额（元）：45000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：胎心率测量范围：母亲多参数和胎儿参数同步监护，胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM，配套2个探头；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

|  | 标项8 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| 一、 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。 |  |
| 2 | 便携式手提结构，一体化探头架，移动方便，配备触摸式按键，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。 |  |
| 3 | 显示界面：12及寸以上彩色TFT显示；0-70度翻转；同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。 |  |
| 4 | 多语言操作界面，可支持中文、英文等多种语言操作界面；可选单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏监护 |  |
| 5 | 胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告） |  |
| 6 | 超声输出功率：＜20mW/cm2。（提供检测报告） |  |
| 7 | 宫缩压力探头：测量范围0-100单位，50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。 |  |
| 8 | 胎心率探头、宫缩压力探头满足IP68等级 |  |
| 9 | 可自动存储600个以上档案，单档案可存储30小时以上CTG图、30小时以上不压缩的母亲参数趋势图、300组血压测试结果、8000条报警记录，可存储800个小时以上的档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。 |  |
| 10 | 配置宽行内置热敏打印机 |  |
| ▲11 | 支持连接打印机打印A4或A5幅面报告。 |  |
| 二 | 单台配置要求 |  |
| 1 | 有线胎心探头2个 |  |
| 2 | 有线宫压探头2个 |  |
| 3 | 有线胎动按钮2个 |  |
| 4 | 心电导联线探头（5芯）2套 |  |
| 5 | 成人中号血压袖带及延长管2套 |  |
| 6 | 成人血氧手指探头2只 |  |
| 7 | 体温探头2条 |  |

标项9：

标项名称：胎心监护仪

数量：1

单位：台

设备预算金额（元）：5000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：母亲多参数和胎儿参数同步监护；

备注：不允许进口；

合同履行期限：交货期：合同签订后1个月内到货；

本项目（否）接受联合体投标；

要求：性价比高中选，择优采购。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2025年5月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn（浙江政府采购网）

3.方式：本次招标不提供纸质版招标文件；供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网下载。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交报名资料及投标文件（PDF格式）截止时间：2025年5月21日23时59分（北京时间）；

投标文件命名要求：投标项目名称+标项***+公司名称；同时参加多个标项的供应商需分开多次报名；

2.线上报名邮箱：279240096@qq.com;  各投标人务必先报名并传送报名文档，否则无法参加现场竞标。

联系人：叶先生；

联系电话：0579-89082321；13868973047；

3.开标时间：计划2025年5月23日早上08:30开始招标，依次从标项1到标项9吗，如时间冲突视情况另行通知，报名时请务必留下联系方式；

4.开标地点：金华市武义县西苑路20号，公共卫生中心6楼应急指挥室；

- 五、公告期限

自本公告发布之日起至2025年5月21日止。

- 六、其他补充事宜

《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：武义县卫生健康局

地  址：武阳东路2号明招大厦5楼

项目联系人（询问）： 何志明

项目联系方式（询问）：0579-87662034

质疑联系人：陈鹏

质疑联系方式：13588644329

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 超长期国债设备更新项目（金华生命支持类） |
| 2 | 采购内容 及数量 | 见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前要求招标采购单位作出更正。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资质文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，除报价文件外报名时均需发送PDF版到报名邮箱。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | - 经销商工商营业执照、医疗器械经营许可证或备案凭证； 2、医疗器械生产许可证、投标产品质量检测合格证明； 3、医疗器械产品注册证，营业执照副本； 4、国家规定的其他必须资质证明文件； 5、同型号销售业绩：其他医院有供货业务的请提供医院名单； 6、经销商对销售人员的合法授权书、销售人员身份证复印件； 7、医疗器械生产、经营企业授权证明； 8、产品标准配置清单、选配清单和技术参数； 9、配套医用耗材、易耗、易损件价格清单； 10、产品铭牌使用年限及设备安装、调试、培训方案； 11、产品整机质保年限至少3年； 12、产品售后应急故障服务方案和服务人员能力介绍； 13、质保期外的产品维修方案和维修部件价格清单（不收取人工费用，未列小配件免费维修）； 14、有资质认证机构出具的、处于有效期之内的投标产品节能产品、环境标志产品认证证明； 15、投标产品技术性能优势与其他优惠\承诺。 16、投标代表的法人授权书等。 提交资料（请根据报名项目情况提供相应的资料，所有提供的资料需盖公章，Excel格式报名表除外）。 |
| 13 | 签章要求： | 红色公章 |
| 14 | 投标文件 的递交要求 | - 现场投标文件请准备5份（1正+4副）密封提交，如未密封请保护好投标价格，现场提交标书； - 投标人应提前查阅招标文件，现场不接受二次报价。 |
| 15 | 报名 时间和报名地址 | 1、报名截止时间：详见招标文件 2、报名地址： （1）报名邮箱：279240096@qq.com； （2）报名资料：除报价文件外的其他资料，叶先生，0579-89082321； |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：另行通知，报名请留下投标人联系方式； 开标地址：武义县西苑路20号，公共卫生中心6楼应急指挥室； |
| 17 | 开标 | 现场评标。 |
| 18 | 评标办法 | 标项1-8：综合评分法；标项9：择优比选 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 允许进口 | 否 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品（如适用） |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品（如适用） |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.“▲”系指实质性要求条款，投标人提供产品必须满足或响应，否则视为无效投标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开方式进行竞标。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，盖公章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包与分包。

- （八）特别说明：

- 1.投标人提供产品必须取得厂商、总经销商的授权，否则视为无效投标，每一个同型号的产品只能有一家授权单位，如出现2家授权最终以厂家说明为准。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.质疑和投诉

4.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

4.2质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商未报名则视为主动放弃。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人及投标产品的资格证件；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标产品的厂商授权；

2.商务技术文件

详见第二章 投标人须知

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，需提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表，参照招标公告；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证，生产许可证、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施和售后服务人员一览表；

（15）选配件、专用耗材、售后服务及维修配件优惠表；

（16）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（17）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）；

（18）设备铭牌使用年限和原厂质保期；

（19）投标产品售后服务相关承诺函；

3.报价文件：

（1）投标报价明细表；

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

- （三）投标报价

1.投标报价应保密。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件PDF版（除报价单）的上传

1. 投标人需在报名时上传资质和报名产品资料附件，以便落实资格审查。

- 四、开标

### （一）开标形式

在接到采购人代表开标时间通知后所有供应商均应当准时到现场参加，如未到视为主动放弃。

### （二） 开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）开启资格证明文件、商务技术文件。

（2）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）根据供应商的《报价文件》，形成报价开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为三人以上单数。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长，并记录备案。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.《评标办法》详见第三章。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位自行与中标人签订采购合同。

（二）履约保证金:无

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列第1名的投标人为中标候选人。如评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

如均为进口产品，在得分相同情况下，将优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术 |  |  |
| 1 | 技术功能参数符合度：对应于采购文件“产品技术参数与商务需求”的符合度，带“▲”条款为核心条款，不满足设备视为无效投标，每一条带“★”标记的重要条款不满足采购文件要求扣3.0分，每一条非“★”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，扣完为止。 （如要求提供证明材料未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。） | 42 | 客观分 |
| 2 | 投标产品技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 二 | 资信 |  |  |
| 1 | 投标产品销售业绩：评委对本次相同型号投标产品自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 注：需要PDF扫描合同原件（加盖公章）。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 1 | 客观分 |
| 三 | 商务 |  |  |
| 1 | 整机原厂质保期在满足采购文件的基础上（三年）每增加1年加1分，最多加5分。 注：提供原厂质保证明（盖章）。 | 5 | 客观分 |
| 2 | 运行成本：专用医用耗材、消耗品或易耗品价格。 评委根据消耗品或易耗品价格给分：报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本高1分； 注：无报价均得0分 | 3 | 客观分 |
| 3 | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。 报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，无维修报价得0分； | 3 | 客观分 |
| 四 | 售后 |  |  |
| 1 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，无解决方案得0分； | 3 | 主观分 |
| 2 | 售后服务机构技术员维修维保能力，提供技术员姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务经验较好的得2分，人员配备和售后服务经验一般得1分，无人员配备得0分。 | 3 | 主观分 |
| 五 | 安装、培训 |  |  |
| 1 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得2分，方案合理措施一般得1分，方案有缺陷的得0.5分，无方案得0分 | 2 | 主观分 |
| 2 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，方案有缺陷的得0.5分，无方案得0分 | 2 | 主观分 |

（二）价格分（30分）(客观分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 招标内容及需求

## 一、采购内容汇总表

| 标段 | 名称 | 单价 | 数量（台） | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 1 | 62 | 62 |
| 2 | 心电监护仪 | 1.5 | 15 | 22.5 |
| 3 | 动态心电记录仪 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | 动态血压记录仪 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 全自动台式血压计 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | 心电图机 | 1.5 | 50 | 75 |
| 7 | 胎心监护仪 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 8 | 胎心监护仪 | 4.5 | 1 | 4.5 |
| 9 | 胎心监护仪 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 188 |

各标项采购机构详见附件1。

## 二、招标技术参数与要求

详见第一章招标公告

第五章  合同主要条款

- （浙江省政府采购合同指引）

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：        ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金：

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除投标文件明确分包外，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期：

七、工期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，在3小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

采购人对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的2.5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之零点五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之零点五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝或无法更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

注： 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

7.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 _90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

8.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

9附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

10附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

- 日期：  年  月   日

- 11.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 设备名称 | 数量 | 制造商\产地 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | 质保期 | 交货期 |
| 备注 |  |  |

注：1、上表内容须与报价文件中的《开标一览表》中相应内容一致；

12. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按“第四章  招标内容及需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

投标人盖章：                          日  期：

13.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

14.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

15.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 优惠率（优惠后价格按__%计算） | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |
| 6 |  |  |  | % |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

16.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函 (如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

17.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 _90_日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

18. 开标一览表格式

投标报价表

项目编号：               标项号：          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 交货期 | 投标总价（元） | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注、请特别注意电子交易平台报价中填写时“元”与“万元”的区别！

投标人：      （盖章）           日  期：

19.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：               标项号：            金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

投标人：      （盖章）           日  期：