1. 支气管镜室的富士超细支气管镜型号EB-530US，设备厂编5U912G069，镜子电气接头、按钮、基板及插入部总承均浸水，测试图像报错，需更换浸水失灵零件，包括插入部总承、基板、电气接头及按钮。
2. 内窥镜室的富士电子上消化道内窥镜设备型号EB-601WR，厂编2G400G818，镜子图像花屏，无法使用。经检测，需更换摄像图组件、钳道管圈和钳道管。
3. 以上两根镜子维保一年，故障修复后支付合同款的70%，维保期结束后一个月内支付30%。
4. 维保期内至少一次维护保养，2小时内电话响应，工程师接到医院通知24小时内到场。