杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位：浙江省杭州生态环境监测中心

项目名称：2025年度实验室运维服务项目

编制单位：浙江省杭州生态环境监测中心

编制时间： 2025年4月

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：R是  £否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：£是  R否

（三）需求调查方式

R咨询 £论证 £问卷调查 £其他方式（            ）                        （四）需求调查对象

广东省东莞生态环境监测站，四川省成都生态环境监测中心，河北省承德生态环境监测中心，西湖大学。

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

为了提高实验室运行的稳定性、安全性、节能性，进一步确保实验人员安全，满足实验室环境符合规范要求，越来越多的省市（县）级监测站、大学等实验室倾向于邀请专业的建设实验室的工程公司进行各项实验室运维服务工作。

2.市场供给情况

对于实验室运维服务的市场供给，主要是具备实验室设计、施工、维护相关资质能力的实验室建设工程企业，如：北京净禾环保科技有限公司、深圳市瑞景实验室科技有限公司、山东林赛实验室设备有限责任公司、杭州净安实验室科技有限公司等。本项目宜专门面向中小微企业采购。

3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）2025年1月，广东省东莞生态环境监测站，公开招标，广东省东莞生态环境监测站2025年实验室运行维护服务采购项目，中标价398800元。

（2）2025年3月，四川省成都生态环境监测中心，公开招标，2024年度省级生态环境监测运维资金项目（第一批），中标价238000元。

（3）2025年3月，河北省承德生态环境监测中心，公开招标，承德生态环境监测中心生态环境质量监测（维修（护）费），中标价216000元。

（4）2024年10月，西湖大学，公开招标，西湖大学应急医学研究中心实验室运维保障项目，中标价459000元。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况：无

- 其他相关情况：无

二、采购需求内容

（一）项目概况

本项目为浙江省杭州生态环境监测中心2025年度实验室运维服务项目，包含实验室区域6438.5m²内13个系统工程相关配套设备及施工管路的全方位维护保养、性能检查及故障维修等服务（服务内容详见附表1）。服务时间为2025年5月15日-2025年11月30日。

（二）预算金额（元）： 340000元

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

R扶持中小企业 £节能环保 £其他（具有环境监测系统国家级、省市级实验室整体运维服务案例的优先 ）

（四）采购标的是否进口产品： £进口 R国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 2025年度实验室运维服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 13 | 单位 | 系统 |
| 功能和质量 要求 | - 投标人提供的实验室运维服务必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本），没有现行国家标准可遵循的，应遵循行业标准； - 用于运维的耗材及零部件是全新的性能合格产品，具体指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准； - 提供所有用于维护耗材出厂合格证等质量证明文件； - 运维内容包含实验室电气工程、多联机系统、恒温恒湿机系统（含精密空调）、洁净空调系统、新风系统、排风系统、冷库系统、纯水系统（含给排水）、弱电系统、智能化系统、实验家具及废气、废水处理系统所有设备及相关管路； - 本次采购合同期为2025年5月15日-2025年11月30日。 |  |  |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）： 合同签订后，按照合同要求实施运维服务，实施周期为2025年5月15日-2025年11月30日。

2.交付（实施）的地点（范围）：紫之隧道28号浙江省杭州生态环境监测中心。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后5个工作日内，支付合同总额50%的预付款。 |
| 2 | 40 | 2025年9月30日前，支付合同总额40%的进度款。 |
| 3 | 10 | 服务合同结束验收后，支付合同总额10%的进度款。（达到实验室使用需求，并经使用部门签字确认） |

4.售后服务要求

为确保服务报修的专业性，投标人需设立专门接报团队，报修电话需确保２４小时接听，提供不限次数的故障维修保养服务，对影响实验室正常运行的故障，接通知后48小时内必须派人到现场检查故障原因及进行维修；对于不影响实验室正常运行的故障，允许接到通知后72小时内派人到现场检查故障原因及进行维修。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）：无

（七）采购项目的其他要求：无

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）： 340000 ，最高限价（元）： 340000

（二）开展采购活动的时间安排： 2025年4月

（三）采购组织形式：	£集中采购		£分散采购      R自行采购

（四）委托代理安排

£集中采购机构		£部门集中采购机构

R采购代理机构		£自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	£分标项		R不分标项

（六）合同分包：		允许分包    不允许分包

（七）供应商资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。无违反《浙江省生态环境保护条例》第65条“对生态环境服务机构作出行政处罚的，自作出行政处罚决定之日起三年内禁止该机构参与政府采购的生态环境服务项目。”

（八）采购方式

R公开招标			□邀请招标			□竞争性谈判

£竞争性磋商		£询价				□单一来源采购

□电子卖场		□其他采购方式 （                 ）

（九）选择采购方式的理由：公开招标是政府采购的主要方式。

（十）竞争范围：	R公开发布		£电子卖场

（十一）评审规则：	R综合评分		£最低价中标		£其他（             ）

四、合同管理安排

（一）合同类型

£货物合同  		☑服务合同

£建设工程合同	□其他 （                 ）

（二）定价方式

R固定总价			£固定单价

£成本补偿			£绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 标的内容1 | 2025年度实验室运维服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 13 | 单位 | 实验室运维 |
| 功能和质量 要求 | - 保障实验室各系统相关配套设备及施工管路正常运行； - 提供每月巡检服务，发现问题处理结束为止； - 用于运维的耗材必须是全新的性能合格产品，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准； - 项目服务期限2025年5月15日-2025年11月30日； - 提供应急响应措施服务。 - 提供运维服务报告 |  |  |

2.履行时间（期限）：2025年5月15日-2025年11月30日

3.履约地点和方式： 紫之隧道28号浙江省杭州生态环境监测中心，一般程序

4.价款或者报酬： 按中标价格

5.付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后5个工作日内，支付合同总额50%的预付款。 |
| 2 | 40 | 2025年9月30日前，支付合同总额40%的进度款。 |
| 3 | 10 | 服务合同结束验收后，支付合同总额10%的进度款。 |

6.资金支付方式： 分期付款

7.验收、交付标准和方法

验收：根据本次项目招标文件中相关技术要求进行。验收由采购方负责实施。服务合同结束后，委托方将按招标文件和委托合同的相关要求对整体服务情况进行验收。

验收的依据：（1）国家强制标准；（2）合同和招标文件、投标文件（及评标时的相关承诺）；（3）用户使用体验。

交付标准和方法：

交付标准和方法根据本次项目招标文件中相关要求进行。

第一次付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额50%的预付款。

第二次付款：2025年9月30日前，支付合同总额40%的进度款。

第三次付款：服务合同结束后，支付合同总额10%的进度款。

- 质量保修范围和保修期：质量保修范围：无

9.知识产权归属、处理方式：无

10.成本补偿、风险分担约定：无

11.违约责任与解决争议的方法：

按照标书约定，未约定的友好协商，协商不成申请仲裁。

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

1）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

一是重做：由乙方承担所发生的全部费用。

二是解除合同。

3）对于甲方提出的维修等服务要求，乙方应在72小时内派出人员予以处理，如乙方未在上述期限内派出人员的，甲方有权委托第三方提供服务，因此产生的费用由乙方承担，且甲方可直接从应付乙方的款项中扣除。

4）乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。

5）不可抗力事件处理方式：在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.其他条款

1）未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2）乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3）乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5）双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

6）适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：浙江省杭州生态环境监测中心

2.是否选择代理机构：	£是	R否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	£是	R否

4.是否邀请专家：	£是	R否

5.是否邀请服务对象：	R是	£否

6.其他：无

（二）履约验收时间：2025年11月

（三）履约验收方式：	R简易程序		£一般程序

（四）履约验收程序：	R一次性验收	£分段验收		£分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

1）是否履行了招投标文件及合同约定；

2）实验室是否稳定运行；

3）是否按时提交维保报告；

2.商务履约内容：无

（六）履约验收标准

1)招投标文件

2)合同

（七）履约验收其他事项：

无

六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	R是	£否

（一）国家政策变化应对措施

按国家最新政策执行

（二）实施环境变化应对措施

按合同约定进行协商变更

（三）重大技术变化应对措施

如有新的技术要求，按新规定要求执行

（四）预算项目调整应对措施

按要求进行调整

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

按相关规定对质疑投诉进行反馈

（六）采购失败应对措施

按相关规定重新公示采购

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

按相关规定追责

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

终止合同，按相关规定追责

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

无

附件1：采购需求

一、服务内容

为确保实验室长期高效稳定运行，本项目实验室区域6438.5m²内各系统相关配套设备及施工管路的全方位维护保养、性能检查及故障维修等服务。

服务内容清单

| 序号 | 系统/设备名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程 | 检查UPS设备1台的运行状态是否正常，并进行定期性能检测；检查配电柜16台、配电箱122台元器件、变频器等是否存在故障隐患和损坏现象，检测各回路电流是否正常，检查桥架、配线、配管、接地、开关插座、照明等相关内容，确保供电安全稳定。 |  |
| 2 | 多联机系统 | 检查多联机室外机26台，室内机228台机组运行是否正常，有无报警现象，室外机翅片是否需要清洗，风扇散热状态是否良好，室内机风扇是否正常，是否异响及冷凝水结露现象，检查机组相关配电及管路，确保多联机系统运行正常。 |  |
| 3 | 恒温恒湿机系统 （含精密空调） | 检查恒温恒湿机组4台(各楼层天平间)、精密空调7台机组运行是否正常，加湿桶电极是否损坏，过滤网是否堵塞散热不畅，压缩机运行是否正常有无异响，检查机组相关配电和管路，确保恒温恒湿机系统 （含精密空调）运行正常。 | 过滤器共18块，11个加湿桶 |
| 4 | 洁净空调系统 | 检查全新风净化空调机组2台（一层分子生物1台、一层微生物1台）、循环风组合式净化机组1台（三层ICP-MS）机组运行是否正常，检查室内机初效、中效是否有堵塞及损坏现象，电机运行是否正常有无异响，是否需要更换皮带，加机油等，检查室外机翅片是否需要清洗，风扇散热状态是否良好，检查机组相关配电和管路，确保洁净空调机组运行正常。 | 初效过滤器共83块，中效过滤器共65块，高效过滤器共21块。 |
| 5 | 新风系统 | 检查新风机组10台机组运行是否正常，检查室内机初效、中效是否有堵塞及损坏现象，电机运行是否正常有无异响，是否需要更换皮带，加机油等，检查室外机翅片是否需要清洗，风扇散热状态是否良好，检查机组相关配电和管路，确保洁净空调机组运行正常。 |  |
| 6 | 排风系统 | 检查排风机组31台、事故排风机11台电机运行是否正常有无异响，是否需要更换皮带，加机油等，检查通风柜66台自动视窗运行是否良好，红外感应是否灵敏，检查机组相关配电、阀门和管路，确保排风系统运行正常。 |  |
| 7 | 冷库系统 | 检查冷藏库2间，冷库板门密封是否良好，有无结露现象，检查冷库机组4台压缩机、风扇、压力运行是否正常，检查机组相关配电和管路，确保冷库系统运行正常。 |  |
| 8 | 纯水系统 | 检查纯水主机1台过滤器是否有堵塞，紫外灯是否明亮，水泵是否运行正常有无异响，显示屏有误报价，是否需要更换耗材，检查系统相关管路（含给排水管路），确保纯水系统运行正常，达到制水标准。 |  |
| 9 | 弱电系统 | 检查弱电机柜4台交换机是否运行正常，有无告警现象，机柜供电是否正常；检查监控106个是否能够与消控室正常通讯；检查门禁76个人脸识别、刷卡是否都能正常开启，检查AP42个通讯是否正常，网络是否稳定；检查综合布线相关管路，确保弱电系统运行正常。 |  |
| 10 | 智能化系统 | 检查自控柜5台控制模块信号是否正常，连接处有无松动，通讯是否正常；检查楼层屏4台操控是否顺畅，控制指令是否运行正常；检查房间自控屏43台启停是否正常；检查VAV控制器66台是否通电控制正常；检查相关配电、控制阀和管路，确保智能化系统运行正常。 |  |
| 11 | 实验家具 | 检查边台、中央台、转角台、通风柜、试剂柜、器皿柜、试剂架、万向罩、原子吸收罩、紧急喷淋等实验家具是否有损坏，台面是否有重污渍没有及时清理、台柜门把手是否损害、五金件是否需要更换等，确保不影响使用。 |  |
| 12 | 废气处理系统 | 检查活性炭吸附箱12台外观是否有损坏，支架是否稳固，活性炭是否需要更换；检查酸雾吸收塔3台外观是否有损坏，水泵是否运行正常有无异响，水箱是否需要清洗，检查PH值是否正常，是否需要加药，确保废气处理系统运行正常。 |  |
| 13 | 废水处理系统 | 检查污水处理设备1台外观是否有损坏，水箱里各水泵运行是否正常，过滤柱是否堵塞，配电柜及控制屏元器件是否存在故障隐患，检查排放是否达标，是否需要加药，检查设备相关管路。确保废水处理系统运行正常。 |  |
| 14 | 房间送排风口过滤网清洗 | 清洗各房间送、排风口共216个过滤网（负一层18个、一层37个、二层个59、三层59个、四层43个，确保送排风顺畅。 |  |

二、主要技术要求

1、投标人提供的实验室运维服务必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本），没有现行国家标准可遵循的，应遵循行业标准；

2、用于运维的耗材及零部件必须是全新的性能合格产品，具体指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准；

3、提供所有用于维护耗材出厂合格证等质量证明文件；

4、运维内容包含实验室电气工程、多联机系统、恒温恒湿机系统（含精密空调）、洁净空调系统、新风系统、排风系统、冷库系统、纯水系统、弱电系统、智能化系统、实验家具及废气、废水处理系统所有设备及相关管路；

5、本次采购合同期为2025年5月15日-2025年11月30日。

三、服务要求

1、报修电话必须保证有人接听，为确保服务报修的专业性，投标人需设立专门接报团队；

2、投标人需按报价提供的次数进行故障维修保养服务，对影响实验室正常运行的故障，接通知后48小时内必须派人到现场检查故障原因及进行维修；对于不影响实验室正常运行的故障，允许接到通知后72小时内派人到现场检查故障原因及进行维修。普通故障修复时间不超过两个工作日；

3、在采购单位通知的重要时间（上级政府或行业主管部门要求、大型活动保障监测、上岗证考试、扩项和能力复评审、应急监测、其他重要实验或检测时）提供相应的故障防范措施，并在该重要日子派专业工程师现场值守，保障实验室正常运行；

4、投标人必须针对本项目建设实际情况，制定详细的运维方案，包括日常维护内容（月度、季度、年度）、时间频次、操作工艺与方法、联系与协调方式、记录和报告、验收等；

6、投标人需主动提供每年不少于2次的实验室巡检服务，以诊断长期使用过程中所产生的故障隐患，并提供巡检服务的详细计划，列明巡检服务周期、内容，每次巡检后须提交运维记录报告；

7、自服务合同期内，每次服务后需填写双方签字确认的服务运维报告单，年终提供运维总结；

8、在服务合同期内，运维耗材进场需双方签字确认，才可进行运维工作；

9、在服务合同期内，如人为或发包人操作不当造成设备运行不正常的现象，投标人需及时向发包人反应情况，双方确认后，再进行维修。

四、其他要求

1、投标人服务期间要服从发包人大楼的管理。

2、投标人需有实验室整体服务的经验。

3、投标人需组建专业的实验室的维护团队，团队成员具备相关专业知识和技能。

五、付款方式

1、第一次付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总额的50%的预付款。

2、第二次付款：2025年9月30日前，支付合同总额40%的进度款。

3、第三次付款：服务合同结束验收后，支付合同总额10%的进度款。