- 杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位：         浙江省杭州生态环境监测中心

项目名称：          PM2.5组分监测能力提升项目

编制单位：         浙江省杭州生态环境监测中心

编制时间：                2024年11月

- 一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：是£否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：是£否

（三）需求调查方式

咨询£论证£问卷调查£其他方式（）

（四）需求调查对象

浙江省温州生态环境监测中心、威海市生态环境监控中心、绍兴市生态环境局诸暨分局

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2024年1月，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，加快建立现代化生态环境监测体系，健全天空地海一体化监测网络，加强生态质量监督监测，推进生态环境卫星载荷研发。加强温室气体、地下水、新污染物、噪声、海洋、辐射、农村环境等监测能力建设，实现降碳、减污、扩绿协同监测全覆盖，提升生态环境质量预测预报水平。随着政府对环境保护的重视程度不断提高和环保政策的不断加码，环境监测市场需求将持续增加，推动市场规模持续扩大。

2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）明确，要“提升大气环境监测监控能力”，“重点区域和其他PM2.5未达标城市继续开展颗粒物组分监测”（注：杭州市为文件列明的重点区域）。主要监测设备包括在线离子色谱分析仪、OC/EC分析仪、无机元素分析仪。通过上述因子监测，可以全面掌握PM2.5组分特征及变化趋势，助力精准解析污染来源，服务科学精准治污的环境管理需求，为实现空气质量持续改善提供坚实数据支撑。

- 2.市场供给情况

本次项目采购的PM2.5组分监测仪器运行原理与系统组成复杂，经调研，目前市场上主流使用和新更新的在线离子色谱分析仪、OC/EC分析仪和大气重金属分析仪等PM2,5组分监测仪器均为赛默飞公司、聚光科技公司、河北先河公司等非中小企业供应商产品，部分中小企业通过合作研发等方式，也逐步进入该类市场，但市场占有率较小，整体成熟度不高。此类产品中OCEC分析仪和重金属分析仪经中国环境监测总站环境空气自动监测系统适用性检测认证检测合格，已得到市场的充分检验。综上，本项目不宜专门面向中小企业采购。

- 3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）2021年10月，采购人浙江省温州生态环境监测中心，公开招标，“十四五”期间生态环境监测能力建设（2021-2022）-大气颗粒物组分自动监测站建设项目，主要采购的仪器设备包括气溶胶离子组分分析仪、大气重金属在线分析仪、OC/EC测定仪、粒径谱分析仪等，供应商浙江环信环境自动检测有限公司，合同金额6916000元。

（2）2024年6月，采购人威海市生态环境监控中心，公开招标，细颗粒物组分自动监测站建设项目，主要设备包括水溶性离子在线分析仪、OC/EC在线分析仪、在线无机元素分析仪、颗粒物检测仪、氨气分析仪等，供应商山东汇蓝环保科技有限公司，合同金额5789000元。

（3）2024年11月，采购人绍兴市生态环境局诸暨分局，公开招标，诸暨市大气颗粒物组分自动监测站项目，主要设备包括在线离子色谱仪、在线无机元素（重金属）分析仪、在线碳组分分析仪、PM2.5监测仪、气溶胶激光雷达、气象五参数等，供应商浙江环茂自控科技有限公司，合同金额7940000元。

- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

投标人提供仪器设备自验收通过之日起两年内的质保和运维质控服务，在质保期内，仪器故障由投标人负责修复，所有服务及配件费用包含在合同总价中。

- 5.其他相关情况

无。

- 二、采购需求内容

- （一）项目概况

2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）明确，要“提升大气环境监测监控能力”，“重点区域和其他PM2.5未达标城市继续开展颗粒物组分监测”（注：杭州市为文件列明的重点区域）。在《关于印发<“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案>的通知》（环办监测函〔2021〕218号）、《关于印发<浙江省“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案>的通知》（浙环函〔2021〕357号）中也明确提出，要“持续提升监测能力，进一步完善细颗粒物（PM2.5）与挥发性有机物组分监测网络”。为提升我市PM2.5组分监测能力，助力精准解析污染来源，服务科学精准治污的环境管理需求，拟开展PM2.5组分监测能力提升项目。

本项目采购的设备包括1台在线离子色谱分析仪、1台OC/EC分析仪、1台大气重金属分析仪，中标方需完成供货、系统集成、站房装修、设备安装调试、试运行、培训、验收及相关配套服务等工作。

- （二）预算金额（元）：400万元

- （三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

¨扶持中小企业£节能环保£其他（）

（四）采购标的是否进口产品：£进口 国产

（五）拟采购标的的技术要求

| 标的内容 | PM2.5组分监测能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 本项目采购的设备包括1台在线离子色谱分析仪、1台OC/EC分析仪、1台大气重金属分析仪，中标方需完成供货、系统集成、站房装修、设备安装调试、试运行、培训、验收及相关配套服务等工作。 |  |  |

- （六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：

合同签订之日起3个月内完成设备供货安装调试（含站房装修），试运行不少于30天通过后组织验收，验收通过后提供设备质保和运维质控服务2年。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订且财政资金到位后5个工作日内，转账 |
| 2 | 50 | 完成全部设备调试并验收合格后5个工作日内，转账 |

4.售后服务要求

中标供应商提供良好的售后服务方案及承诺。提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求；要求供应商1小时内电话响应，在接到电话要求后24小时之内上门服务。提供数量充足、技术指标符合相关运维要求的工具设备、质控设备、原厂备件和常规配件耗材等。

- 5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

详见附件合同一般条款。

- （七）采购项目的其他要求

无。

- 三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：400万元，最高限价（元）：400万元。

（二）开展采购活动的时间安排：2024年11月。

（三）采购组织形式：	£集中采购		分散采购

（四）委托代理安排

£集中采购机构		£部门集中采购机构

R采购代理机构 	£自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	£分标项		☑不分标项

（六）合同分包：		☑允许分包    £不允许分包

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 满足《浙江省生态环境保护条例》“第六十五条“第二款规定：“依照前款规定对生态环境服务机构作出行政处罚的，自作出行政处罚决定之日起三年内禁止该机构参与政府采购的生态环境服务项目。”

- （八）采购方式

☑公开招标		£邀请招标			£竞争性谈判

£竞争性磋商		£询价				£单一来源采购

£电子卖场		£其他采购方式（）

- （九）选择采购方式的理由

公开招标为政府采购的主要招标方式且项目预算达到依法公开招标限额。

（十）竞争范围：	☑公开发布		£电子卖场

（十一）评审规则：	☑综合评分		£最低价中标		£其他（        ）

- 四、合同管理安排

- （一）合同类型

R货物合同  		£服务合同

£建设工程合同	£其他 （                 ）

- （二）定价方式

☑固定总价			£固定单价

£成本补偿			£绩效激励

- （三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 标的内容 | PM2.5组分监测能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 本项目采购的设备包括1台在线离子色谱分析仪、1台OC/EC分析仪、1台大气重金属分析仪，中标方需完成供货、系统集成、站房装修、设备安装调试、试运行、培训、验收及相关配套服务等工作。 |  |  |

2.履行时间（期限）：

合同签订之日起3个月内完成设备供货安装调试（含站房装修），试运行不少于30天通过后组织验收，验收通过后提供设备质保和运维质控服务2年。

3.履约地点和方式：杭州。

4.价款或者报酬：按中标价格。

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订且财政资金到位后5个工作日内，转账 |
| 2 | 50 | 完成全部设备调试并验收合格后5个工作日内，转账 |

6.资金支付方式：银行转账汇款。

7.验收、交付标准和方法

（1）本项目采用专家评审方式验收，由验收组出具验收证明。因供应商原因，验收未通过，余款罚没。因采购方原因导致部分工作在验收时尚未满足验收要求的，视为验收通过。

（2）设备到货验收标准

本合同货物到达采购方指定现场后，由采购方和供应商共同根据货物装箱单及本合同设备配置清单对货物进行开箱检查，检查内容如下：

a.核对仪器配置、备件的名称、型号、规格、数量、产地、订货号是否符合合同要求，检查仪器及备件外观是否完好无损。

b.检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书、产品合格证、保修保养证书、电气路原理图是否配备齐全。

c.开箱检查结果双方应在开箱验收单上作完整记录。

（3）采购方在供应商提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。供应商应当配合进行。

（4）供应商在项目完成后，应当及时向采购方发出验收申请，内容包括书面验收申请、相关说明、报告等，采购方收到供应商申请后，组织进行验收考核，供应商应当协助进行。

（5）供应商在提供服务过程中如存在违反合同相关约定情况的，采购方有权要求供应商立即整改，供应商未按采购方要求整改的，采购方有权拒绝验收，并可中止合同履行，供应商承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

（6）项目经验收后，供应商服务成果不合格的（或未通过评审的），采购方有权要求供应商进行整改，相关费用由供应商承担；如整改后仍不合格的，采购方有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，供应商已经收取的款项应退还给采购方。

8.质量保修范围和保修期：本合同项下产品自验收合格之日起两年，保修期内产品本身所发生的质量问题（人为使用不当或管理不善造成的损坏除外），供应商负责免费维修。

9.知识产权归属、处理方式：本项目执行过程中所产生的数据资料和技术报告均为采购方所有，供应商未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由供应商承担。供应商需和采购方签订相应的保密协议。供应商对在服务过程中接触到的采购方的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物负有保密责任，未经采购方书面同意，供应商不得以任何形式进行利用，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。供应商如违反上述保密规定，应承担相应违约责任。本保密义务不因本项目合同期满、解除或终止而终止，除非采购方书面通知供应商解密，否则，供应商在合同终止后仍然负有保密义务。

10.成本补偿、风险分担约定

（1）除不可抗力外，如果中标供应商没有按照本合同约定的期限、地点和方式完成约定服务内容，那么采购方可要求中标供应商支付违约金，违约金按每迟延一日为合同总价的0.1%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购方有权在要求中标供应商支付违约金的同时，书面通知中标供应商解除本合同。

（2）采购方付款按照财政政策执行，因中标供应商提交的发票等请款材料不符合财政要求或财政拨款等原因造成采购方不能及时支付项目经费款项的，采购方不承担责任，供应商不得以此为由怠于履行本合同义务。如采购方无其他正当理由未按照本合同约定的付款方式付款，那么供应商可要求采购方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，供应商有权在要求采购方支付违约金的同时，书面通知采购方解除本合同。

（3）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

（4）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

（5）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

（6）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致采购方中止履行合同的情形，均不视为采购方违约。

11.违约责任与解决争议的方法： 协商解决。双方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，可按有关规定向杭州仲裁委员会提起仲裁。

12.其他条款

无

- 五、履约验收方案

- （一）履约验收主体

1.采购单位：浙江省杭州生态环境监测中心。

2.是否选择代理机构：	£是	☑否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	£是	☑否

4.是否邀请专家：	☑是	£否

5.是否邀请服务对象：	£是	☑否

6.其他

（二）履约验收时间：2025年6月30日前。

（三）履约验收方式：	£简易程序		☑一般程序

（四）履约验收程序：	☑一次性验收	£分段验收		£分期验收

（五）履约验收内容

- 1.技术履约内容

（1）是否履行了招投标文件及合同约定；

（2）是否按时完成供货、系统集成、站房装修、设备安装调试、试运行、培训、验收及相关配套服务等工作。

- 2.商务履约内容

是否有其他不按合同规定的情形。

- （六）履约验收标准

合同及招标文件、投标文件约定内容。

完成合同约定的，支付剩余款项，实际数量未达到合同约定的数量的，按比例进行扣除后支付剩余款项。

- （七）履约验收其他事项

无。

- 六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：£是	否

- （一）国家政策变化应对措施

（1）积极响应国家政策，调整项目需求以满足国家政策的要求；

（2）当需求无法满足国家政策要求时，应停止相应部分的开发；

（3）当项目的实施与国家政策严重冲突时，停止项目开发，并积极弥补项目损失。

- （二）实施环境变化应对措施

（1）环境变化不影响项目实施，积极主动的推进项目实施；

（2）力求建设满足项目实施的环境条件；

（3）做好项目冗余保障工作，当环境变化时，可以针对变化积极调整。

- （三）重大技术变化应对措施

（1）现有技术足以满足项目实施需求时，不做技术变革；

（2）现有技术存在缺陷，可采用新的技术弥补时，采用新的技术；

（3）新技术能够带来成本降低及工期缩短时，采用新的技术。

- （四）预算项目调整应对措施

（1）确定项目需求核心内容，力保项目核心部分建设；

（2）裁撤对项目影响较小的需求；

（3）争取机动资金，保证项目的建设和完善。

- （五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

（1）增强法制观念，提高依法依规采购的能力；

（2）提高采购文件制作质量和水平，确保公平公正；

（3）严格执行开评标制度，做好现场组织和监督工作；

（4）主动作为，积极做好质疑投诉答复工作；

（5）加大政策法规宣传力度，提高供应商自律意识。

- （六）采购失败应对措施

若招标文件不合理或招标程序不合规定，则需要重新招标，否则经批准后，可改用其他采购方式。

- （七）不按规定签订或者履行合同应对措施

及时终止招标过程并重新招标，并按要求赔偿相应的经济损失。

- （八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

编制替代方案，若当项目在履行过程中，出现严重损害国家利益、社会公共利益的情形，协议适时地做出调整采取替代方案进行。否则只能采取变更、解除协议的方式，防止国家利益和社会公共利益进一步受到损害。

- （九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

无。

## 附件

# PM2.5组分监测能力提升项目采购需求

一、项目概况

本项目为PM2.5组分监测能力提升项目，通过本项目采购，形成杭州市大气复合污染监测网络PM2.5组分协同监测能力，助力精准解析污染来源，支撑科学精准治污的环境管理需求。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和合理的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、采购清单

| 序号 | 采购标的/配套服务内容 | 数量 | 备注 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线离子色谱分析仪 | 1套 | 3个月内供货安装调试 | 400万元 |
| 2 | OC/EC分析仪 | 1套 |  |  |
| 3 | 大气重金属分析仪 | 1套 |  |  |
| 4 | 系统集成 | 3套 |  |  |
| 5 | 站房装修 | 1套 | 3个月内实施 |  |
| 6 | 质保及运维服务 | 1项 | 验收通过之日起两年 |  |

三、采购设备的技术参数及要求

（一）总体要求

1、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑。投标文件中需提供投标人同类设备供货与集成项目业绩证明材料，每个业绩需包含本项目3种设备，合同、合格的用户验收报告，缺一或不提供不得分，提供中标通知书和合同复印件。

2、遵循采购人要求，负责数据接入杭州生态智卫平台、数智监测平台等，遵循平台数据接入规范，通过http协议接口或中间库共享的形式，数据应归集数据实时传输；负责平台的展示界面开发嵌入、数据入库、标准化服务或接口、更新升级等工作。软件系统需满足接入“生态智卫”等平台等保测评要求。在质保期内，根据数据类型和用途做好数据清洗等数据生产工作。

3、投标人负责所有货物的运输、装卸，仪器设备的安装、集成、调试、试运行、培训、质保和运维服务，以上所有相关费用应包含在投标总价中。投标人须在投标书中阐述该项目的实施方案，其内容包括交货计划、设备测试调试方案、运维方案、培训计划等各项内容。

4、所提供的仪器设备的性能应达到或优于本招标文件中所列技术指标（重要技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料，可以为公开发布的彩页、官网截图、测试报告、实物图片等技术参数证明加盖公章）。

5、仪器需满足《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ1329-2023）等技术规范要求，其中OCEC分析仪和大气重金属分析仪需经中国环境监测总站环境空气自动监测系统适用性检测认证检测合格。

6、供货时所提交的任何设备必须直接来源于原厂家，并提供授权代理证明有和原厂家的质量合格证明。

7、提供各监测项目分析方法的详细资料。

8、应给予采购人所有设备的最高控制权限（操作、维护、维修）。

9、必须能够或承诺提供长期及时的技术服务及备品备件供应。

10、如果本招标文件中有不明确或不详尽之处，应以系统整体建设和运行为原则。

（二）设备技术参数要求

1、在线离子色谱分析仪

满足《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）要求。

1.1设备原理及用途

环境空气样品经切割器、采样管进入仪器，通过分离装置，气体样品被吸收液吸收后进入样品收集单元，颗粒物样品经过高温蒸汽发生器，与水蒸气混合、吸湿长大，再进入样品收集单元。收集后的气体和颗粒物样品经过滤器进入阴、阳离子色谱系统，通过内标或外标定量分析颗粒物中SO42-、NO2-、NO3-、Cl-等阴离子，Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子及SO2等气体组分的含量。

1.2技术参数

1.2.1 采集系统

（1）切割粒径：PM2.5；

（2）采样流量：采样流量为16.7L/min（即1 m3/h）

（3）时间分辨率：小时级，每小时输出一组监测数据；

（4）气体捕集方式：旋转液膜气蚀器收集技术或气体选择透过性膜技术捕集吸收（提供实物图片、彩页等证明材料加盖公章）；

a）若采用气体选择透过性膜技术，气体吸收液通道和颗粒物通道完全独立，避免气体吸收液对颗粒物污染物的吸收，维护周期大于90天；

b）若采用水平旋转式液膜技术，液体气蚀器液面均匀分布在玻璃管上，气蚀器具有自清洁功能，没有记忆效应，免维护，气蚀器配备液位传感器，以便实时监测吸收液液位，从而更好地针对环境空气浓度高低调整吸收液液位；

（5）保证SO2气体的捕集效率≥98%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

（6）气溶胶部分由蒸汽喷射气溶胶收集器收集，颗粒物捕集效率≥98%（需提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

（7）过饱和水蒸气由超纯水加热产生；

（8）蒸汽喷射气溶胶收集器具有液位传感器能反馈气溶胶样品液位并控制蠕动泵补液避免气泡斡旋收集系统，或气溶胶样品由精密注射泵恒定流速取样；

（9）最低检测限：0.005µg/m3（采样60min，以颗粒物中NO3–计）；

（10）数据校准方式：同时支持外标校准、内标校准，用户可自行选择，确保数据准确（提供实物图片、彩页、测试报告等证明材料加盖公章）；

1.2.2离子色谱分析系统

（1）内置高精度进样系统，用于样品的自动进样；

（2）离子色谱分析系统：配置两套同型号、同档次独立分析模块，一套用于阴离子分析，一套用于阳离子分析；

（3）色谱泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，原厂PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

色谱泵单泵头最大流速≥5.0mL/min，最大压力≥35MPa（5000psi），压力脉冲＜系统压力的1.0%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

（4）抑制器：采用化学抑制法或者电解抑制法，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线（提供实物图片、测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中的离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度离子进行准确定量；

（5）色谱柱：高容量阴离子分离柱及保护柱各1套，可用于SO42-、NO2-、NO3-、F-、Cl-等阴离子及SO2的分析；高容量阳离子分离柱及保护柱各1套，能够实现Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子的分析；

色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求；

（6）柱温箱：可独立温控，操作温度范围：环境5-45℃，可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱；

（7）电导检测器：与抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比，具备温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异（提供实物图片、测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

a）电导检测器检测范围：0～15000µS；

b）电导检测器分辨率：＜0.003nS/cm；

c）检测器最大耐受压力：＞8MPa；

d）信号采集频率：100Hz；

（8）所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。

（9）在线电解淋洗液发生器：利用去离子水产生高纯度的、无碳酸盐的流动相，减小基线漂移，提高保留时间的稳定性和分离度，并保证连续运行时良好的重现性；

a）须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移；

b）梯度产生于泵后高压区，避免泵前低压区形成的气泡造成基线不稳定；

c）发生方式：在线电解，而非使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。

1.2.4工作站

（1）配备经过认证的可连续运行的工作站，使用一套软件可同时控制采集系统、离子色谱分析系统（提供实物图片、彩页等证明材料加盖公章）；

（2）软件可实时显示仪器的在线参数、状态信息、错误自诊断信息等，具备重积分功能；

（3）仪器软件根据自身运行情况，自动对每个数据给出有效性的判断，以便协助运维人员更好的了解数据的真实性；

（4）可使用EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

1.3 仪器配置

1.3.1在线离子色谱仪主机1套，包含：

（1）采样系统1套；

（2）PM2.5切割头1套；

（3）采样泵1套；

（4）阴阳离子分析系统各1套（包含泵、柱温箱、抑制器、电导检测器和进样阀等）；

（5）淋洗液发生器2套；

（6）控制软件1套；

（7）工作站1台。

1.3.配件耗材1套；

（1）采样工具包，包含采样管、分流管、在线过滤头等；

（2）阳离子分析柱及保护柱 1套；

（3）阴离子分析柱及保护柱 1套；

（4）质保及运维服务期内耗材配件。

2、OC/EC分析仪

需经中国环境监测总站环境空气自动监测系统适用性检测认证检测合格，满足《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）要求。

2.1设备原理及用途

基于热学-光学校正法，可实现大气颗粒物中总碳（TC）、有机碳（OC）和元素碳（EC）的在线测量，可输出小时平均浓度。

2.2技术参数

2.2.1测量原理：热光法；

2.2.2仪器空白：TC＜0.3μg/m3；

2.2.3系统空白：TC＜1μg/m3（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

2.2.4检出限：TC检出限＜1μg/m3；

2.2.5精密度：重复测试浓度已知的标准物质，精密度＜3%；

2.2.6正确度：±5%范围内（测量标准物质）（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

2.2.7内标物三峰测试重复性：≤5%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

2.2.8激光稳定性：＜1%；

2.2.9溶蚀器效率：≥70%；

2.2.10样品炉温度误差：样品炉温度≤500℃时，误差在±5℃以内，样品炉温度＞500℃时，误差在±1%以内；

2.2.11升温程序可设置；

2.2.12校准：具有内标物校准功能，同时具有标准物质（标准溶液或标准膜）校准功能；

2.2.13仪器具备环境温度校准功能、环境压力校准功能、气密性自动检查功能、标准溶液多点校准功能、三峰测试功能以及氧化效率测试功能(提供实物图片、测试报告、彩页等证明材料加盖公章)；

2.2.14氧化效率：≥98%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

2.3系统配置

（1）在线碳组分分析系统主机1套；

（2）工作站1台；

（3）安装支架1套；

（4）溶蚀器1个；

（5）采样管1根；

（6）PM2.5旋风式切割器1个；

（7）质保及运维服务期内耗材配件。

3、大气重金属分析仪

需经中国环境监测总站环境空气自动监测系统适用性检测认证检测合格，满足《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ1329-2023）要求。

3.1设备原理及用途

基于X射线荧光法测量大气颗粒物中元素浓度，具备元素在颗粒物中的占比浓度（μg/g）在线监测功能。

可监测空气中颗粒物浓度及其中Pb(铅)、Cu（铜）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Zn（锌）、Ni（镍）、Ba（钡）、Fe（铁）、Ag（银）、Se（硒）、Br（溴）、Au（金）、Sb（锑）、Sn（锡）、Ti（钛）、Co（钴）、Mn（锰）、Pd（钯）、Tl（铊）、Sc（钪）、Mo（钼）、V（钒）、Cs（铯）、Ga（镓）、Ca（钙）、K（钾）、Si（硅）、Cl（氯）Al（铝）、Te(碲)、P（磷）、S（硫）、Sr（锶）、Rb（铷）、Zr（锆）、In（铟）等38种元素；

3.2技术参数

3.2.1测量范围：元素0～100μg/m3；

3.2.2元素检出限（Al除外）：(0.1～1) ng/m3量级；

3.2.3温度测量示值误差：在±2℃范围内；

3.2.4大气压测量示值误差：在±1kPa范围内；

3.2.5方法检出限：至少80%的目标物能达到方法检出限的要求，目标物参照《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ1329-2023）附录A要求（提供彩页、测试报告等证明材料加盖公章）；

3.2.6精密度≤1.5%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.7正确度≤±2%（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.8校准曲线线性相关系数≥0.99（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.9采样富集时间：15～240分钟，可自定义；

3.2.10采样流量：默认16.67 L/min，平均流量偏差≤±0.1%，流量相对标准偏差≤0.5%，平均流量示值误差≤±0.2%；

3.2.11仪器或系统具有辐射安全许可证，在距离机箱5cm处，辐射剂量小于0.5mR/h，符合安全使用要求（提供测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.12 X光管功率12W以上（提供实物图片、测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.13 X射线激发过程中，仪器有声光报警功能；

3.2.14仪器具有X射线防护功能，若在激发过程中打开主机门，X射线将会停止激发；

3.2.15具有自动质量保证和控制功能，每日自动进行一次，测值偏差过大时分析仪有报警记录，保证仪器运行状态的精确性和稳定性（提供实物图片、测试报告、彩页等证明材料加盖公章）；

3.2.16校正稳定性的检查频率：每天自动进行流量检查、测试准确性检查；

3.2.17采样滤膜：采样滤膜应为PTFE材质滤纸，对0.3μg颗粒物的截留效率≥99.7%，满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》（HJ 93-2013）的要求；

3.2.18提供配套控制软件，软件具有系统设置、参数设置、仪器维护控制、数据查询、图谱分析等功能；

3.3系统配置

（1）大气重金属分析仪主机1套；

（2）工作站1台；

（3）安装支架1套；

（4）采样管1根；

（5）PM2.5旋风式切割器1个；

（6）质保及运维服务期内耗材配件。

4、系统集成

4.1 总体要求

系统集成包括所有监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试、网络传输、数据上传，要提供集成所需的采样头、采样管、采样总管、机柜、导轨、工控机、工具包（包含万用表等常用工具）等相关安装仪器用的辅助材料及装备。遵循国家和省相关数据传输规约的要求，完成子站现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现监测数据实时、准确的上传。

4.2 工控机主要技术指标

数量及用途：提供1台工控机，用于站点管理、通讯、数据采集软件运行。

4.2.1 基本要求：工业级知名品牌工控机，且有外接显示器接口，支持串口扩展，能运行WIN10及以上中文操作系统。

4.2.2 工控机配置要求：

a）CPU：i5及以上；

b）内存：16G以上；

c）硬盘：1T以上，7200转以上；

d）模拟量输入：16路以上，12位；

e）控制输出：16路控制输出；

f）数字量接口（站内通讯）：数字量接口个数能满足系统控制、数据传输的需要；

g）调制解调器（网络适配器）：能满足仪器数据传输、遥控的通讯要求；

4.3 系统集成及数据采集要求

4.3.1 遵循国家和省相关数据传输规约的要求，完成子站现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现监测数据实时、准确的上传。

4.3.2 数采软件由投标人提供，投标人完成数据采集传输系统安装调试；投标人数据采集系统软件应用遵循杭州生态智卫、数智监测等平台数据接入规范等相关要求，通过http协议接口或中间库共享的形式，将数据传输至平台，需要提供详细的数据字典和数据更新方式等文档，并提供数据传输异常情况发生时的数据补传方案。中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于采购人对数据库软件的二次开发和利用。投标人必须保证本次所集成的仪器开放通讯协议。

4.3.3 数据传输模式、格式以及其他技术要求按照《环境监测信息传输规定》（HJ 660）执行；数据采集频率、异常值取舍与有效值确定应严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ1327-2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ1329-2023）、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等相关要求执行，任何机构和个人不得擅自修改、删除原始数据。

4.3.4 投标人完成数据联网，包括光纤接入、仪器数据采集集成及工控机数采软件联网，承担质保及运维服务期内的网络租用费用。

4.3.5 系统集成仪器使用RS485接口或以太网接入，优先使用RS485通讯，其次考虑以太网或模拟量通讯。

5、站房装修

5.1 总体要求

监测站房室内装修需满足本次招标设备正常运行需求以及PM2.5组分站相关规范要求，监测站房选址、室内面积、仪器布局、温湿度控制系统与稳压电源等配置等内容需与采购方沟通并确认。站房由原办公用房改造，现需改造成监测用房。站房内部改造要求需满足《浙江省生态环境厅关于开展环境质量自动监测站星级评定工作的通知》（浙环函〔2024〕103号）等相关文件及技术规范要求。

5.2站房要求

5.2.1清理原办公用房内部及楼顶所有无关杂物，完成墙面、地面、吊顶的施工；

5.2.2改造站房应有防水、防潮、隔热、保温措施；

5.2.3原办公用房的门需要根据仪器安装位置进行调整；

5.2.4设备安装位置需根据现场实际情况，选择采样具有代表性的位置安装；

5.2.5楼顶开孔，需避开主梁，开孔之后需要做好防水，在设备安装之前，应每天用水测试开孔之处是否漏水。

5.2.6设备采样样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于 1m，若支撑物表面有实体围栏，采样口应高于实体围栏至少 0.5m 以上。

5.2.7站房应配备温度控制系统，室内环境条件应满足：

a）温度：（15～35）℃；

b）相对湿度：≤85%；

c）大气压：（80～106）kPa。

5.2.8站房应配备消防系统，包括手持式灭火器一组（2个），悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少2个）。

5.2.9站房及楼顶应做好防雷措施，保证运维人员和仪器运行安全。

5.3供电要求

5.3.1在监测仪器室内配备站房配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，并配备智能电表、电流电压检测传感器、电力控制系统以及电源防雷设备；

5.3.2站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于 4Ω；

5.3.3站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽；

5.3.4根据站房所有用电设备的用电情况，配电时考虑三相平衡使用，在380V供电条件下总配电采取稳压电源分相供电：现场配备稳压电源，具有来电延迟、过流、过压、欠压保护功能；

5.3.5现场配备稳压电源，具有来电延迟、过流、过压、欠压保护功能。

5.3.6站房总共配电量在18KW，配备9KW三相稳压电源。入户电缆采用VV5*10平方毫米铜芯电缆；智能电表、漏保、稳压电源进出线采用10平方毫米铜芯电缆；

5.3.7站房设置单独配电项目，按设备布置位置及设备功率大小进行布线和分相控制，防止三相不平衡出现电压不稳，导致设备损坏。电路配置包含不限于空调配电、仪器设备供电配置、照明供电配置、其他辅助设备供电配置，需要考虑后续增加设备配置供电以及楼顶供电配置等。

（三）运维及质控服务要求

1、总体要求

1.1 投标人提供完整的运行维护方案（作为投标文件的一部分提交），方案应包括故障处理、运维记录管理、安全运行管理、运维团队配置及其相关配套设施系统、本项目运行维护实施计划、系统各部件组成维护操作细则、监测数据质量保证等内容。

1.2 投标人负责运维期内（验收通过之日起两年）本项目设备的运行维护工作，负责仪器设备的日常运维管理及相关仪器、数采系统、集成设施的故障维修，配件更换等，以保障设备的正常运行并满足采购人的相关要求。设备所需耗材、标准气体以及设备维修、维护所需所有配件、运维所需的专用工具、维修工具等均由投标人负责。

2、运维及质控总体目标

在质保期内仪器年度运行质量目标应满足下表要求。

2.1 单台仪器有效数据获取率

| 设备名称 | 有效数据获取率 （以小时计） | 运行期 |
| --- | --- | --- |
| 在线离子色谱分析仪 | ≥90% | 全年 |
| OC/EC分析仪 | ≥90% | 全年 |
| 大气重金属分析仪 | ≥90% | 全年 |

连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=(该仪器获得的有效小时数/应有的小时数)*100%。

注:有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。

2.2 运维与质控任务完成率100%。

2.3 异常情况按时处理率100%。

3、运维及质控服务内容

3.1 基本要求

3.1.1 监测设备应保持每日24小时连续在线监测，运维服务工程师每日远程查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

3.1.2 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

3.1.3 保持站房外部环境清洁；

3.1.4 关注监测站及周边半径1公里范围内明显的环境变化，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告采购人；

3.1.5 查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施、供暖设施等情况，保证系统的正常运行；

3.1.6 检查室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行；

3.1.7 定期检查消防和安全设施；

3.1.8 每次运维后做好系统运行维护记录；

3.1.9 运维时应规范操作，注意安全，防止意外发生。

3.2 在线离子色谱分析仪运维及质控技术要求

按《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ1328-2023）进行运行维护管理。

3.2.1 每日维护

a）每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，系统中设置的样品序列是否足够，淋洗液是否充足；

b）以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况 24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量；

c）每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因；

d）做好每日维护记录，并定期存档。

3.2.2 每周维护

a）每周至少现场检查1次仪器运行状态；

b）每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁；

c）每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水；

d）每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液；

e）每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件；

f）对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化；

g）每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2、Na+和NH4+色谱峰之间的分离度小于1.5或Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱；

h）每周至少检查1次采样泵是否运转正常；

i）每周至少检查1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材；

j）每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检查目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5 min，应及时排查原因；

k）每周至少检查1次废液桶，及时清空废液；

1）每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检查仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试；

m）执行仪器说明书规定的其他周维护内容；

n）做好每周维护记录，并定期存档。

3.2.4 每月维护

a）每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水，乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍), 待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况；

b）每月至少备份1次原始数据；

c）执行仪器说明书规定的其他月维护内容；

d）做好每月维护记录，并定期存档。

3.2.4 每季维护

a）采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜；

b）每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量；

c）执行仪器说明书规定的其他季度维护内容；

d）做好每季度维护记录，并定期存档。

3.2.5 每半年维护

a）每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次；

b）执行仪器说明书规定的其他半年维护内容；

c）做好每半年维护记录，并定期存档。

3.2.6 每年维护

a）每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

b）执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；

c）每年维护记录，并定期存档。

3.2.7 质量保证与质量控制

a）校准曲线中间点浓度核查：每周至少核查1次校准曲线中间点浓度，配制并测试校准曲线中间点浓度的标准溶液，相对误差应在士10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至相对误差达到要求；

b）采样流量核查：每月至少核查1次采样流量，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试仪器采样流量，实测流量与仪器设定流量的相对误差应在士5%范围内，且示值流量与实测流量的示值误差应在±2%范围内，否则应及时调整仪器采样流量；

c）温度测量示值核查：每月至少核查1次温度测量示值，使用经过计量检定合格的1级标准温度计测量环境温度，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2℃范围内，否则应及时调整仪器环境温度示值；

d）大气压测量示值核查：每月至少核查1次大气压测量示值，使用经过计量检定合格的0.5级标准气压计测量环境大气压，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1kPa范围内，否则应及时调整仪器环境大气压示值；

e）仪器空白核查：每月至少核查1次仪器空白，在未启动采样泵的状态下，采用手动进样的方式，将去离子水注入离子色谱系统，所有目标离子的仪器空白应小于等于仪器检出限，否则应及时排査原因，重新测试至仪器空白达到要求。每次重启系统后应核查仪器空白；

f）校准曲线的建立：使用外标法定量的仪器，每月至少建立1次校准曲线。当仪器更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，应重新建立校准曲线，并更新分析软件中的样品序列；校准曲线至少含6个校准点(包括零浓度)，曲线不强制过零点(环境样品浓度较低的情况下可强制过零点)，校准曲线线性相关系数应满足r>0.995，否则应重新建立校准曲线；

g）正确度核查：每次建立完校准曲线后，使用有证标准物质测定所有目标离子，重复测量3次，测定均值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至正确度达到要求；

h）数据一致性核查：每半年至少核查1次数据一致性。不应采用模拟量传输等可能导致数据偏差的方式，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致，否则应及时检查仪器和数据采集仪的参数设置等是否正常。每次更换仪器后，应核查数据一致性；

i）计量溯源性要求：计量器具(如流量计、温度计、气压计等)应检定或校准合格，并在有效期内；标准溶液应使用有效期内的有证标准物质配制；

j）质控记录：质控工作应填写记录表。

3.3 OC/EC分析仪运维及质控技术要求

按《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ1327-2023）进行运行维护管理。

3.3.1 每日监控

a）每日检查仪器采样流量、辅助气体流量、反应炉内压力、透射激光强度、反射激光强度等工作参数，如有报警应及时处理；

b）每日检査环境样品图谱，包括升温程序是否正常、OC和EC分割点及浓度比值是否出现突变、CH4峰响应值是否存在明显波动等，24h内的CH4峰面积相对标准偏差应≤5%；

c）如仪器具备自动空白核査功能，每日核査仪器自动空白，TC仪器空白应≤0.3μg，否则应及时排查问题，并重新测试空白；

d）以PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况 24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘天气结束后应及时清理采样头和切割器、更换采样滤膜，并核查流量；

e）每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因；

f）做好每日远程检查记录，并定期存档。

3.3.2 每周维护

a）每周至少现场检查1次仪器运行状态；

b) 每周至少检査1次辅助气体的气瓶压力，应在压力低2MPa或有效期截止前更换气瓶，更换气瓶后应对气路检漏；更换氦气、氦/氧混合气的气瓶后应核查校准曲线中间点浓度(含碳量约10.0μg)，更换氦/甲烷混合气的气瓶后应重新建立校准曲线；

c）每周至少检査1次采样泵运转是否正常，检査采样管路、反应炉是否有漏气或堵塞现象，必要时更换配件和耗材；

d）每周至少更换1次采样滤膜，根据当地污染程度可增加更换频次;更换采样滤膜后应检查反应炉的气密性，并执行1次烤炉程序，去除新滤膜的本底影响，烤炉后执行滤膜空白测试，空白测定结果 TC 含量应≤0.3μg；

e）每周至少检査1次集水装置，如有积水应及时清空，并检査溶蚀器碳膜(块)，如有水痕,则需及时更换溶蚀器碳膜(块)；

f）执行仪器说明书规定的其他周维护内容；

g）做好每周维护记录，并定期存档。

3.3.3 每月维护

a）每月至少清洁1次采样头;在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇洁洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况；

b）每月至少备份1次原始数据；

c）每月至少清理1次仪器散热风扇滤网；

d）每月至少测量1次溶蚀器吸收效率，低于70%则需更换溶蚀器碳膜(块)；

e）执行仪器说明书规定的其他月维护内容；

f）做好每月维护记录，并定期存档。

3.3.4 每季度维护

a）每季度至少清洁1次溶蚀器和采样管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量；

b）每季度至少更换1次溶蚀器碳膜(块)等配件耗材，根据当地污染程度可增加更换频次；

c）执行仪器说明书规定的其他季度维护内容；

d）做好每季度维护记录，并定期存档。

3.3.5 每半年维护

a）执行仪器说明书规定的半年维护内容；

b）做好每半年维护记录，并定期存档。

3.3.6 每年维护

a）每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

b）每年至少更换1次氦气管路的除氧器；

c）执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；

d）做好每年维护记录，并定期存档。

3.3.7 质量保证与质量控制

a）校准曲线中间点浓度核查：每两周至少核查1次校准曲线中间点浓度，使用标准溶液或标准膜核查校准曲线中间点浓度，测量3次中间点浓度，相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至相对误差达到要求；

b）采样流量核查：每月至少核查1次采样流量，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试仪器采样流量，实测流量与仪器设定流量的相对误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的示值误差应在±2%范围内，否则应及时调整仪器采样流量；

c）温度测量示值核查：每月至少核查1次温度测量示值，使用经过计量检定合格的1级标准温度计测量环境温度，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2℃范围内，否则应及时调整仪器环境温度示值；

d）大气压测量示值核查：每月至少核查1次大气压测量示值，使用经过计量检定合格的0.5级标准气压计测量环境大气压，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1kPa范围内，否则应及时调整仪器环境大气压示值；

e）仪器空白核查：每月至少核查1次仪器空白，TC仪器空白应≤0.3µg，否则应及时排查原因，重新测试至仪器空白达到要求；每次重启系统后应核查仪器空白；

f）校准曲线的建立：每季度至少建立1次校准曲线。仪器更换核心部件后， 应重新建立校准曲线；校准曲线至少含6个校准点（包括零浓度），校准曲线线性相关系数应满足r≥0.995，斜率应满足0.9≤k≤1.1，截距应满足-1 µg≤b≤1µg，否则应重新建立校准曲线；

g）精密度检查：每季度至少核查1次精密度，对校准曲线中间点浓度（含碳量约10.0μg）的标准样品重复测量6次，计算相对标准偏差，相对标准偏差 RSD 应≤5%，否则应及时排查原因，重新测试至精密度达到要求；

h）正确度核查：每季度至少使用有证标准物质核查1次正确度，重复测量3次，计算测定均值，3 次实测均值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至正确度达到要求；

i）辅助气体流量核查：每半年至少对辅助气体通道流量单点核查1次，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试辅助气体流量，如实测流量与设定流量的相对误差超过±10%，应及时调整。每年多点核查辅助气体通道流量，至少含 4 个校准点（包括零点），每个点重复读取3次测量值，实测流量与设定流量的线性相关系数应满足r≥0.999，斜率应满足 0.95≤k≤1.05，截距应满足-1ml/min≤b≤1ml/min，否则应及时调整辅助气体流量；

j）三峰测试：每半年至少对热学-光学校正法三峰测试1次，无氧、有氧和内标三个阶段的CO2峰面积相对标准偏差应≤5%，否则应及时排查原因，至三峰测试达到要求。

k）数据一致性核查：每半年至少核查1次数据一致性。不应采用模拟量传输等可能导致数据偏差的方式，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致，否则应及时检查仪器和数据采集仪的参数设置等是否正常。每次更换仪器后，应核查数据一致性；

l）计量溯源性要求：计量器具(如流量计、温度计、气压计等)应检定或校准合格，并在有效期内；标准溶液应使用有效期内的有证标准物质配制；

m）质控记录：质控工作应填写记录表。

3.4 大气重金属分析仪运维技术要求

按《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ1329-2023）进行运行维护管理。

3.4.1 每日维护

a）每日检查环境大气压、环境温度、仪器采样流量、X 射线管温度等工作参数，如有报警应及时处理；

b）如仪器具备自动质控功能，每日需检查仪器自动质控数据，包括内标值、 流量质控结果等，如有异常应及时排查原因；

c）以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量；

d）做好每日远程检查记录，并定期存档。

3.4.2 每月维护

a）每月至少清洁1次采样喷嘴压头及纸带下的垫块，在污染较重的季节或连续污染天气后应增加清洁频次，使用棉签棒蘸取无水乙醇清洁；

b）每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况；

c）每月至少备份1次原始数据；

d）执行仪器说明书规定的其他月维护内容；

e）做好每月维护记录，并定期存档。

3.4.3 每年维护

a）每年至少清洁1次采样管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量；

b）每年对仪器预防性维护1次（或根据污染情况调整维护频次），检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

c）执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；

d）做好每年维护记录， 并定期存档。

3.3.7 质量保证与质量控制

a）仪器空白核查：每次更换纸带后需核查仪器空白，所有目标元素的空白值应小于等于仪器测定下限，至少70%的目标元素空白值应小于等于仪器检出限，否则应及时排查原因，重新测试至仪器空白达到要求；每次重启系统后应核查仪器空白；

b）采样流量核查：每月至少核查1次采样流量，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试仪器采样流量，实测流量与仪器设定流量的相对误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的示值误差应在±2%范围内，否则应及时调整仪器采样流量；

c）温度测量示值核查：每月至少核查1次温度测量示值，使用经过计量检定合格的1级标准温度计测量环境温度，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2℃范围内，否则应及时调整仪器环境温度示值；

d）大气压测量示值核查：每月至少核查1次大气压测量示值，使用经过计量检定合格的0.5级标准气压计测量环境大气压，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1kPa范围内，否则应及时调整仪器环境大气压示值；

e）正确度核查：每季度至少使用标准膜核查1次正确度，选取1种元素核查1个浓度的正确度，实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至正确度达到要求；

每年至少使用标准膜对全部目标元素核查 1 次正确度，至少70%的目标元素实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时校准或调整；

f）元素特征X射线能量核查：每季度至少核查1次元素特征X射线能量，选择1～2种元素（种类自定），重复测量3次，计算目标元素测定均值，元素特征X射线能量相对误差应在±0.5%范围内，否则应及时调整能量，如无法调整应及时更换X射线管等部件；

g）湿度传感器核查：每半年至少核查1次仪器湿度传感器，使用经过计量检定合格的1级标准湿度计测量环境湿度，仪器显示的环境湿度值与实测的环境湿度值的误差应在±4%范围内，否则应及时校准仪器的环境湿度示值；

h）校准曲线的建立：每年至少对目标元素建立1次校准曲线。当仪器更换核心部件后，应重新建立校准曲线。使用空白纸带及2种以上不同浓度的标准膜建立校准曲线，校准曲线线性相关系数应满足r≥0.98，否则应重新建立校准曲线；曲线浓度设定参见 HJ 829的相关要求，并结合实际环境浓度水平设定；

i）数据一致性核查：每半年至少核查1次数据一致性。不应采用模拟量传输等可能导致数据偏差的方式，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致，否则应及时检查仪器和数据采集仪的参数设置等是否正常。每次更换仪器后，应核查数据一致性；

j）计量溯源性要求：计量器具(如流量计、温度计、气压计等)应检定或校准合格，并在有效期内；标准溶液应使用有效期内的有证标准物质配制；

k）质控记录：质控工作应填写记录表。

4、人员及车辆要求

4.1 为保证项目实施质量，投标人应为本项目安排至少4名专业技术人员，其中1人为项目负责人，2人为运维人员，1人为数据审核人员。

4.2 投标人须掌握本项目所有仪器设备运行状况，运维人员应接受过本项目所有设备运维培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理，具有按相应技术规范操作、使用、调试、维修和更换等技能，熟练掌握仪器日常维护和常见故障诊断方法。项目负责人需具备2年及以上的本项目所有设备运维经验，定期进行项目技术指导，负责采购人需求对接及响应，项目团队管理及资源调度等工作。其他人员需具备1年及以上的相关运维经验，数据初审人员需具备数据重积分等初审经验及数据处理经验。

4.3 专业技术人员队伍应保持相对稳定，不得随意更换运维人员，如因不可控因素需更换运维人员，须经采购人同意，并做好交接工作，不影响运维设备工作。

4.4 投标人不得使用同时在两个及以上自动监测运维项目从业的人员。

4.5 投标人需为本项目配备1辆运维车辆。

4.6 投标文件中提供人员名单及在本项目中的职责分工。

5、应急管理要求

5.1 质保期内出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，工作日应在2小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达站点处理故障并将信息反馈采购人。

5.2 软件问题24小时解决，硬件问题48小时解决，如果48小时内还不能解决，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购人，同时提供备品备件或备机，故障设备运监测中心，并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，投标人须负责相关费用。故障处理结束后，以书面形式报采购人并确认故障处理意见。

6、数据服务要求

6.1 颗粒物自动监测设备按《大气颗粒物自动数据审核技术指南（试行）》(总站气字〔2021〕356号)进行数据审核，每日12时前完成前一日数据初审工作。

6.2每季度召开一次例会，每月15日前提供上月（季）月（季）度运维报告，报告内容包括仪器运行及运维情况、数据审核情况、数据有效率等。

6.3 每年提供一份年度报告，报告内容包括仪器运行及运维情况、数据审核情况、数据有效率及监测结果分析、故障处理与原因分析、故障预防措施等。

6.4 项目服务结束后提供1份项目总结报告。

6.5 空气质量出现污染时或重大活动期间，按采购人要求及时审核数据。

7、运维考核

运维质保期内采购人每季度组织开展一次运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权作出相应处罚，或终止合同。

考核总分=运维得分+有效数据获取率得分

运维得分(50分)

运维检查内容包括采样系统维护情况，满分10分；

仪器性能维护情况，满分15分；

异常情况处理情况，满分10分；

质控考核情况，满分5分；

数据审核及上传发布情况，满分5分；

档案记录管理情况等，满分5分。

有效数据获取率得分（50分）

在线离子色谱分析仪有效数据获取率≥90%，得20分，否则以 0 分计；

OC/EC分析仪有效数据获取率≥90%，得15分，否则以 0 分计；

大气重金属分析仪有效数据获取率≥90%，得5分，否则以 0 分计；

考核结果在85分（含）以上的为合格。

考核结果在80分（含）以上，85分以下，为初级警告，责令整改。

考核结果在75分（含）以上，80分以下，为二级警告，采购人有权要求投标人交纳本项目总金额0.5%的罚金，并责令整改。

考核结果在75分以下，为三级警告，采购人有权要求投标人交纳本项目总金额1%的罚金，并责令整改。

连续3次考核结果在75分以下，采购人有权终止合同，并要求投标人有权按照合同总价的20%支付违约金。

四、售后服务要求

1、投标人必须提供仪器的现场调试并达到招标文件指标要求的技术性能，并同时在现场对采购人进行操作培训。

2、投标人必须提供仪器设备自验收通过之日起两年内的质保服务，在质保期内，仪器故障由中标方负责修复，维修过程中发现问题应及时向采购人汇报。所有服务及配件费用包含在合同总价中，中标方在质保服务期内不得向采购人收取任何费用。

3、中标方必须提供仪器设备自验收通过之日起两年内的运维服务，运维费用包含在合同总价中，中标方在运维服务期内不得向采购人收取任何费用，运维期满后要保证仪器在正常状态下交接给下一家运维单位。运维期间，日常运维所需要的标准物质、备件耗材、人员车辆等相关费用均由中标方承担。

4、质保期内中标方需依照国家和省相关文件和技术规范做好站点的运维工作，满足运维要求，包括系统维护、质量控制、维修管理、应急管理，并做好相关记录（具体要求见运维要求）。

5、中标方应提供详尽仪器使用说明书或操作手册。

6、中标方应编制备品备件及耗材件等清单（详细列出所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格，价格应不高于投标文件中同类产品的报价）。

7、中标方对产品软件提供升级服务。升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级等技术支持。

8、中标方为采购人提供的电话咨询及技术服务包含在合同总价中。

9、提供售后服务方案，如有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

10、成果文件要求：采购人享有本成果的所有权。

五、项目实施要求

1、项目实施

投标人提供详细的实施方案（作为投标文件的一部分提交），内容包括但不限于设备配送、安装、调试和验收方案等内容，并提出详细、合理可行的保障措施，项目实施过程应严格执行相关的规范，保证项目实施安全。

2、项目技术方案

投标人科学合理的技术方案（作为投标文件的一部分提交），内容包括但不限于设备的组成、尺寸的合理性、指标的先进性、设备安全性、易用性、扩展性、方案应完整、思路清晰，与采购需求相吻合，能够充分满足本项目关于技术、服务质量、工作流程等细节的具体要求。

3、技术培训要求

3.1 投标人针对该项目提供相应技术培训服务（至少3天15人次），包括系统的安装、调试、日常操作、管理维护、数据分析等，以及基本的故障诊断与排错，并确保达到预定的培训目标。

3.2 投标人需根据采购人需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训方案，包括培训项目、目标、流程、人员、方式、培训教材、预期成效等内容，并作为投标文件的一部分提交。

3.3 培训费用包含在项目总价内。

六、其他要求

1、验收方案

1.1验收主体：采购人

1.2验收时间：2025年6月30日前

1.3验收方式：一般程序

1.4验收程序：一次性验收

1.5验收内容：本合同货物到达采购人指定现场后，由采购人和中标方共同根据货物装箱单及本合同设备配置清单对货物进行开箱检查，检查内容如下：

（1）核对仪器配置、备件的名称、型号、规格、数量、产地、订货号是否符合合同要求，检查仪器及备件外观是否完好无损。

（2）检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书、产品合格证等材料是否配备齐全。

（3）开箱检查结果双方应在开箱验收单上作完整记录。

（4）完成设备集成、安装及调试工作，并顺利试运行（不少于30天），出具试运行报告。

1.6验收标准：

验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；②符合招标文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

1.7其他事项

（1）本项目采用专家评审方式验收，由验收组出具验收证明。项目验收、评审等相关费用由采购人负责，验收通过后，采购人退回履约保证金。因中标方原因，验收未通过，重新验收产生的相关费用由中标方负责。因采购人原因导致部分工作在验收时尚未满足验收要求的，视为验收通过。

（2）中标方在提供服务过程中如存在违反合同相关约定情况的，采购人有权要求中标方立即整改，中标方未按要求整改的，采购人有权拒绝验收，并可中止合同履行，中标方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

2、保密要求及知识产权归属、处理方式：

本项目执行过程中所产生的数据资料和技术报告均为采购方所有，供应商未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由供应商承担。供应商需和采购方签订相应的保密协议。供应商对在服务过程中接触到的采购方的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物负有保密责任，未经采购方书面同意，供应商不得以任何形式进行利用，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。供应商如违反上述保密规定，应承担相应违约责任。本保密义务不因本项目合同期满、解除或终止而终止，除非采购方书面通知供应商解密，否则，供应商在合同终止后仍然负有保密义务。

3、信息安全要求

3.1 投标人应按照发包方的要求通过安全的方式按照指定的要求传输相关数据到指定的平台。如有必要,需配好做好接入调试以及子站端必要的开发调整,确保数据传输安全与质量。
    3.2 若有要求提供软件产品，投标人须保证所提供产品（包括但不限于产品运行所需的操作系统、数据库软件、办公软件、杀毒软件、工业软件）具有合法的版权或授权。投标人所提供的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购方不承担责任。

4、付款方式

合同签订且财政资金到位后5个工作日内，采购方在收到中标人发票后支付中标人合同价款总金额的50%作为预付款；在完成所有设备调试并最终验收合格后5个工作日内，采购方在收到中标人发票后向中标人支付合同尾款。