## 导出
*序号 | *采购项目名称 | *采购需求概况 | *预算金额（元） | 中小企业 预留情况
1 | 高灵敏化学发光成像仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 高灵敏化学发光成像仪主要用于对化学发光剂标记的抗原或抗体样本进行成像分析，可应用于生命科学、药物研发、环境监测等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.图像分辨率≥1800万像素； 2.CCD温度≤-55℃，CCD暗电流≤0.0002e/p/s； 3.量子效率≥75％@450nm，峰值≥80％； 4.CCD单像素尺寸≥6.5um×6.5um； 5.16bit以上数据采集，动态范围≥4.0个数量级； 6.镜头f值≤0.70，全自动定焦镜头，提高单位时间内的进光量； 7.化学发光的最大成像面积，长≥25cm，宽≥20cm； 8.图像数据传输：USB3.0以上快速传输数据； 9.不锈钢箱体，环氧涂层，有效防止化学腐蚀和UV对实验人员的伤害； 10.带有阻尼的磁力吸附门，电磁门锁； 11.成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像； 12.CCD冷却时间≤2min； 13.六层样品位置，五层用于化学发光； 14.具有双近红外定位，便于放置样品； 15.可升级荧光功能； 16.具有自动，手动，连拍模式，连拍≥50张图片； 17.连拍模式中，具有递增，积累，重复和任意编程等模式； 18.可设定参数，并保存为方法，方便调用； 19.可拍摄彩色图像，合并信号； 20.具有图像获取及分析软件； 21.具有3D扫描功能，获取3D图像； 22.具有记录图像的拍照时间、拍照参数等信息的功能； 23.具有图片编辑功能，可对图像进行裁剪，添加文本，旋转角度； 24.具有背景去除功能，可去除背景或去除噪点； 25.具有平场校正功能； 26.具有分子量测定功能，自动计算所有条带分子量； 27.具有迁移率分析功能； 28.具有定量分析功能； 29.软件包含≥40种实验室常用方法； 30.具有图像管理技术； 31.软件终身免费升级； 32.数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，应具备辐射泄漏防护措施，确保操作人员的安全。 | 240000 | 不预留
2 | 普通冰箱 | 一、需实现的主要功能或目标： 普通冰箱主要用于储存实验样品、试剂以及其他在低温才能保持稳定的实验材料。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 能效等级：一级； 箱门结构：双门； 额定电压：220V； 耗电量：0.61KW.h/24h； 有效容积 (L)：≥309； 冷藏室容积 (L)：≥142； 变温室容量 (L)：≥31； 冷冻室容积 (L)：≥136； 冷冻能力：3kg/12h； 定频/变频：变频； 控温方式：电脑温控； 按键方式：按键式； 控温方式：电脑温控； 按键方式：按键式； 工作噪音 (dB)：40； 产品功能：速冷速冻； 五、安全要求： 1•电气安全 确保冰箱的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 冰箱的温度控制系统应可靠，确保冰箱内部温度稳定，防止化学品变质。 4•门锁机制 冰箱的门锁设计应合理，防止化学品泄漏或外部污染。 5•能效要求 符合GB12021.3-2010标准，能效等级达到1级。 | 46800 | 不预留
3 | 二氧化碳培养箱 | 一、需实现的主要功能或目标： 主要用于细胞培养，它能够模拟体内的环境，为细胞提供适宜、稳定、可控的生长环境，从而支持各种生物学研究和应用。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.LED显示屏，细胞培养箱的每一个关键性参数都通过按键可以快速输入； 2.TC传感器，提供精确的CO2控制，使用寿命长； 3.湿度控制系统，快速回复湿度； 4.ContraCon-90 ℃湿热灭菌，自动化灭菌程序； 5.内部容积：150升； 6.尺寸：外部尺寸637×867×7766（毫米），内部尺寸470×607×530（毫米）； 7.重量：70 kg（不含配件）； 8.搁板：标配3块搁板，尺寸423×455（毫米），每块搁板最大承重10 kg； 9.温度：气套温度控制 ①温度控制范围：室温+ 3—55 ℃； ②温度控制精度时间/空间：± 0.1 K/± 0.5 K； ③室温温度范围：+18—33 ℃； 湿度：持续湿度：95％ ± 3％相对湿度； 11. CO2控制： ①测量和控制范围：0-20 ％； ②控制精度：±0.1 ％； 12.电气数据： ①标准电压：230 V； ②标准输出功率：0.58 KW，灭菌时0.11 KW/h； ③标准频率：50/60 Hz； 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•压力安全 设备应具备超压泄放装置，确保使用人员的安全。 | 384000 | 中小企业预留
4 | 生物安全柜 | 一、需实现的主要功能或目标： 生物实验室中重要的安全设备，主要用于保护操作者、实验室环境和实验材料免受生物危害。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.气流模式:30％外排、70％循环。 2.内部尺寸: ≥780mm H x 1200mm W x 630mm D。 3.外部尺寸(W×D×H): ≤1568mm H x 1300mm W x 800mm D。 4.安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，过滤器符合EN1822标准H14级别。 5.具有独立的无碳刷直流双风机系统，实时监测并智能控制进气与排气风机转速。 6.安全柜具有待机模式，当前窗关闭时，点击转速自动降低至30％。 7.风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。。 8.工作台面材料为304不锈钢一体成型。 9.设备配置手动可调高度支架，提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米。 10.前窗为10°倾角，减少镜面效应。 11.侧壁采用真空设计，无开孔。 12.设备配置紫外灯。消毒可编程，时间从0至24小时可调。 13.设备采用LED灯照明。照明和紫外灯系统应有互锁功能。 14.噪音:≤ 63dB。 15.具有7英寸或以上彩色触摸屏，图形用户界面。 16.可通过图形用户界面查询安全柜状态，包括HEPA过滤器安装日期和预期寿命。 17.触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息。 18.前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置。 19.触感反馈：当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会收到一个触感的反馈。 20.生物安全柜的能耗：运行时≤200W，节能模式时≤70 W。 21.相关认证:SFDA认证。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•生物安全 设备应确保在操作感染性实验材料时保护工作人员、实验室环境和实验品的安全。 | 280000 | 中小企业预留
5 | 除湿机 | 一、需实现的主要功能或目标： 除湿机主要用于降低室内湿度，改善实验室环境，可对湿度敏感的实验室设备提供有效保护。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 除湿量: ≥28升/天【30℃，80％HR】 电源: 220V-50Hz 电流: 2.5 A 输入功率: 440 W 循环风量：≥200 m3/h 使用环境温度: 5-38℃ 排水方式： 水箱且有软管连接排水 外形尺寸：420×308×685（mm） 毛重：15 Kg 净重：14 Kg 适用面积：30-45 m2 【层高2.6m】 压缩机：往复式压缩机 控制方式：湿度自动控制，自动除霜 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•其他安全要求 水箱的气密性是需要注意的一个细节，因为除湿机所吸附的水气、臭味全被锁在水箱中，如果水箱不气密，气味会逸散回空气中，同时也可能影响除湿机的正常运行。 | 8000 | 中小企业预留
6 | 水平转子 | 一、需实现的主要功能或目标： 离心机利用旋转转头产生的离心力，对悬浮液或乳浊液中的不同密度或颗粒大小的物质进行分离，广泛应用于化工、食品、制药、环保、采矿和教学等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 匹配Neofuge 1600R离心机； 配置一：4*4*50毫升适配器； 配置二：4*10*15毫升适配器； 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 21000 | 中小企业预留
7 | 普通显微镜 | 一、需实现的主要功能或目标： 明场观察：适用于大多数常规样品； 暗场观察：用于观察透明或半透明样品。 偏光观察：用于分析晶体结构和应力分布。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、放大倍数：40X-400X。 2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并其有双目简360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜SOPTOP-PL10X/22mm， 4、转换器：内定位5孔物镜转换器； 5、物镜：专业荧光物镜：4X/N.A.≥0.13/W.D.≥18.52mm；10X/N.A.≥0.3/W.D.≥7.11mm； 20X/N.A.≥0.45/W.D.≥5.60mm， 40X/N.A.≥0.65/W.D.≥1.61mm。 10X/0.25，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）不小于16.5mm； 20X/0.40 成像清晰圆直径不小于15.9mm； 40X/0.65 成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）不小于16mm。 6、物镜齐焦：10→4倍 不超过0.028mm，10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm。 7、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 8、载物台：固定式载物平台≥250X215mm，移动范围：≥120mmX80mm；载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 9、聚光镜：N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离72mm；聚光镜可白拆卸，拆卸后空间为高度150mm。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，确保操作人员的安全。 | 132000 | 不预留
8 | 高精密电子天平 | 一、需实现的主要功能或目标： 一种专为精密称量设计的量具，广泛应用于实验室、制药、化工、食品等行业。其主要功能包括精确测量、稳定性、校准方式、单位选择、数字显示和自动关机功能。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、技术规格 1.1、称重范围（g）：50/100 1.2、读数精度（mg）：0.01/0.1 1.3、可重复性（mg）：±0.03/0.1 1.4、线性（mg）：±0.03/0.1 1.5、最小称量（mg）：1 1.6、称量盘尺寸直径（mm）：90 2、主要性能指标 2.1、单体精密质量传感器 2.2、双智能内校功能 2.3、开机自动校准功能 2.4、七级防震滤波可调功能 2.5、稳固的金属底座+高强度ABS材料 2.6、下挂钩称重装置 2.7、称重数据导出功能 2.8、大界面VATN防反光显示 2.9、称重稳定时间3级可调 2.10、上置移动把手 2.11、内嵌实时动态温度补偿 2.12、具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能 2.13、称重单位屏蔽功能，可屏蔽不需要的称重单位避免误操作 2.14、后置工具箱 2.15、RS232/USB双通讯接口连接外围设备 2.16、开关机自动锁定 2.17、防静电玻璃涂层避免静电干扰 2.18、内置日期、时间可调功能 2.19、内置温度显示功能 2.20、配备防尘布罩 2.21、百分比称重功能；动态称量功能；称量计数功能；成本结算功能；上下限检重功能；毛、净、皮称量功能；峰值保持功能；累计功能 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•安全认证相关要求 在精确度、稳定性、可靠性及耐用性等方面都经过严格的规范和检验。 4•安全防护功能 天平可能需要具备一些安全防护功能，例如过载保护。 | 15000 | 中小企业预留
9 | 电热恒温水浴锅 | 一、需实现的主要功能或目标： 电热恒温水浴锅能够提供一个稳定且可调节的温度环境，在化学、生物、药学等实验中有广泛使用。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.内胆及顶盖为优质不锈材，高速、高性能CPU处理芯片； 2.具备定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能； 3.定时时间：≥99小时； 4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术； 5.容积 (L)：≥45； 6.控温范围：室温＋ 5℃～100℃； 7.温度精确度：≤±0. 1℃ at 37℃；波动度：≤± 0.3℃；均匀度：≤± 0.5℃ at 37℃。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生夹伤等意外。 3•温度控制 设备的温度控制系统应可靠，确保设备温度稳定。 | 12000 | 中小企业预留
10 | 低速离心机 | 一、需实现的主要功能或目标： 离心机利用旋转转头产生的离心力，对悬浮液或乳浊液中的不同密度或颗粒大小的物质进行分离，广泛应用于化工、食品、制药、环保、采矿和教学等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.最高转速：4000rpm， 2.配备：10ml×16水平转子+ 15mlx12角转子各1 3.定时范围：0～99min 4.最大相对离心力：3600(g) 5.最大容量：400ml 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 40000 | 中小企业预留
11 | 高速冷冻离心机 | 一、需实现的主要功能或目标： 离心机利用旋转转头产生的离心力，对悬浮液或乳浊液中的不同密度或颗粒大小的物质进行分离，广泛应用于化工、食品、制药、环保、采矿和教学等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： （一）设备配置： 1.冷冻微量离心机主机 1 台； 2. 24×1.5/2.0ml 转头 1个(最大转速 13300rpm，最大离心力 17000xg)； 3. 防生物污染密封盖1个。 （二 ）设备参数 1. 24×1.5/2.0ml 转头最高转速13300rpm，最大离心力17000×g； 2. 出众的功能、大的样品处理量提供快速、高效的微量离心管离心； 3. 提供多种大通量的转头，满足各种离心管/板离心的需要； 4. 更快的减速/加速速率 (≈12 seconds) ，用更少的时间离心更多的样品； 5. 时间设置：1~99min，1分钟递增； 6. 离心模式：快速离心和连续离心； 7. 防生物污染转头，安装转头操作方便简单，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全； 8. 直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单； 9. 机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理； 10. 转头可121℃高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性； 11. 运行安静、噪音小 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 140000 | 不预留
12 | 酶标仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 酶标仪主要用于检测酶联免疫吸附反应，广泛应用于生物检验医疗领域。通过酶联免疫分析方法，依据酶标记原理，对样本进行定性或定量分析。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、单色器类型：光栅型，可产生连续光谱 *2、检测类型：96或384孔微孔板，标准1cm立式比色皿，12x75mm试管，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl） 3、吸收光： *3.1、波长范围：190nm-1000nm，1nm可调 *3.2、带宽：≤2nm 3.3、波长准确度：＜±1nm *3.4、波长重复性：±0.2nm 3.5、光度量范围：0-4.000(OD) 3.6、分光检测分辨率：0.001OD 3.7、测定准确度(微孔板)：＜±0.006OD±1.0％,0-2.0 OD 3.8、测定准确度(比色皿)：＜±0.005OD±1.0％,0-2.0 OD 3.9、测定精确度：＜±0.003OD±1.0％,0-2.0 OD 3.10、杂散光：＜ 0.05％ at 230 nm 4、温度控制：室温+5°C-45°C 5、温度均一性(微孔板)：±0.5°C@37°C 6、震荡方式：线性，0-999秒 *7、光源：高能氙闪灯（10亿次闪烁） 8、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描 *9、微孔板测度时间：96孔：＜5s秒；384孔：＜16秒 *10、配有Pathcheck光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 *11、光学系统由9个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度 12、软件及数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，应具备辐射泄漏防护措施，确保操作人员的安全。 | 97500 | 不预留
13 | 数控超声波清洗仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 数控超声波清洗仪能够快速且彻底地清洗各种材料和器具，尤其是复杂形状和细小孔洞的物品。其高效清洗的特点主要体现在以下几个方面： 清洗效果好、清洗速度快。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.采用单片机软件操作，主体材质为304优质不锈钢； 2.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示 3.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度） 4.外形尺寸：≤550*350*400mm 5.容量：≥22.5L 6.超声频率：≥40KHz 7.超声功率：500W，超声功率可调范围：40-100％ 8.加热功率：800W，温度设定范围：室温-80℃ 9.工作时间可调：1-480min 10.配置：主机、清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•环境安全 设备应具备噪声控制装置，防止对环境造成污染。 | 10200 | 中小企业预留
14 | 高速低温组织研磨仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 高速低温组织研磨仪主要用于对生物样本进行高效、快速的研磨处理。不仅具备强大的样品处理能力和高效的研磨效率，还注重操作的安全性和样品的交叉污染预防。广泛应用于生物医学研究、食品和药品检测等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.15秒内最大处理量同时可以处理96个样品。 2.可以同时处理96个2ml研磨管,和24个5ml研磨管，12个（7-15）ML研磨管。 3.液晶屏显示。 4.工作方式： 垂直上下研磨珠运动方式。 5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。 6.不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计。 7.研磨平台数＞2 。 8.带自动中心定位的紧固装置：是。 9 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户设定。 10. 在减震技术上采用“双层减震结构”技术。 11.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术。 12.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 13.加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。 14.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术。 15.噪音等级： ＜55db。 16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 17.拥有多项专利。 18 .可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配。 19.配套离心管开盖工具。 20.需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。 21.具有超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 22 .采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•安全防护 设备应安装降音装置或透明罩防护罩。 | 30000 | 中小企业预留
15 | 层析柜 | 一、需实现的主要功能或目标： 层析柜用于提供一个稳定的低温环境，确保保持实验结果的准确性和生物分子的活性。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、样式：立式，箱内有效容积≥650L； 2、温度范围：2℃～8℃； 3、显示精度：0.1度； 4、报警功能：超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口； 5、配有内置电池； 6、传感器路数：≥5； 7、门体：电加热双层玻璃； 8、压缩机，冷凝风机和罩极风机； 9、蒸发风机采用； 10、配备远程WiFi温度监控模块，通过手机实时监控温度； 11、门体可实现90°自关门； 12、带有4个可移动脚轮和至少2个可锁定的平衡底脚； 13、温度均匀性≤2度； 14、承诺验收时，提供第三方现场3Q验证文件（文件内容包括空满载各24小时，断电测试等）。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 层析柜的温度控制系统应可靠，确保层析柜内部温度稳定，防止层析柜内物品变质。 | 35000 | 不预留
16 | 脱色摇床 | 一、需实现的主要功能或目标： 脱色摇床主要功能是通过摇动的方式加速溶液中的脱色过程，从而提高实验效率和产品质量。广泛应用于生物化学、制药、食品加工和环境保护等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.电源：220V 功率：30W 2.频率：30-240转/分 3.旋幅：回转半径15mm 4.速度：无级调速、数字显示 5.托盘：280×260mm 6.外型：350×260×150mm±20mm 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 7200 | 中小企业预留
17 | PCR仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 通过精确控制温度和时间，实现DNA片段的快速扩增，广泛应用于科研、教学、临床医学、检验、检疫等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、反应容器：96×0.2ml反应管 2、单管样品体积：5–125 μl 3、升温速度≥ 5°C /秒 4、降温速度≥ 5°C /秒 5、温控范围：0~100°C 6、温控精度：± 0.2°C 7、温控均一性：± 0.4°C（10 秒达到90°C 时孔间差） 8、具有梯度功能 9、梯度温控精度：± 0.4°C（最后排，NIST-探头检测） 10、行/列温控均一性：± 0.4°C（30 秒达到目标温度时同排孔间差） 11、梯度温控范围：30–100°C 12、梯度温差范围：1–24°C 13、梯度温差范围：1~24°C，梯度温控范围：30~100°C 14、具有程序自动编写器 15、超大内存可以存储超过1000个的程序 16、具有自动程序编写器功能 17、显示屏：12 x 9 cm, 高分辨率，全彩色 18、前置的涡轮风扇，保证快速散热，降低实验室噪音 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全要求（若产生辐射，如激光等情况） 必须确保辐射水平在安全范围内。 4•生物安全要求 要防止样本交叉污染，确保生物样本处理的安全性。 | 55000 | 不预留
18 | 台式真空泵 | 一、需实现的主要功能或目标： 减压抽滤：通过抽去过滤器内一部分空气，形成压差，使外部空气推动液体通过滤膜，实现固液分离。 废液真空抽吸：适用于细胞房对培养基的上清液进行抽吸等场合。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.流量：≧26L/min 2.真空度：≦0.09Mpa 3.负压调节：0~0.09Mpa 4.最大过滤瓶：1000ml 5.使用环境温度:5℃~30℃ 6.相对湿度:≤70％ 7.功率:≦60W 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 12000 | 中小企业预留
19 | 恒温金属浴 | 一、需实现的主要功能或目标： 一种在实验室和工业生产中广泛应用的恒温控制装置，采用金属或合金材料作为控温模块，通过精确控制温度，为实验或生产过程提供稳定的温度环境。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 温度设置范围 -10℃—100℃ 温度控制范围 室温以下20℃—100℃ 显示方式 液晶显示 标配模块 1.5/2ml*35孔 升温时间（从20℃升至100℃）≤15min 降温时间1（从100℃升至25℃）≤15min 降温时间2（从25℃降至0℃）≤15min 控温精度 ±0.3℃ 温度显示精度 0.1℃ 定时时间设置 0-100H或连续（设置时间为0即连续工作） 最高温度 100℃ 降温方式 半导体 产品重量 3.5kg 尺寸（LxWxH mm）270x190x190 编程功能 有5组 输入电源 AC220V,50/60Hz,250W 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 6600 | 中小企业预留
20 | -80℃冰箱 | 一、需实现的主要功能或目标： -80℃冰箱主要用于保存需要在极低温度下才能保持稳定的物品，如生物样本、化学试剂和某些药品。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.样式：立式。 2.容积：≥422L。 3.温度范围：-40℃～-86℃。 4.外部尺寸：宽度≤872mm ，方便进门及空间利用。 5.箱体内部材质为304不锈钢板。 6.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，保温层厚度≥100mm。内部带有气化硅VIP板。 7.内门：2扇，无CFC高密度聚氨酯发泡，材质为304不锈钢。内门带有硅胶门封，中间带有保温横梁，使内部保温更好。 8.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。 9.外门双锁设计，可拆卸。 10. .内门：2扇，内门配备2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 11.脚轮：4个，均可做为调平脚。 12. 降温速度快，空载状态下从环温25度降至-80度不超过4.5小时。 13.压缩机：进口品牌SECOP压缩机。 14.制冷剂：采用混合冷媒，降温快速，空载状态下从环温25度降至-80度不超过5小时。 15.屏幕为液晶触摸屏，尺寸≥7英寸，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； 16.屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）； 17.屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择； 18. 标配USB接口，可以数据导出。 19.整机保修5年； 五、安全要求： 1•电气安全 确保冰箱的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 冰箱应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 冰箱的温度控制系统应可靠，确保冰箱内部温度稳定，防止化学品变质。 4•门锁机制 冰箱的门锁设计应合理，防止化学品泄漏或外部污染。 | 110000 | 中小企业预留
21 | 微孔板离心机 | 一、需实现的主要功能或目标： 通过高速旋转产生的离心力，微孔板离心机能有效去除样本中的气泡，增强样本与试剂的混合，以及分离结合反应后的游离成分和结合物。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1．最高转速：2500rpm/min 2.转速相对偏差：≤10％ 3.容量：2X96孔PCR板 4.最大相对离心力：500xg 5.噪音：≤70dB 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 3000 | 中小企业预留
22 | 恒温摇床 | 一、需实现的主要功能或目标： 恒温摇床结合了温度控制、振荡功能及程序控制，为多种实验特别是微生物培养提供了可控温度的理想环境。 广泛应用于生物科学、医药研究以及化工等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.方式：液晶一屏显示 2.电源电压：AC220V 50HZ 3.控温范围：4～60℃(制冷型） 4.温度分辨率：0.1℃ 5.制冷方式：自动 6.压缩机化霜方式：自动 7.波动度：±0.1℃ 8.旋转频率：30-400rpm 9.转速精度：±1rpm 10.摆振幅度：Φ26 11.最大容量：100ml*20支或250ml*16支或500ml*12支或1L*6支 12.托盘尺寸：450*410mm 13.震荡方式：回旋式 14.内胆尺寸（W*D*H）mm：500*450*350mm(70L) 15.外形尺寸（W*D*H）mm：780*682*560mm 16.拖盘数量：一块 17.定时范围：0～999小时 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 设备的温度控制系统应可靠，确保设备内部温度稳定，以确保实验正常进行。 | 48000 | 中小企业预留
23 | 96孔微孔板混匀仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 96孔微孔板混匀仪的核心功能之一是能够快速而均匀地混合微孔板中的样品。采用高速振动技术，确保样品的均匀性和一致性。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.大屏幕液晶显示定时时间、转速操作界面简单易懂； 2.锁定式操作模式，防止误操作； 3.直流无刷电机驱动、噪音低、速度精确、长寿命、免保养； 4.软启动、加速均匀、有效避免样品飞溅； 5.模压成型外壳防止不慎流出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁； 6.选配RS232接口，通过RS232接口连接电脑，可实现在电脑上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示 7．振荡方式：回旋 8．温度设定：无 9．温度分辨率：无 10.功率：35w 11.振幅：3mm 12.速度范围：50~1600rpm 13.样品容量：4块微孔板 14.电机类型：直流无刷电机 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 10000 | 中小企业预留
24 | PCR板离心机 | 一、需实现的主要功能或目标： 通过高速旋转产生的离心力，PCR板离心机能有效去除样本中的气泡，增强样本与试剂的混合，确保PCR反应组份位于管底，保证反应的均一性。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 特点： 1.实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态； 2.采用直流无刷电机 ； 3.支持点动运行功能； 4.转速：2200-2800rpm 5．间设置：15s~1min59s 6.最大相对离心力：550xg 7.加速时间：≤10秒（0至2800rpm） 8.刹车时间：≤4秒（2800至0rpm） 9．开盖停机：支持 10.短运行：支持 11.容量：2块标准PCR微孔板 12.输入功率：45W 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 3000 | 中小企业预留
25 | 磁力搅拌器 | 一、需实现的主要功能或目标： 可实现液体的均匀搅拌和混合、提高搅拌效率和质量、自动控制和调速等功能。广泛应用于化学实验、制药、生物技术等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、转速范围≥50~1500rpm数字显示2、到达温度≥Max.310℃数字显示3、搅拌容量≥10mL~20L（水）4、转速设定旋钮设定5、温度控制PI控制6、温度设定薄膜按键设定 7、马达功率≥25W 8、磁石材质：钕磁铁 9、加热器≤600W 10、本体材质：带陶瓷涂层硅铝合金，可耐腐蚀耐磨损 11、搅拌台尺寸≥135 12、带外置热电偶及支架 13、搅拌速度、温度都可以同时数字显示在本机液晶屏幕 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 设备的温度控制系统应可靠，确保实验正常进行。 | 24000 | 不预留
26 | 恒温搅拌反应槽 | 一、需实现的主要功能或目标： 主要用于液体的均匀搅拌和混合，特点在于恒定控制温度、自动控制、调速。主要应用于化学实验、制药等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.温度调节范围•精度:水：室温+5~80℃；油：室温+10~180℃；精度：±0.5 ℃ 2.转速:100~800rpm 3.温度控制:PID控制 4.温度设置•显示:旋钮设定·刻度指示 5.安全机能:独立式过升防止器、传感器断线、保险丝 6.加热器:700W 7.搅拌功率:输出功率15W 8.槽内尺寸（容量•材质）:ø250×130Hmm（6L，SUS304） 9.使用容器最大容量•直径:2L·ø165mm 10.外部尺寸•重量:320W×350D×330Hmm·约10kg 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 设备的温度控制系统应可靠，确保实验正常进行。 | 15000 | 不预留
27 | 旋转蒸发仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 旋转蒸发仪实现在减压的情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动，有助于提高蒸发效率。主要应用于化学实验、制药等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： （一）、旋转蒸发仪 1.旋转速度：5~280rpm 2.蒸发能力：Max.25ml/min 3.可达真空度：399.9Pa以下 4.温度调节范围：室温＋5~90℃ 5.温度调节精度：1℃（水浴）;1.5℃（油浴） 6.温度控制：微电脑式 7.温度设定;显示：薄膜式按键输入 8.安全机能： 熔断器、感热式空烧防止器 9.试料瓶可使用容量：标配1L 10.升降器：自动升降 11.加热器：1.05KW（水） 1KW（水油两用） 1.2KW（IH加热） 12.冷凝器：冷却面积0.146m2 13.试料瓶：梨型瓶1L 14.回收瓶：瓶1L 球面磨口S35/20 15.旋转连接轴：长型旋转玻璃轴 16.真空密封垫：特氟隆 17.浴锅容量：约3L 18.升降行程：100mm＋130mm （二）、真空控制隔膜泵 1.真空度设定范围：0~760mmHg、0~1013hPa 2.真空度测定范围：0~800mmHg、0~1066hPa 3.蒸汽温度测定范围：-20~150℃ 4.设定・控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压 5.控制程序:定值·溶媒程序·自动·段程序控制 6.控制项目:压力、温度、自动升降、转速、电压输出、电源 7.显示程序:操作模式、运转状况、测定压力、设定压力、蒸汽温度 8.排气速度：30L/min·20L/min 9.到达真空度：10hPa(约7.5Torr) （三）、冷却水循环装置 1.温度调节范围・精度 ：-20～30℃、±1℃ 2.冷却能力：450W 3.外部循环能力：最大流量・最大量程：9/10L/min・4.2/5.6m 4.外部尺寸及重量：205W × 405D × 545H 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 60000 | 不预留
28 | 防爆冰箱 | 一、需实现的主要功能或目标： 防爆冰箱是一种专门设计用于存储易燃易爆物质的低温储藏设备，主要功能具备以下几方面的性能： 1. 防爆性能 防爆冰箱的核心功能是确保易燃易爆物质的安全存储，防止火灾和爆炸的发生。 2. 恒温恒湿技术 为了维持设定的温度和湿度，防爆冰箱配备了先进的恒温恒湿系统。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 参数 1、通过ATEX防爆认证体系认证，防爆等级：T6,提供防爆认证证书； 2、符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书，环保材料声明； 3、根据国际电工委员会IEC60068标准，附随机原厂出厂报告； 4、温度范围：+1°C 至+15°C，机械控制系统，温度范围可通过旋钮在 1°C和15°C之间手动设置； 5、单位为毫米的外形尺寸（宽×深×高）≤650×650 ×1700；总容积≥330L； 6、内部材料：商业级聚苯乙烯塑料；外壳材料：钢，白；门体材质：钢； 7、采用无火花式防爆，强制风冷、自动除霜，且除霜水管道式密封的，符合防爆要求； 8、可逆铰链，门可以根据实际情况进行反向安装；底部配置高度可调节地脚螺丝，以便适用于不同地面的放置需求； 9、能耗在 24 小时≤0.95千瓦时；防爆冰箱气候等级宽（SN-T）10—43℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力； 10、可调式储存货架（玻璃架）≥5个，玻璃支架最大承重40KG； 11、采用环保型制冷剂 R600a；配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，锁与钥匙唯一配套，防止未经授权的冰箱开门；" 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 冰箱的温度控制系统应可靠，确保冰箱内部温度稳定，防止化学品变质。 4•安全门锁设计 应具备安全门锁，以防止在存放易燃、易爆物品时，无关人员随意打开冰箱引发危险。 | 30000 | 不预留
29 | 制冰机 | 一、需实现的主要功能或目标： 制冰机是一种专业的制冷设备，其主要功能是通过制冷系统将水冷却并转化为各种形状的冰。其中雪花制冰机广泛应用生物医学实验。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.产冰量：≥85KG； 2.储冰量：≥25KG； 3.输入功率：420W； 4.耗水量：≤3.5(L/H)； 5.冷凝方式：风冷； 6.制冷剂：R134a； 7.外壳：不锈钢304； 8.内胆：ABS。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•制冷相关安全要求 制冷器具的制冷剂应符合标准规定，不能使用有害或易燃的制冷剂。 | 16000 | 中小企业预留
30 | 小动物体视显微镜 | 一、需实现的主要功能或目标： 小动物体视显微镜主要用于观察和研究小动物的解剖结构和组织样本。其核心功能包括提供立体视觉，使得观察者可以获得物体的三维图像，从而更准确地了解样本的结构和细节。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.观察系统：三目体视镜体，30度倾斜，360度任意旋转，始终保持图象同步清晰，土5视度可调，瞳距调节范围55-75mm，内置防霉系统。 2.目镜：大视野平场物镜WF10X，视场范围：23毫米。 3.连续变倍物镜0.6-5X，放大倍率6X-50X,选配镜头可升级为：36X-300X。 4.连续变倍：1：8.3。 5.工作距离：115mm，调焦距离：105mm。 6.透射光源：100V-240V/LED，亮度连续可调，独立亮度调节 7.反射光源：100V-240V/LED，亮度连续可调，角度可调，独立亮度调节 8.工作台：直径125mm黑白板及玻璃载物板 9.摄像接口：0.55X C接口 10.成像系统：23英寸4K高清显示屏；4K HDMI高清彩色摄像器，有效像素：800万；靶面尺寸：1/1.8〞；支持逐行扫描；显示帧率：HDMI:4K@60fps，LAN：4K@30fps/1080P@60fps；电子快门速度：1/50s(1/60s)～1/10000s；支持数字倍数放大；有图像采集拍照、存储、测量、动态录像功能；可进行点坐标、两点间距、点线间距、线线间距、圆、弧角、角度、矩形、多边形等测量操作；可鼠标控制多功能调节：白平衡，RGB，曝光控制等；多接口设计（USB2.0,USB3.0,HDMI,RJ45网口），支持USB2.0/3.0盘外部存储和PC储存，支持相机内部存储；可实时显示当前倍率 11、软件及数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，确保操作人员的安全。 | 18000 | 中小企业预留
31 | 多功能台式高速大容量冷冻离心机 | 一、需实现的主要功能或目标： 离心机利用旋转转头产生的离心力，对悬浮液或乳浊液中的不同密度或颗粒大小的物质进行分离，广泛应用于化工、食品、制药、环保、采矿和教学等领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： （一）、 产品参数 1.1 屏幕： LCD 高清屏幕+按键 1.2 尺寸(宽x深x高): 62.5 x 66 x 36.1cm （二）、 技术参数: 2.1 最高转速：≥ 15200rpm 2.2 最大离心力：≥25830xg 2.3 最大容量: ≥4×400mL 2.4 温度设定范围：-10℃至+40℃ 2.5 加减速控制：9级加速, 10级减速 2.6 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁 2.7 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖 2.8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 2.9程序：6个快捷程序可一键调用 2.10运行时间控制: 0-9小时59分钟 2.11控制系统：微电脑控制 2.12 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖 2.13 可选配转子数量: 15个。标配4*400ml水平转头，最大转速5000 rpm。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•盖子操作安全性 离心机盖子的设计应保证在正常操作时不会因误触或其他原因导致松动、脱落等情况。 | 80000 | 不预留
32 | 隔膜泵 | 一、需实现的主要功能或目标： 隔膜泵无需任何工作介质(无油)，不产生污染，保证了空气的纯净，是一种高效、环保的真空设备。广泛应用于医疗医药、精细化工、生化制药、食品检验等多个专业领域。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、压力测定范围：0～800mmHg、0~1066hPa(mbar) 2、压力控制模式：定值控制、自动控制、梯度控制、阶段控制四种模式标准控制：1～760mmHg 1～1013hPa/mbar(定值控制)自动控制：自动检测、自动设定程序控制：内部储存代表溶媒的真空度设置阶段程序控制：定值控制梯度控制：1-760mmHg（Torr）、1013hPa（mbar） 3、控制器可控制主机、低温循环器、水浴锅、真空泵等设备。 4.3英寸彩色TFT液晶屏可以设定且显示压力值、水浴温度、低温循环温度、蒸发温度、旋转速度等运转状态4、泵控制：压力值联动自动ON-OFF、清洗功能 5、自动放气机能和自动清洗机能可单独设定，是否使用自动清洗机能及清洗时间都可以选择设定。 6、已经存储了适合比较有代表性溶媒的浓缩程序，可以保存经/常使用的溶剂浓缩程序，再次使用时可直接调用。(程序控制模式) 7、只按START键就可以检测出溶媒的初期沸点，可选择适合的真空度自动运行。可使用蒸汽温度传感器进行温度管理。(自动控制模式) 8、内置压力控制梯度程序机能，1个梯度程序可以设定99个压力段，或与定值控制减压、释放真空等组合的压力控制。下降、上升、定值控制、减压、放气等梯度阶段，可保存5个梯度程序 9、所有接触气体的部分全部是特富龙材质，有效防止有机溶剂对泵的腐蚀 10、排气速度高低可调节 11、配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗； 12、排气量最高：30L/min13、气路接嘴方向可以任意改变，方便使用14、真空度：10mbar 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 | 50000 | 不预留
33 | 真空恒温干燥箱 | 一、需实现的主要功能或目标： 真空恒温干燥箱作为一种先进的干燥设备，在多个领域都发挥着重要作用。 科研：用于各种材料的干燥和热处理研究。 化工：适用于化学物质的干燥和处理。 医药：用于药物的干燥和贮存，延长保存时间。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.加热方式：缸体加热 2.温度调节范围： 40~240℃ 3.温度调节精度：±1.5℃(240℃时) 4.温度到达时间： 约70分钟 5.到达真空度： 133Pa(1Torr) 6.温度控制·传感器：带自动调节的P.I.D控制·K热电对 7.程序控制：数字定时（1分~99小时59分） 8.自动开始·停止、2阶段循环、阶段控制（最高8阶段） 9.安全机能：自我诊断功能（传感器、过热、停电、门开、设定错误、温度上下限、加热器断电等报警）、漏电·电流过高保护器、独立式过升防止器（50~300℃ ） 10.加热器： 1.2KW 11.真空计：布尔冬管式（0.1~0MPa） 12.库内尺寸•容量： 300W×300D×300Hmm •27L 13.隔板： 耐载荷15kg/块 标配2块（最大4块） 14.观察窗（mm）： 250W×250H 15.门内侧材质：强化玻璃 厚12mm 16.内部材料： SUS 304 17.使用周围温度范围：5~35℃ 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•温度控制 设备的温度控制系统应可靠，确保实验正常进行。 | 58000 | 不预留
34 | 防爆柜 | 一、需实现的主要功能或目标： 防爆柜是一种专门设计用于储存危险化学品的设备，其主要功能包括防火防爆、存储、分类管理和通风等。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1.加厚冷轧钢板：强抗冲击、耐高温你、防腐蚀等特性，坚固耐用适用寿命长 2.环保喷塑：柜体内涂油无铅环氧树脂粉末 3.插排：4组 4.底部无缝防漏：底部设有防漏液安全底槽，避免危险化学液体漏出柜体造成安全事故 5.双锁：柜门双人双锁 6.通风口设计：柜体底部设置防火装置，通风孔可调节风阀旋转灵活 7.尺寸大小：宽深高mm≥1090*460*1120 五、安全要求： 1•柜体构造与外观 柜体及配件应色彩统一、涂层均匀，表面平整光滑且金属件无锈蚀，柜体焊缝均匀无毛刺。柜体构造要符合防腐蚀标准，所有部件接合处需确保平整牢固，所有配件、连接件安装不得有少件、漏钉或透钉（预留孔或选择孔除外）。 2•锁具要求 安装的机械防盗锁或电子密码锁需满足相应规定，锁具应符合GB3836.1、GB3836.4要求。 3•耐火极限 危险化学品存储设备的耐火极限方面，防火墙及安全柜的耐火时间至少为1.5小时（90分钟），储存危险化学品区域需设置防火门，防火门需满足相关标准的规定。储存特定危险化学品的柜体需设有安全泄压功能，并符合GB50016的规定。对于存放易燃气体或液体的存储柜，应采用轻质面板或其他易于泄压材料，其质量不宜超过60kg/m²。 | 2700 | 中小企业预留
35 | 多功能酶标仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 对生命科学研究和药物筛选提供了理想的多标记检测解决方案，综合了几乎所有常用的标记检测功能，包括吸收光、荧光、时间分辨荧光、化学发光等。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、检测类型：6-384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板 2、应用范围：四光栅+滤光片：吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振、荧光共振能量转移、蛋白印迹 3、光源：高能氙闪灯光 4、检测器：-5℃制冷PMT 5、检测模式：终点法，动力学，全波长扫描 6、电脑连接方式： 网线，允许一台工作站控制多台仪器 7、吸收光：波长范围：230nm-1000nm，1nm可调； 8、光程校正技术：配有光径传感器技术 9、荧光强度：荧光检测支持微孔板顶部及底部检测；波长范围：250nm—850nm，1nm可调； 10、化学发光：化学发光检测支持 12、荧光偏振：波长范围：300-750nm 13、机器臂兼容性：兼容 14、近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC） 15、仪器主机USB插口可数据输出：支持 16、仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏： 17、软件：数据分析软件可自动进行数据的运算及存储； 18、数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，确保操作人员的安全。 | 450000 | 不预留
36 | 荧光定量PCR仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 通过精确控制温度和时间，实现DNA片段的快速扩增，实验结束后可实现初始模板的荧光定量。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、单管、8联管、96孔板； 2、0.1ml或0.2ml热循环模块可选； 3、高亮度白光半导体光源 4、4色激发光通道和4色检测光通道 5、精确数码控温模块 6、可分辨至少1.5倍拷贝数差异 7、小于30分钟完成96孔板40个循环反应； 8、温控4°C–100°C； 9、高亮度白光半导体、4色激发滤光片 10、支持FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein 11、被动染料校正 12、数据同步采集 13、内置触摸屏电脑 14、云服务平台 15、提供专业分析软件 16、数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准。 | 375000 | 不预留
37 | 蛋白纯化仪 | 一、需实现的主要功能或目标： 蛋白质纯化仪是一种专门用于从混合物中分离和纯化目标蛋白质的精密设备。 目标蛋白质的分离纯化：利用生物工程下游技术从混合物中分离出所需的目的蛋白质。 适用各种层析技术：专门分离和纯化各类生物分子，包括天然蛋白质、重组和融合蛋白质、肽、寡核酸、质粒、病毒、抗生素、生物碱等。 精确分析和少量制备：操作肽图等精确分析和小量制备应用。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、系统泵：精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀；每个单泵最高流速≥24ml/min，最大压力≥15MPa，装柱双泵模式运行，流速≥48ml/min，流速精度，梯度准确度，具备恒压调速功能。 2、检测器：紫外可见检测器：光源：LED，280nm，，光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；电导和温度检测器：检测范围：0.01-999.99ms/cm，紫外检测器和电导检测器分开设计。 3、阀门 单入口缓冲液切换阀：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择； 单出口阀组件：1个，可自动切换收集位置 其它部件 4、混合器：混合腔体积≥1.4ml，电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性，在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞；组分收集器：可根据体积或峰自动收集，试管容量最多可达350管，兼容3，8，15ml的收集管，3具有滴感应器，防滴漏功能。 5、控制软件：系统软件控制平台可随时加减控制元件；完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理；内置完备的层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。可以自由的编辑保存自己的层析柱，官方网站随时下载升级层析柱信息，简单升级。 6、数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，确保操作人员的安全。 | 600000 | 不预留
38 | 荧光显微镜 | 一、需实现的主要功能或目标： 明场观察：适用于大多数常规样品； 暗场观察：用于观察透明或半透明样品。 偏光观察：用于分析晶体结构和应力分布。 荧光观察：利用荧光染料和荧光蛋白、动态成像、实时追踪生物分子。 二、服务要求：供应商提供至少五年的免费质保；应当提供完善的技术支持、定期的设备维护服务、问题的快速响应等，确保设备长期稳定运行。‌ 三、时限要求：2025年10月内完成采购。 四、质量要求： 1、功能及用途。 1.1 功能：对荧光染料标记的样品进行拍照分析； 1.2 用途：对培养皿（或培养瓶）中细胞等活体组织及组织切片的观察； 2、技术参数。 2.1、主机标配明场、相差、荧光观察方式； 2.2、采用高冷光白色 LED 照明（环保照明）； 2.3、物镜转换器≥5 孔； 2.4、长工作距离聚光器，工作距离≥75mm； 2.5、镜筒：俯角 45 度，瞳距调整范围：50-75mm； 2.6、目镜 FOV≥22mm； 2.7、机械载物台：行程≥126（X）X78（Y）mm，兼容五种微型试验 板、多孔板和载物台夹； 2.8、通用托板：用于 Terasaki 板托板、载玻片、35mm-65mm 培养皿 和血球计数板； 2.9、所有物镜均为相差物镜： 4X 相差物镜：N.A. ≥0.13, W.D. 17.1mm； 10X 相差物镜：N.A. ≥0.25, W.D. 6.2 mm； 20X 相差物镜：N.A. ≥0.40, W.D. 3.0 mm； 40X 相差物镜：N.A. ≥0.55, W.D. 2.1 mm； 2.10、荧光附件：转盘式，非抽拉式；配备高品质 LED 荧光光源红绿 蓝三通道，寿命≥2 万小时； 2.11、数码成像系统：物理像素≥700 万； 2.12、软件：正版软件系统：具有拍照、图像处理、多色图像叠加、自 动形态学、光密度测定、测量等功能； 3、配置： 3.1 倒置荧光主机壹台； 3.2 4X、10X、20X、40X 镜头壹套； 3.3 LED 荧光光源及滤色镜贰壹套； 3.4 CMOS 相机壹套； 3.5 软件及数据处理工作站壹套。 五、安全要求： 1•电气安全 确保设备的电气安全性能，防止电气事故的发生。 2•机械安全 设备应具备良好的机械安全性，避免在使用过程中发生意外。 3•辐射安全 设备应符合国家有关辐射的安全标准，确保操作人员的安全。 | 75000 | 不预留