## Sheet1
杭州医学院制备高效液相色谱仪等仪器设备采购需求概况
序号 | 采购明细 | [6 empty] | 采购预算（元）
| 品目 | 名称 | 采购需求概况 | 是否 进口 | 数量 | 计量单 位 | 参考单价（元）
1 | A02100408 色谱仪 | 制备高效液相色谱仪 | 一、主要功能： 1. 分离与纯化核心功能 通过流动相与固定相的相互作用，实现复 杂混合物中单一组分的高效分离和纯化，尤其 适用于药物活性成分、蛋白质、天然产物等。 2. 大容量处理能力 支持大体积样品处理，满足制备级分离需求 。 3. 灵活性与多样性 可适配多种色谱柱（如反相、手性柱）和 检测器（紫外、荧光、示差折光等），支持不 同极性和化学特性化合物的分离。 4. 应用领域覆盖 包括药物研发（手性化合物制备）、生物 化学（蛋白质纯化）、食品安全（残留物分析 )及环境监测（污染物分离）等。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数：1 二元泵 1.1并联双柱塞泵可设置的流速范围 ：0.001~20 mL/min； 1.2 配置自动柱塞清洗装置，应能防止高盐浓 度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性 能。 1.3 流速精密度：≤0.08％ RSD； 1.4 ★整个系统耐压：不小于42 Mpa； 1.5 ★梯度方式：二元高压梯度混合 2 内置脱气机 3 自动进样器 3.1进样范围不窄于：1 ~ 500 µL； 3.2 进样瓶容量：≥80位（4 mL样品瓶） 3.3进样精度：＜ 1 ％ RSD； 4 配置制备柱架 4 紫外-可见光检测器 4.1 ★波长范围不窄于：190 ~ 700 nm； 5 馏分收集器 5.1 ★基于阀的原理，馏分收集容器的类型不限，而非仅支持使用试管收集。 6 配套2根制备色谱柱 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 是 | 1 | 台 | 350000 | 350000
2 | A02310500 药用干燥设备 | 冷冻干燥机 | 一、主要功能： 1. 高效制冷与除湿 通过制冷系统将空气温度降至凝结点以下 （如冷阱温度≤-80℃),快速去除水分或冰 晶，实现低温脱水 。 2. 真空干燥与升华控制 在真空条件下完成升华过程，确保物料结 构完整。 二、服务要求 1. 售后支持 - 质保期不低于两年，质保期内质量问题 由供方承担费用 。 - 提供技术指导，确保设备长期稳定运行 。 2. 培训与验收 - 需在用户所在地进行培训，确保掌握基 本操作与日常维护 。 - 验收时需验证设备配置、功能正常性及 性能指标达标 。 三、时限要求 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数 1.冻干面积不小于：0.12㎡ 2.物料盘间距不小于：70mm 3.冷阱温度不小于：≤-56℃（空载） 4.捕水能力不小于：3kg/24h 5.抽气速率：2L/S 6.极限真空度：≤5pa（空载） 7.除霜模式：自然化霜 8.配置：主机+进口耐腐蚀防真空泵+干燥装置 五、安全要求 1. 设备安全 - 工作环境温度10℃~40℃,湿度 ≤80％，电源电压220V±22V 。 - 整机运行噪音≤55dB，符合实验室安全 要求 。 | 否 | 1 | 台 | 20000 | 20000
3 | A02310500 药用干燥设备 | 真空干燥箱 | 一、主要功能： 1. 低温高效干燥：通过真空环境降低水的沸 点，实现低温快速干燥（尤其适合热敏性、易 分解物料），减少有效成分破坏。 2.保留物料特性：保持物料的生物活性，确保 产品质量 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.控温范围：RT-200℃,控温稳定 2.电源电压：220V 50HZ 3.台式体积 25 L 4.真空度：大于130pa 5.耐腐蚀 6.配备真空泵 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 1 | 台 | 6000 | 6000
4 | A02100402 物理特性分析仪器 及校准仪器 | 熔点仪 | 一、主要功能： 1.物理特性测定：核心功能包括测定固体结晶 物质的熔点、熔程，部分型号可扩展至沸点、 浊点及滑动熔点等参数的自动检测（如MP80型 号）。 2. 自动化与效率提升：全自动机型（如MP90、 JH系列）支持一键操作、多样品并行检测（最 高6个样品），并配备视频记录功能，每小时 可完成约10根样品的测试，显著提高实验室效 率。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.测定范围：室温~360℃ 2.测量方法：自动、目视（可自由切换） 3.最小示值：0.1℃ 4.升温速率：0.1℃/min -10℃/min之间任意 连续可选 5.示值误差 :≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃ 6.示值重复性：升温速率为1.0℃/min，0.3℃ 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 1 | 台 | 10000 | 10000
5 | A02052304 制冰设备 | 制冰机 | 一、主要功能： 1.高效制冰：需在短时间内产出大量冰块，例 如3分钟内启动制冰，日产冰量根据实验室规 模从20kg至500kg不等，满足实验紧急需求。 2.冰块品质：雪花状碎冰颗粒细小、密度均匀 ,能渗入容器间隙，提升冷却效果，尤其适合 生物样本保存。 3. 自动化操作：具备自动制冰、除霜、储冰功 能，支持智能控制（如满冰停机、缺水报警 )和无人值守。 4.节能环保：采用高效压缩机与制冷技术（如 R404A环保制冷剂），降低能耗，符合绿色实 验室标准。 5.空间适应性：设计紧凑，适合实验室布局 ,部分型号为桌面型或小型化。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 1. 冰块特性：碎冰颗粒均匀、无杂质 ,密度和冷却性能符合实验需求。 2. 设备稳定性：微电脑全程监控系统 ,具备过载保护、冷凝温度报警等功能，平均 故障间隔时间（MTBF）需符合标准。 质量参数：1. 10kg/h制冰量 2.碎冰 五、安全要求 电气安全：通过漏电保护、接地装置及电气强 度测试（如500V耐压无击穿），防护等级至少 IPX4（风冷）或IP20（水冷）。 | 否 | 1 | 台 | 4000 | 4000
6 | A02330400 家用电器生产设备 | 冰箱 | 一、主要功能： 1. 安全存储危险物品：专用于存储生物 样本。 2. 维持温度稳定性：提供精确的低温环 境（如-20℃),通过先进控温技术（如微电 脑控制、传感器）确保温度均匀性（波动 ≤±1℃),保障样本活性与实验数据准确性 。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求 1. 使用年限限制：实验室冰箱使用期限 为10年。 2. 应急响应时间：故障报警系统需在异 常情况（如温度超标、断电）发生时立即触发 ,维修响应时间通常不超过24小时。 四、质量要求 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.温度最低：-20℃,控温稳定 2.冰箱体积 600±100 L 3.双开门 五、安全要求 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 1 | 台 | 3000 | 3000
7 | A02310600 制药蒸发设备和浓 缩设备 | 旋转蒸发仪 | 一、主要功能： 高效蒸发溶剂，浓缩、提纯，减压条件下操作 ,精确控制温度、转速和真空度，适用于热敏 物质，自动化控制。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.密封性好，耐高温，防腐蚀； 2.直立式双层蛇形盘管冷凝器 3.电动升降 4. 电源电压：220V/50HZ 5. 加热功率：1±0.1KW 6. 真 空 度：0.098Mpa 7. 旋转速度：电子调速 8. 控温范围：0-99℃ （可定制0-400℃) 9. 控温精度：±1℃ 10. 浴锅容量： ≥4L 五、安全要求： 设备安全设计（过热保护、防爆），操作规范 （检查、防护装备），环境通风。 | 否 | 5 | 台 | 4000 | 20000
8 | A02052301 制冷压缩机 | 低温冷却液循环泵 | 一、主要功能 1. 提供稳定的低温环境 2. 支持多设备联用 3. 高效节能与连续运行 4. 多功能应用 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数：储液容积：≥5L 空载最低温度：≤-20℃ 制冷量：500-2750W 输入功率：885W 流量：20 L/min 扬程：3-8m 调温范围:-20℃到室温 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 2 | 台 | 5000 | 10000
9 | A02052401 真空获得设备 | 循环水式真空泵 | 一、主要功能 1. 真空抽取与压力控制：这是其核心功 能，通过水循环系统产生负压环境，为蒸发、 蒸馏、过滤、减压、升华等实验操作提供真空 条件。抽真空功能可降低设备内部气压，使样 品在低温下快速蒸发（如真空干燥箱应用 ),同时避免高温导致的成分破坏。部分型号 还配备真空表和智能控制系统，能自动启停以 维持预设真空度。 2. 多功能兼容性设计配置2个独立抽气 嘴，支持同时进行多组实验，每个接口均配备 真空表和止回阀，防止停机时液体倒流。 3. 耐腐蚀与无污染：采用不锈钢泵体、 聚氯乙烯水箱及氟橡胶管路，可耐受酸碱气体 和有机溶剂，避免油污污染实验环境。 4. 冷却水外循环：通过出水嘴和进水嘴 连接反应装置，提供持续冷却水源，适用于旋 转蒸发器、玻璃反应釜等设备。 5. 操作安全与稳定性：配备防干烧保护 、过热报警和低噪音设计（通常＜50dB），电 机采用全铜线圈和散热风扇，支持长时间连续 工作。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.流量：60±10L/min 2.扬程：6-12m 3.最大真空度：0.098MPa 4.单头抽气量：大于10L/min 5.水槽容积：15L 6.循环水功能：有 7.两个压力表 8.抽气头数：2 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 3 | 台 | 1000 | 3000
10 | A02052505 搅拌机械 | 数控加热磁力搅拌仪 | 一、主要功能： 1. 搅拌功能：通过磁力驱动搅拌子旋转 ,实现均匀混合，适应不同粘度液体，速度可 调。 2. 加热功能：集成加热系统，精确控制 温度，通常配合温度传感器（如PT1000）实现 反馈控制。 3. 温度控制：PID或微处理器控制，确 保温度稳定，部分型号支持外置传感器监测溶 液温度，避免过热。 4. 安全保护：过热自动断电、电流限制 、防烫警告、IP防护等级，确保设备安全运行 。 5. 耐用与易清洁：耐腐蚀材料（如陶瓷 玻璃盘面），防漏设计，便于维护 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.功率：700±100W 2.搅拌点位数量：1 3.速度范围：100-1400rpm 4.温度显示 5.工作盘尺寸：φ130±10mm 6.加热功率：大于600W 7.加热温度范围:室温-300℃ 8.工作盘安全温度范围：350℃ 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 10 | 台 | 1500 | 15000
11 | A02053109 容器清洗机械 | 超声波清洗器 | 一、主要功能 1.高效清洁与无死角清洗 • 利用超声波产生的空化效应，通过高 频振动形成的微冲击波和射流，彻底清除物体 表面、缝隙、盲孔等复杂结构的污垢，实现 360°无死角清洁。 • 尤其适用于玻璃器皿（如试管、烧杯 )内壁、精密仪器零件等传统手工难以清洁的 部位。 2.多功能处理与辅助实验操作 • 样品前处理：支持粉碎、乳化、分散 、溶解、提取、脱气等操作，广泛应用于生物 化学、药理学等领域的实验。 • 加速化学反应：通过超声波振动促进 反应物混合，提高反应效率。 • 纳米材料制备与分散：用于纳米颗粒 的均匀分散和乳液制备。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.容量（L）：≥15 2.超声频率（KHz）：40 3.超声功率（W）:0-480 可调 4.加热功率（W）:400±100 5.内胆：304不锈钢 6.温度可调(℃)：10-80 7.时间可调（min）：1-30 8.网架：有 9.降音盖：有 10.排水：有 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 否 | 1 | 台 | 3000 | 3000
12 | A02150400 界区间罐区设施 | 液氮罐 | 一、主要功能： 用来储存和运输液态氮的设备，通常由内胆、 外壳、保护层、压力表、出液阀等部件组成。 主要用于储存细胞、组织、胚胎、种子等生物 样品或药品。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.容量（L）：30-35 2.口径：120-150mm 3.配备冻存架 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 | 否 | 1 | 台 | 5000 | 5000
13 | A02100604 生物、医学样品制 备设备 | 低温离心机 | 一、主要功能： 1.低温控制：维持样本活性，温度范围通常在 -20℃至-40℃,甚至更低，快速预冷能力。 2.高效分离：高转速和离心力，支持不同转子 适配多种样本容量。 3.安全保护：超速、超温、不平衡检测，电子 门锁，故障报警等。 4.智能化操作：微处理器控制，触摸屏界面 ,程序存储，自动转头识别，参数自定义。 5.多功能应用：适用于血液、细胞、生物大分 子、药物、食品等不同领域的分离需求。 6.维护与稳定性：耐腐蚀材料，易于清洁和维 护，长时间稳定运行。 二、服务要求： 1. 安装与培训 - 提供现场安装调试及操作培训。 2. 保修与维护 - 两年整机保修，保修期内免费更换配件 。 3. 技术支持 - 协助故障诊断。 三、时限要求： 1. 生产与交付周期 - 根据招标文件要求，仪器需在合同签订 后90天内完成交付。 2. 维护响应时间 - 保修期内故障响应时间≤24小时，关键 部件更换≤72小时。 四、质量要求： 仪器应满足日常科研使用要求。 质量参数： 1.容量： 24×1.5/2mL 2.最大速度： ＞13000rpm 3.温度范围: -9~40℃ 4.电压:220V 5.转头:双排18×2/0.5mL 转头，带螺旋盖 五、安全要求： 1. 提供操作安全规范 2. 设备应符合电器安全规范 | 是 | 1 | 台 | 40000 | 40000