## 采购清单
新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目
标项一:肝病四项试剂
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次）
1 | 临床检验中心 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂盒 | 【技术参数】 1.线性范围：AFP 在[0.6,1200]ng/mL 范围内，相关系数（r）应≥0.9900；AFP-L3%在[5%, 50%]范围内，相关系数（r）应≥0.9900。 2.准确度：检测国家标准物质，其测量结果的相对偏差应在±10%范围内；检测样本，其理论值与实际检测的偏差在±15%以内。 3.精密度： 批内变异系数应均≤10.0%；批间变异系数应≤15.0%；批内瓶间差变异系数（CV）应≤8.0%；瓶内均一性变异系数（CV）应≤8.0%。 4.空白限：AFP的空白限应≤0.6ng/mL；AFP-L3%的空白限应≤5.0%。 【检测方法】磁微粒化学发光免疫分析法 | 热景C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 21.5
2 | 临床检验中心 | 异常凝血酶原测试剂盒 | 【技术参数】 1．外观：试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰、内容完整；液体组分无沉淀或絮状物。 2．线性：[5,20000]ng/mL 范围内，相关系数（r）应≥0.9900。 3．精密度 3.1 批内变异系数（CV）：≤8.0%。 3.2 批间变异系数（CV）：≤15.0%。 4．最低检测限：≤1.3ng/mL。 5．准确度：检测DCP纯品，其回收率在 85%～115%范围内。 【检测方法】磁微粒化学发光免疫分析法 | 热景C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 35
3 | 临床检验中心 | 高尔基体蛋白73测试剂盒 | 【技术参数】 1．外观：试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰、内容完整；液体组分无沉淀或絮状物。 2．线性：[50, 500]ng/mL 范围内，相关系数（r）应≥ 0.9900。 3．精密度 3.1 批内变异系数（CV）：≤ 8.0%。 3.2 批间变异系数（CV）：≤ 15.0%。 4．最低检测限：≤25ng/mL。 5．准确性：检测 GP73 纯品，其回收率在 85%～115%范围内。 【检测方法】磁微粒化学发光免疫分析法 | 热景C2000全自动化学发光免疫分析仪 | 21.25