## Sheet1
温泉县蒙医医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数
1 | 智能射频治疗仪 | 台 | 1 | 1.输入电源：220V，50Hz；额定功率：300VA 2.▲显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。 3.治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟。 4.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5.▲治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于三种不同的治疗频率。 6.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。 7.治疗模式：不少于三种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 8.治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别。 9.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%。 10.电极片尺寸：有三种不同尺寸圆片电极，厚度不高于6.5mm，直径分别为40mm±2mm、60mm±2mm、70mm±2mm。 11.▲脉冲模式：在深度模式下，脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%。 12.▲多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%。 13.安全措施：具备手持式紧急开关；有主电源开关，副电源开关。 14.▲输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 15.主机体积：体积长×宽×高= ≤360×≤320×≤170mm 16.仪器车：立式台车配备脚轮，配有双层抽屉方便存放配件。 17.知识产权：该设备具有至少一项有效的授权专利。 18.▲安全和认证：具有医疗器械注册证。 19.▲配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、多极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个）、双层抽屉仪器车一台。
2 | 中医四诊仪 | 台 | 1 | 一、基础功能 1、设备由主机、II型台车、预装软件、各级采集器及配套附件组成； 2、体质辨识问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求； 3、设备可针对不同场景选择体质辨识问诊量表； 4、设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案； 5、设备能开展个体化中医养生干预服务，并给出合理的养生调养指导和经典处方建议； 6、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议； 7、设备符合ISO9001及13485质量体系认证标准，并出具认证证书； 二、脉诊单元 1、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位。 2、脉图采集界面中可实时显示静压值（须提供软件界面截图）； 3、采样精度：主机采样率≥24位精度（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 4、灵敏度：传感器模块灵敏度≥3.6mV/g（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 5、快速泄压功能：在正常状态及单一故障下，可在12s内将外加力学量泄放到2.5kPa以下，电源中断情况下仍满足要求（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 6、压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的1min内，压力无变化（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 7、安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 8、脉诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。 9、具有“一种磁吸式脉象采集装置”和“一种可拆卸的脉象采集装置”实用新型专利证书。出具复印件证明。 三、舌诊单元 1、光源环境为模拟日光光源，发光组件为球面无影光源，其中照明光源为LED灯； 2、光源模块显色指数≥85（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 3、色温范围在 4500k～6500k（优先范围小，色温控制能力强的产品；须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 4、光源模块照度在标称值的±9%范围之内（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 5、成像分辨率≥3lp/mm，最大像素为800万（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 7、色彩还原度：成像装置对色彩准确还原,对标准色卡上的色彩成像后,各色在 CIE LAB 色空间的色差小于 ⒛（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 8、舌面象采集箱具有紫外消毒功能； 9、舌面象采集箱具有吸入式通风功能； 10、舌诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。 11、具有“智能中医四诊仪”外观设计专利证书；具有“一种新型中医舌面象采集仪”实用新型专利证书。 四、信息功能 1、具有多维度数据管理功能，可对体质结果数据进行统计分析并以饼状图显示； 2、可实现治未病大数据挖掘，具有中医治未病大数据挖掘与健康管理系统软件著作权登记证书； 3、具备经典处方模块，可根据医生选择，数据库给出建议经典处方方案，包括饮片及中成药，供医生诊断参考之用；具备中医医用经典处方系统软件著作权登记证书； 4、可针对0-6岁儿童进行体质辨识，具备儿童中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书； 5、可针对65岁以上老年人进行体质辨识，具备老年人中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书； 6、可针对孕产妇进行体质辨识，具备孕产妇中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
3 | 中医经络辅穴位检测仪 | 台 | 1 | 一、功能参数： 1、设备由经络检测单元、主机和软件客户端组成，为工作站式一体设计，可移动和操作； 2、采集器具有弹性力控制装置，用于缓冲使用，并具有可拆卸功能（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 3、可检测出人体24个经络穴位阻抗值，依次记录检测结果，并将结果输出与报告中； 4、仪器具有穴位采集图示靶向定位功能，检测过程提供智能语音管理； 5、仪器可提供包括：肺经、大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经、肝经等脏腑辨证与病症分析； 6、报告可输出经络平衡参数包括“传导系数”、“左/右”、“阴/阳”、“上/下”、“自律神经”、“甲状腺指数”以及“新陈代谢指数”；（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效） 7、采集方式及判定标准须符合YY/T 1661-2019《穴位阻抗检测设备》要求； 8、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议； ▲9、获得“中医经络笔”外观设计专利证书（须提供产品设计专利证书）； 二、性能参数： ▲1、测量的阻抗W的取值范围为100Ω ≤ W ≤ 10MΩ，分为三档，测量误差≤4%，平均相对偏差≤0.3%，测量结果以电压值连续显示。 第1档：100Ω ≤ W ≤ 20kΩ； 第2档：20kΩ ≤ W ≤ 470kΩ； 第3档：470kΩ ≤ W ≤ 10MΩ。； 2、测量稳定性：测量状态稳定后数据波动≤0.3%。 3、检测电极阻抗≤1Ω； 4、信号检测电流：最大不超过0.5mA(r.m.s)； 5、检测电压：检测电压最大值≤3.33V。 6、电极的有效尺寸 1）检测电极的有效直径为4mm，实际值与标称值之间误差≤±2.5%； 2）辅助电极的有效面积不小于1000mm²。 7、检测电极使用不锈钢材质06Cr19Ni10。
4 | 红外热成像仪 | 台 | 1 | 1、红外探测器:非致冷焦平面红外探测器 2、帧像素:384x288x14Bits 3、工作波段:8-14 μm 4、帧频:30 帧/秒 *5、温度分辨率:NETD≤0.04℃*6、测温准确度:0.03℃ *7、视场角:水平方向:37.5°±5°垂直方向:23.6°±5° 8、测温重复性8≤0.2℃。 9、瞬时视场>1mrad *10、预热时间:图像生成时间27s,达到保准确度测温时间3min42s11、测温范围30℃-42℃12、工作距离:0.5m-3m。 13、度测量功能:最小显示温度分辨率值0.01℃，对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值14、图像处理:具备图像增强处理、设定温度测量窗宽。 15、生成报告中包括彩色图像、病案印象(评估提示、综合建议)并可查询和打开前面生成的报告，包含运动康复专科报告、中医亚健康报告、中医体质报告3套报告系统。 *16、图像处理与显示:多图显示；8 种窗宽显示图像;可选不同图像显示色标，可选色标不少于 16 种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像 *17、数据连接:扫描工作站与分析工作站无线控制、无线传图数据互联共享18、操作系统:windows 操作系统，笔记本。
5 | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 1、治疗手柄为气压弹道式原理设计； 2、便携式设计，整机(含主机、空压机和手柄)重量≤9kg，主机具有提手功能，方便携带、周转； 3、高清彩色触摸显示屏，屏幕尺寸>10寸: 4、原装进口无油空压机，无漏油风险，主机免维护； 5、单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数(需检测报告证明)； 6、▲具有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能； 7、具有压力不足提示功能； 8、▲具有智能梯度压力模式，调节范围:0%-100%，可自动线性调节压力值。能量由低能量自动增加到预设能量并保持。逐步提升患者耐受度，同时大大提升治疗效率； 9、具有治疗处方≥18种，自定义处方≥20种，可自由新增并保存治疗处方，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方； 10、可查看和导出治疗记录，最多可追溯≥10000条治疗记录；11、内置 VAS 疼痛评估量表，面部表情测量功能； 12、★手柄具有 RRF缓冲技术，治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲作用，对操作者手腕起到良好的保护作用；13、治疗头伸缩行程≥10mm； 14、具有 COE 能量技术，高频情况下能量守恒，输出效率高； 15、★手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位； 16、★手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量； 17、360°可旋转医用硅胶挡圈，易于握持，操作更省力； 18、标配 6 款治疗头:15mm标准治疗头；15mm加长治疗头；36mm治疗头；15mm聚焦治疗头:10mm治疗头:6mm针灸治疗头:19、最大输出能量密度≥7.5mj/mm2: 20、治疗次数100-9900可调，步进100，长按可快速增加和减少:21、输出频率:1-25Hz，步进1Hz，长按可快速增加和减少:22、输出压力:1-5Bar，步进0.1Bar，长按可快速增加和减少:23、▲最小脉宽≤2.lus；24、可USB升级；具有连接 WiFi功能；
6 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 台 | 1 | 1、电源：220V，50Hz。 2、额定输入功率：80VA。 3、腰椎牵引力：0～990N范围可调，级差10N。 4、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 5、颈椎牵引力：0～200N范围可调，级差10N。 6、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 7、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。 ●8、双机双人电动牵引颈椎或腰椎，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响。 9、颈椎牵引采用管形测力计显示拉力，腰椎牵引采用数码管显示牵引拉力。 10、配有应急复位线控手柄开关。 适应范围 适用于颈椎、腰椎牵引。
7 | 小腿和脚漩涡水疗仪 | 台 | 1 | 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 2、额定功率：950VA。 3、时间控制：1～60min可调。 4、外形尺寸（长宽高）：980×900×670mm，允差±50mm。 5、浴槽内尺寸（长宽高）：670×650×340mm，允差±50mm。 6、最大容积：55L。 7、气泡喷水口数量：38个。 8、臭氧量：200～300mg/h。 9、彩色灯珠：12个。 10、重量：45kg（无水状态）。 11、显示方式：液晶显示。 12、功能：水力按摩、时间设定、臭氧消毒、七彩灯光、时间显示、温度显示、电动排水。 13、臭氧消毒时间：消毒时间5分钟，消毒结束提醒。 ●14、温度显示：根据不同的温度自动切换颜色。 当水温<32℃时，背景色显示乳白色。 当32℃≤水温<37℃时，背景色显示蓝色。 当37℃≤水温<40℃时，背景色显示黄色。 当水温≥40℃时，背景色显示橙色。 15、配置液位保护，漏电保护，过载保护等功能，确保设备安全运行。 16、配备升降座椅，满足不同身高的用户使用。 适用范围 适用于神经系统、运动系统、消化系统、内分泌系统等疾病所致的肢体运动功能障碍的康复，广泛应用于康复科、骨科、老年科、水疗康复中心及体育运动中心等单位或机构。
8 | 紫外线空气消毒机（移动式100立方） | 台 | 3 | 技术参数 移动式，外观尺寸：385×340×850mm。 适用空间：≤100立方。 循环消毒风量：≥800m3/h。 紫外线灯管的使用寿命≥7000小时。 紫外线辐射强度≥6000µW/cm2 细菌总量≤150cfu/m3 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3。 负离子发生量：≥2.15×107个/cm3。 自然菌的杀灭率≥90%.白葡萄球菌杀灭率≥99.9%。 风速高、中、低可选。 采用主控制芯片，附带时钟显示功能，工作稳定可靠。 程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作， 消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。 临时消毒0.5小时、1小时、2小时、4小时可选。 采用后下进风，前上立体出风，循环风量大。 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。 外设防滑扣手，推拉移动自如。 负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘等功能。 额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤180W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤55dB. 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。
9 | 紫外线空气消毒机（壁挂式60立方） | 台 | 10 | 技术参数： 1.壁挂式，外观尺寸：990×320×200mm。 2.适用体积：≤60m³。 3.循环消毒风量：≥600m³/h。 4.紫外线灯管使用寿命≥8000小时。 5.细菌总量≤150cfu/m3 6.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m³。 7.负离子发生量：≥2.15×107个/cm3。 8.紫外线辐射强度≥4000µW/cm2。 9.对空气中自然菌的平均杀灭率≥96%。 10.对空气中白葡萄球菌平均杀灭率≥99.97%。 11.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤120W，额定频率：50Hz±1Hz。 12.噪音：≤55dB。 性能特点： 13.外壳采用ABS工程塑料一体成型，具有美观、大气。强度高等特点。 14.微电脑程序控制，LED点阵背光显示，工作稳定可靠 15.紫外线灯管、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。 16.采用H型石英紫外线灯消毒、杀菌，杀菌更彻底。 17.风速高.中.低三档可调。 18.具有手动消毒和程控定时消毒功能。 19.消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。 20.初中效过滤网过滤空气中的尘埃、光触媒杀菌等辅助消毒手段。 21.内置静态除臭因子，解决终末消毒。 22.手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。 23.负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。 24.消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 25.通过了3A认证、ISO9001质量管理认证、环境证书、职业健康证书等
10 | 合计